Toruń, dn. 1 sierpnia 2019 r.

L.dz. SSM.DZP.200.154.2019

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do  siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy aparat RTG typ telekomando– 1 szt. |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb | TAK |  |
|  | Generator RTG |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  |
|  | Moc generatora wg IEC 60601-2-7 [kW] | ≥ 65 kW |  |
|  | Częstotliwość napięcia anodowego generatora | ≥ 200 kHz |  |
|  | Zakres napięć radiografii [kV] | Min. od 40 kV do 150 kV |  |
|  | Prąd max. radiografii [mA] | ( 800 mA |  |
|  | Zakres mAs [mAs] | Min. od 0,1 mAs do 1000 mAs |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 ms |  |
|  | Techniki ustawiania parametrów ekspozycji | Min. technika 1-2-3 punktowa |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii [kV] | Min. od 40 kV do 125 kV |  |
|  | Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej (≤ 15 p/s) dla 50 Hz | Min 2, podać |  |
|  | Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej [mA] | ( 20 mA |  |
|  | Zasilanie 3 –fazowe (400V) | Tak |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak |  |
|  | LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska (IEC 60336) | ( 0,6 |  |
|  | Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 40 kW |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) | ( 1,2 |  |
|  | Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 100 kW |  |
|  | Filtracja [mm Al] dla 75 kV | ( 0,7 mm Al. |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ( 600 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody [kJ/min] | ( 80 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] | ( 1700 kHU |  |
|  | Anoda wysokoobrotowa | ( 9500 obr/min |  |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od +/-90 ° |  |
|  | Kolimator w pełni zmotoryzowany | Tak, |  |
|  | Świetlny symulator pola rtg (centrator) | Tak |  |
|  | Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki | Tak |  |
|  | ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |  |  |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –90° |  |
|  | Wysokość minimalna blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | Tak |  |
|  | Pełne pokrycie badania pacjenta | ≥ 190cm |  |
|  | Blat stołu płaski | Tak |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu [cm] | ≥ +/- 17 cm |  |
|  | Silnikowy mechanizm przesuwu poprzecznego blatu stołu | ≥ 5 cm/sek |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania (możliwy ruch) [kg] | ≥ 200 kg |  |
|  | Odległość minimalna od blatu stołu do podłogi | ≤ 50 cm |  |
|  | Odległość maksymalna blatu stołu od podłogi | ≥ 100 cm |  |
|  | Silnikowy mechanizm przesuwu wzdłużnego kolumny | ≥ 20 cm/sek |  |
|  | Wymiary blatu [cm x cm] | ≥ 240 cm x 80 cm |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0.5 mm Al |  |
|  | Obciążalność blatu bez ograniczeń (ruch pionowy/ przechył) | ≥ 260 kg |  |
|  | Obciążalnośc podnóżka pacjenta | ≥ 260 kg |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki | Tak |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki silnikowe | Tak |  |
|  | Zmotoryzowana zmiana odległości SID [cm] | Tak, ≥110-180 cm |  |
|  | Możliwość pozycjonowania blatu stołu z prawej i lewej przy wykonywaniu diagnostyki | Tak |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | Min. +/- 40° |  |
|  | System AEC półprzewodnikowy w ściance | Tak, czujnik min 3 polowy |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | Tak, min. 2 szt. |  |
|  | Kamera umożliwiajaca pozycjonowanie pacjenta bez konieczności próbnego naświetlania | Tak |  |
|  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | Tak, 1 szt. |  |
|  | Urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | Tak |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym. Przycisk nożny w gabinecie umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii. | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | Jeden monitor dotykowy w krzywa DICOM w pomieszczeniu diagnostycznym na mobilnym stelażu | Tak |  |
|  | Interkom –komunikacja pomiędzy sterownia a pomieszczeniem diagnostycznym | Tak |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |
|  | Materiał wypełnienia scyntylatora jodek cezu | Tak, Sci |  |
|  | Wielkość detektora [cm x cm] | Min.42 cm x 42 cm +/- 5% |  |
|  | Wielkość pixela [µm] | ( 150 µm |  |
|  | Głębia obrazu A/D [bit] | ≥ 16 bitów |  |
|  | Rozdzielczość [pl/mm] | ( 3,4 lp/mm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy | ≥ 2800 x 2800 pikseli |  |
|  | Częstotliwość rejestracji zdjęć | do 30 zdjęć/s |  |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka |  |  |
|  | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 | ≤ 384,5 x ≤460,5 x ≤16mm |  |
|  | Scyntylator wartość kwantowa | DQE ≥66% |  |
|  | Waga detektora | ≤3,0 kg |  |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 350 mm x 430 mm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2400 x 2850 pikseli |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) | Podać |  |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 148 µm |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,3 lp/mm |  |
|  | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  |
|  | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  |
|  | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 4 h |  |
|  | Ilość baterii w zestawie | 2 szt |  |
|  | Dedykowana ładowarka dla baterii detektora min. 2 sloty | Tak |  |
|  | Ochronność detektora | ≥ IPX 3 |  |
|  | Wyposażenie, inne cechy |  |  |
|  | Komunikacja z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do stanowiska technika aparatu RTG wybranego rodzaju skanera CR , zarówno jedno jak i wielokasetowego , zarejestrowanych w klasie wyrobu medycznego co najmniej IIa , obsługujących: skaner jednokasetowy -kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 , skaner wielokasetowy - kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 z luminoforem igłowym (NIP). Podłaczony skaner sterowany z opisanego poniżej stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów oraz sterowania aparatem RTG . | TAK, podać modele skanerów |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji IMPAX firmy Agfa - konfiguracja systemu Impax | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych po zainstalowaniu aparatu RTG | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu posadowienia aparatu RTG | TAK |  |
|  | Fartuchy – 2 szt, osłona na tarczyce – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Stacja akwizycji |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą Dicom | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  |
|  | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR | Tak/Nie |  |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥3 szt. |  |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak |  |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajow różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań doroslych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i papietu radilogia ogólna) ,z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria - oprogramowanie neonatologiczne T2 Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak/Nie Jeśli tak- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Płynny obrót obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwośc aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive) tak, podać | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
|  | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
|  | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Serwis |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa,detektor, generator, mechanika) min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |
|  | Wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczenia niezbędnej do instalacji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia: - demontaż starego aparatu - skucie starej i wykonanie nowej posadzki - prace malarskie z przygotowaniem podłoża - prace elektryczne rozbudowa rozdzielni wykonanie kanałów i wymiana oświetlenia - odnowienie drzwi futryn, kratek wentylacyjnych - ułożenie wykładziny z przygotowaniem podłoża - dobór, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem systemu klimatyzacji SPLIT | TAK |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy aparatu RTG* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz adaptacja i modernizacja pomieszczenia) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli dotyczy).

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy aparat RTG typ telekomando– 1 szt. |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb | TAK |  |
|  | Generator RTG |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  |
|  | Moc generatora wg IEC 60601-2-7 [kW] | ≥ 65 kW |  |
|  | Częstotliwość napięcia anodowego generatora | ≥ 200 kHz |  |
|  | Zakres napięć radiografii [kV] | Min. od 40 kV do 150 kV |  |
|  | Prąd max. radiografii [mA] | ( 800 mA |  |
|  | Zakres mAs [mAs] | Min. od 0,1 mAs do 1000 mAs |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 ms |  |
|  | -- | -- | -- |
|  | Techniki ustawiania parametrów ekspozycji | Min. technika 1-2-3 punktowa |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii [kV] | Min. od 40 kV do 125 kV |  |
|  | Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej (≤ 15 p/s) dla 50 Hz | Min 2, podać |  |
|  | Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej [mA] | ( 20 mA |  |
|  | Zasilanie 3 –fazowe (400V) | Tak |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak |  |
|  | LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska (IEC 60336) | ( 0,6 |  |
|  | Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 40 kW |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) | ( 1,2 |  |
|  | Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 100 kW |  |
|  | Filtracja [mm Al] dla 75 kV | ( 0,7 mm Al. |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ( 600 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody [kJ/min] | ( 80 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] | ( 1700 kHU |  |
|  | Anoda wysokoobrotowa | ( 9500 obr/min |  |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od +/-90 ° |  |
|  | Kolimator w pełni zmotoryzowany | Tak, |  |
|  | Świetlny symulator pola rtg (centrator) | Tak |  |
|  | Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki | Tak |  |
|  | ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |  |  |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –90° |  |
|  | Wysokość minimalna blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | Tak |  |
|  | Pełne pokrycie badania pacjenta | ≥ 190cm |  |
|  | Blat stołu płaski | Tak |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu [cm] | ≥ +/- 17 cm |  |
|  | Silnikowy mechanizm przesuwu poprzecznego blatu stołu | ≥ 5 cm/sek |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania (możliwy ruch) [kg] | ≥ 200 kg |  |
|  | Odległość minimalna od blatu stołu do podłogi | ≤ 50 cm |  |
|  | Odległość maksymalna blatu stołu od podłogi | ≥ 100 cm |  |
|  | Silnikowy mechanizm przesuwu wzdłużnego kolumny | ≥ 20 cm/sek |  |
|  | Wymiary blatu [cm x cm] | ≥ 240 cm x 80 cm |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0.5 mm Al |  |
|  | Obciążalność blatu bez ograniczeń (ruch pionowy/ przechył) | ≥ 260 kg |  |
|  | Obciążalnośc podnóżka pacjenta | ≥ 260 kg |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki | Tak |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki silnikowe | Tak |  |
|  | Zmotoryzowana zmiana odległości SID [cm] | Tak, ≥110-180 cm |  |
|  | Możliwość pozycjonowania blatu stołu z prawej i lewej przy wykonywaniu diagnostyki | Tak |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | Min. +/- 40° |  |
|  | System AEC półprzewodnikowy w ściance | Tak, czujnik min 3 polowy |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | Tak, min. 2 szt. |  |
|  | Kamera umożliwiająca pozycjonowanie pacjenta bez konieczności próbnego naświetlania | Tak |  |
|  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | Tak, 1 szt. |  |
|  | Urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | Tak |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym. Przycisk nożny w gabinecie umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii. | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | Jeden monitor dotykowy w krzywa DICOM w pomieszczeniu diagnostycznym na mobilnym stelażu | Tak |  |
|  | Interkom –komunikacja pomiędzy sterownia a pomieszczeniem diagnostycznym | Tak |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |
|  | Materiał wypełnienia scyntylatora jodek cezu | Tak, Sci |  |
|  | Wielkość detektora [cm x cm] | Min.42 cm x 42 cm +/- 5% |  |
|  | Wielkość pixela [µm] | ( 150 µm |  |
|  | Głębia obrazu A/D [bit] | ≥ 16 bitów |  |
|  | Rozdzielczość [pl/mm] | ( 3,4 lp/mm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy | ≥ 2800 x 2800 pikseli |  |
|  | Częstotliwość rejestracji zdjęć | do 30 zdjęć/s |  |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka |  |  |
|  | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 | ≤ 384,5 x ≤460,5 x ≤16mm |  |
|  | Scyntylator wartość kwantowa | DQE ≥66% |  |
|  | Waga detektora | ≤3,0 kg |  |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 350 mm x 430 mm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2400 x 2850 pikseli |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) | Podać |  |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 148 µm |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,3 lp/mm |  |
|  | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  |
|  | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  |
|  | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 4 h |  |
|  | Ilość baterii w zestawie | 2 szt |  |
|  | Dedykowana ładowarka dla baterii detektora min. 2 sloty | Tak |  |
|  | Ochronność detektora | ≥ IPX 3 |  |
|  | Wyposażenie, inne cechy |  |  |
|  | Komunikacja z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do stanowiska technika aparatu RTG wybranego rodzaju skanera CR , zarówno jedno jak i wielokasetowego , zarejestrowanych w klasie wyrobu medycznego co najmniej IIa , obsługujących: skaner jednokasetowy -kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 , skaner wielokasetowy - kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 z luminoforem igłowym (NIP). Podłączony skaner sterowany z opisanego poniżej stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów oraz sterowania aparatem RTG . | TAK, podać modele skanerów / NIE |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji IMPAX firmy Agfa - konfiguracja systemu Impax | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych po zainstalowaniu aparatu RTG | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu posadowienia aparatu RTG | TAK |  |
|  | Fartuchy – 2 szt., osłona na tarczyce – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Stacja akwizycji |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą Dicom | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  |
|  | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR | Tak/Nie |  |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥3 szt. |  |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak |  |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i papietu radilogia ogólna) ,z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria - oprogramowanie neonatologiczne T2 Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Płynny obrót obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive) tak, podać | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
|  | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
|  | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Serwis |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |
|  | Wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczenia niezbędnej do instalacji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia: - demontaż starego aparatu - skucie starej i wykonanie nowej posadzki - prace malarskie z przygotowaniem podłoża - prace elektryczne rozbudowa rozdzielni wykonanie kanałów i wymiana oświetlenia - odnowienie drzwi futryn, kratek wentylacyjnych - ułożenie wykładziny z przygotowaniem podłoża - dobór, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem systemu klimatyzacji SPLIT | TAK |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy aparatu RTG* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz adaptacja i modernizacja pomieszczenia) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli dotyczy).

”.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 01.08.2019 r. modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl