Toruń, 2021-04-07

L.dz. SSM.DZP.200.06.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę zestawu do identyfikacji przytarczyc dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 07.04.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie  nr 1, poz.9

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę optyczną o długości 15 cm ?

Pytanie nr 2, poz.12

Czy w związku z oferowaniem wózka transportowego na blok operacyjny, Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania walizki transportowej służącej do przechowywania konsoli i głowicy?

Pytanie nr 3, poz.13

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wózka na blok operacyjny umożliwiającego umieszczenie systemu i panelu PC, koła obrotowe 8-10cm, min. 3 półki, min. 1 szuflada, konstrukcja metalowa, wysokość wózka 60-100cm ?

# Odpowiedź na pytania nr 1 – 3

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji min 2020 r. | TAK |  |
| 2 | System umożliwiający wizualizację gruczołów przytarczycznych za pomocą zjawiska naturalnej autofluorescencji ( bez podawania kontrastu) w trakcie operacji tarczycy. Wymagana opcja zastosowania zieleni indocyjaninowej (ICG) do wizualizacji waskularyzacji przytarczyc deklarowana w dniu składania oferty. | TAK |  |
| 3 | System dedykowany do operacji otwartych. | TAK/NIE |  |
| 4 | Medyczny komputer typy panel PC: -ekran dotykowy min 1920x1080, przekątna min 23 cal | TAK, podać |  |
| 5 | Parametry minimalne komputera: -procesor Intel i3 2,7GHz, RAM 4 GB - dysk 500GB HDD - system WINDOWS 10 - Port: 2xUSB, 1xLAN, 2xCOM, 2xDP - konstrukcja bezwentylatorowa | TAK, podać |  |
| 6 | Sterownik systemu wraz z kamerą wyposażoną w układ optyczny oświetlający pole operacyjne oraz odbierający sygnał przewód kamery min. 4m. | TAK, podać |  |
| 7 | Połączenie przewodowe sygnałowe między panelem PC a sterownikiem kamery. | TAK, podać |  |
| 8 | Oprogramowanie do obrazowania preinstalowane na panelu PC - logowanie z hasłem - Opisy: ID pacjenta, procedury, operatora - Tryb wysokiej czułości - Nagrywanie video, wykonanie zdjęć - Możliwość wykonywania zdjęć w trakcie nagrania video - Podgląd nagrań video oraz zdjęć - język polski interfejsu użytkownika | TAK, podać |  |
| 9 | Kamera wbudowana w głowicę optyczną wyposażona w pierścieniowe oświetlenie białe i podczerwone LED zgodnie z normą międzynarodową IEC 62471:2006(bezpieczeństwo fotobiologiczne urządzeń wykorzystujących lampy) i plasujące się w kategorii niskiego ryzyka RG-1. Parametry: - Długość fali wzbudzenia min. 700 nm – Długość fali emitowanej min. 800 nm - Max. częstotliwość wyświetlacza min. 25fps - Głębokość kamery min. 8 bit. - Format obrazu: PNG, DICOM - Format video: MP4, DICOM - Rozmiar głowicy optycznej: min. 70nm średnicy , min. 15 cm odległości - Waga max. 500 g. | TAK, podać |  |
| 10 | Kamera wyposażona w ergonomiczny uchwyt, wyposażona w sterowanie funkcjami systemu. | TAK/NIE |  |
| 11 | Sterylne rękawy głowicy optycznej, 20 sztuk | TAK |  |
| 12 | Walizka transportowa wyposażona w teleskopową rączkę oraz kółka do bezpiecznego przewozu konsoli i głowicy kamery. | TAK |  |
| 13 | Możliwość dodatkowego wózka umożliwiającego umieszczenie systemu i panelu PC, koła obrotowe min. 10 cm, min 2 półki, konstrukcja metalowa, wysokość wózka 120-140 cm | TAK/NIE |  |
| 14 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 15 | W okresie gwarancji bezpłatne roczne przeglądy techniczne | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do identyfikacji przytarczyc | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |

Ocena w kryterium „Jakość”:

| Lp. | Parametr oceniany | Punktacja | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System dedykowany do operacji otwartych. | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Kamera wyposażona w ergonomiczny uchwyt, wyposażona w sterowanie funkcjami systemu. | Dżojstik - 10pkt przyciski min 4 – 5 pkt brak sterowania – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość dodatkowego wózka umożliwiającego umieszczenie systemu i panelu PC, koła obrotowe min. 10 cm, min 2 półki, konstrukcja metalowa, wysokość wózka 120-140 cm | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Połączenie przewodowe sygnałowe między panelem PC a sterownikiem kamery. | LAN – 10 pkt USB – 0 pkt |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji min 2020 r. | TAK |  |
| 2 | System umożliwiający wizualizację gruczołów przytarczycznych za pomocą zjawiska naturalnej autofluorescencji ( bez podawania kontrastu) w trakcie operacji tarczycy. Wymagana opcja zastosowania zieleni indocyjaninowej (ICG) do wizualizacji waskularyzacji przytarczyc deklarowana w dniu składania oferty. | TAK |  |
| 3 | System dedykowany do operacji otwartych. | TAK/NIE |  |
| 4 | Medyczny komputer typy panel PC: -ekran dotykowy min 1920x1080, przekątna min 23 cal | TAK, podać |  |
| 5 | Parametry minimalne komputera: -procesor Intel i3 2,7GHz, RAM 4 GB - dysk 500GB HDD - system WINDOWS 10 - Port: 2xUSB, 1xLAN, 2xCOM, 2xDP - konstrukcja bezwentylatorowa | TAK, podać |  |
| 6 | Sterownik systemu wraz z kamerą wyposażoną w układ optyczny oświetlający pole operacyjne oraz odbierający sygnał przewód kamery min. 4m. | TAK, podać |  |
| 7 | Połączenie przewodowe sygnałowe między panelem PC a sterownikiem kamery. | TAK, podać |  |
| 8 | Oprogramowanie do obrazowania preinstalowane na panelu PC - logowanie z hasłem - Opisy: ID pacjenta, procedury, operatora - Tryb wysokiej czułości - Nagrywanie video, wykonanie zdjęć - Możliwość wykonywania zdjęć w trakcie nagrania video - Podgląd nagrań video oraz zdjęć - język polski interfejsu użytkownika | TAK, podać |  |
| 9 | Kamera wbudowana w głowicę optyczną wyposażona w pierścieniowe oświetlenie białe i podczerwone LED zgodnie z normą międzynarodową IEC 62471:2006(bezpieczeństwo fotobiologiczne urządzeń wykorzystujących lampy) i plasujące się w kategorii niskiego ryzyka RG-1. Parametry: - Długość fali wzbudzenia min. 700 nm – Długość fali emitowanej min. 800 nm - Max. częstotliwość wyświetlacza min. 25fps - Głębokość kamery min. 8 bit. - Format obrazu: PNG, DICOM - Format video: MP4, DICOM - Rozmiar głowicy optycznej: min. 70nm średnicy , min. 15 cm odległości - Waga max. 500 g. | TAK, podać |  |
| 10 | Kamera wyposażona w ergonomiczny uchwyt, wyposażona w sterowanie funkcjami systemu. | TAK/NIE |  |
| 11 | Sterylne rękawy głowicy optycznej, 20 sztuk | TAK |  |
| 12 | Walizka transportowa wyposażona w teleskopową rączkę oraz kółka do bezpiecznego przewozu konsoli i głowicy kamery. | TAK/NIE |  |
| 13 | Możliwość dodatkowego wózka umożliwiającego umieszczenie systemu i panelu PC, koła obrotowe min. 8cm, min 2 półki, konstrukcja metalowa, wysokość wózka 60-140 cm | TAK/NIE |  |
| 14 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 15 | W okresie gwarancji bezpłatne roczne przeglądy techniczne | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do identyfikacji przytarczyc | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |

Ocena w kryterium „Jakość”:

| Lp. | Parametr oceniany | Punktacja | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System dedykowany do operacji otwartych. | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Kamera wyposażona w ergonomiczny uchwyt, wyposażona w sterowanie funkcjami systemu. | Dżojstik - 10pkt przyciski min 4 – 5 pkt brak sterowania – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość dodatkowego wózka umożliwiającego umieszczenie systemu i panelu PC, koła obrotowe min. 8 cm, min 2 półki, konstrukcja metalowa, wysokość wózka 60-140 cm | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Połączenie przewodowe sygnałowe między panelem PC a sterownikiem kamery. | LAN – 10 pkt USB – 0 pkt |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 07.04.2021 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego zamówienia.