Toruń, 2021-09-24

L.dz. SSM.DZP.200.112.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i aparatury medycznej (I) dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 22.09.2021 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 4 – Elektryczne urządzenie do odsysania Punkt 10. Podstawa jezdna W ramach doprecyzowania podpunktu, czy Zamawiający miał na myśli „wózek jezdny”.

Pytanie nr 2

Część 4 – Elektryczne urządzenie do odsysania Punkt 10. Podstawa jezdna W ramach doprecyzowania podpunktu, czy Zamawiający wymaga podstawy jezdnej w ramach wyposażenia elektrycznego urządzenia do odsysania, czy wyraża zgodę na możliwość jej rozbudowy w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 21.09.2021 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

dotyczy: Część 3 – Aparat do znieczulania

a.Aparat do znieczulania

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z min. 2019 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2

pkt.4. Tabela - Zasady oceny punktowej w kryterium jakość. Czy Zamawiający ocenia w tym punkcie możliwość pomiaru NMT w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

b.Aparat do znieczulania

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z min. 2019 roku?

Odpowiedź na pytanie nr3

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wersji podwieszanej z możliwością zawieszenia na kolumnie i dopuści aparat do znieczulania w mobilnej na kółkach z możliwością montażu butli 10l na tlen i podtlenek azotu?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

pkt.4. Tabela - Zasady oceny punktowej w kryterium jakość. Czy Zamawiający ocenia w tym punkcie możliwość pomiaru NMT w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 22.09.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ): Część 6 – Stół zabiegowo resuscytacyjny

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko/wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, fabrycznie nowy, rok prod.2018.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23.09.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytania dotyczące projektu umowy dla części 2,3,4

Pytanie  – dotyczy §9 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez dodanie zapisu (nie dotyczy części 2 poz. 1, 2)

Lampy zabiegowe z poz. 1 i 2 nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „zastępczego przedmiotu umowy”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 24.09.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ): Część 6 – Stół zabiegowo resuscytacyjny

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko/wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, wyposażony w leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1)w załączniku nr 1, w części 3 –„Aparat do znieczulania”, wykreśla następujący zapis: „

Część 3 – Aparat do znieczulania

Aparat do znieczulania

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Waga aparatu max. 150 kg | TAK |  |
| 4 | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 6 | min. 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
| 7 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, hamulec centralny | TAK |  |
| 8 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 9 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
| 12 | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
| 13 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
| 14 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| 15 | System dystrybucji gazów |  |  |
| 16 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA – JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
|  | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). | TAK |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |
|  | wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, | TAK |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |
|  | TRANSPORTOWY MODUŁ POMIAROWY - MONITOR |  |  |
|  | Moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego 5-7”. Ciężar monitora od 0,8 do 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 3-6 godz. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie 24 lub więcej godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz oraz zalanie wodą co najmniej norma IP32 | TAK |  |
|  | PARAMETRY MIERZONE |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |
|  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |

Zasady oceny punktowej w kryterium jakość

| Lp. | Parametr | Punktacja | Oferowane Parametry (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA: |
|  | Szuflady na akcesoria | 2 szuflady – 0 pkt. > 2 szuflad – 2 pkt. |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | < 90min. – 0 pkt. >= 90min. - 2 pkt. |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | < 12l/min. – 0 pkt. >= 12l/min. - 2 pkt. |  |
|  | Możliwość pomiaru w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji SIMV-VG | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie rekrutacji pęcherzyków płucnych jedno oraz wieloetapowej | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| MONITOR PACJENTA: |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | > 24 godz. – 2 pkt. > 12 i <= 24 godz. – 0 pkt. |  |
|  | Analiza arytmii | <=20 arytmii – 0 pkt. > 20 arytmii – 2 pkt. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarem oddechu i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Aparat do znieczulania podwieszany

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat w wersji podwieszanej z możliwością montażu na kolumnie | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 150 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | min. 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, hamulec centralny | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA – JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
|  | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). | TAK |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |
|  | wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, | TAK |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |
|  | TRANSPORTOWY MODUŁ POMIAROWY - MONITOR |  |  |
|  | Moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego 5-7”. Ciężar monitora od 0,8 do 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 3-6 godz. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie 24 lub więcej godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz oraz zalanie wodą co najmniej norma IP32 | TAK |  |
|  | PARAMETRY MIERZONE |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |
|  | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |

Zasady oceny punktowej w kryterium jakość

| Lp. | Parametr | Punktacja | Oferowane Parametry (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA: |
|  | Szuflady na akcesoria | 2 szuflady – 0 pkt. > 2 szuflad – 2 pkt. |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | < 90min. – 0 pkt. >= 90min. - 2 pkt. |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | < 12l/min. – 0 pkt. >= 12l/min. -2 pkt. |  |
|  | Możliwość pomiaru w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji SIMV-VG | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie rekrutacji pęcherzyków płucnych jedno oraz wieloetapowej | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| MONITOR PACJENTA: |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | > 24 godz. – 2 pkt. > 12 i <= 24 godz. – 0 pkt. |  |
|  | Analiza arytmii | <=20 arytmii – 0 pkt. > 20 arytmii – 2 pkt. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarem oddechu i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania podwieszany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy następujący zapis: „

Część 3 – Aparat do znieczulania

Aparat do znieczulania

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2019 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Waga aparatu max. 150 kg | TAK |  |
| 4 | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 6 | min. 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
| 7 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, hamulec centralny | TAK |  |
| 8 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 9 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
| 12 | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
| 13 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
| 14 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| 15 | System dystrybucji gazów |  |  |
| 16 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
| 18 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 19 | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia | TAK |  |
| 20 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
| 21 | Układ oddechowy |  |  |
| 22 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 23 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
| 24 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
| 25 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
| 26 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | TAK |  |
| 27 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 28 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
| 29 | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 30 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
| 31 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg | TAK |  |
| 32 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| 33 | Tryby wentylacji |  |  |
| 34 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
| 35 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
| 36 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 37 | Wentylacja w trybie SIMV | TAK |  |
| 38 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 39 | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 40 | Regulacje |  |  |
| 41 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 42 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
| 43 | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
| 44 | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | TAK |  |
| 45 | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 46 | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
| 47 | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
| 48 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
| 49 | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
| 50 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| 51 | Alarmy |  |  |
| 52 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
| 53 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
| 54 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
| 55 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 56 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 57 | Alarm Apnea | TAK |  |
| 58 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
| 59 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |
| 60 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| 61 | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 62 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 63 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 64 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 65 | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 66 | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 67 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 68 | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 69 | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 70 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
| 71 | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 72 | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
| 73 | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
| 74 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 75 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
| 76 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
| 77 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
| 78 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| 79 | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
| 80 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
| 81 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
| 82 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
| 83 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 84 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 85 | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
| 86 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 87 | Aparat i monitor, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK |  |
| 88 | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 89 | MONITOR PACJENTA – JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
| 90 | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
| 91 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. | TAK |  |
| 92 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). | TAK |  |
| 93 | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 94 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
| 95 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
| 96 | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |
| 97 | wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |
| 98 | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, | TAK |  |
| 99 | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| 100 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. | TAK |  |
| 101 | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |
| 102 | TRANSPORTOWY MODUŁ POMIAROWY - MONITOR |  |  |
| 103 | Moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego 5-7”. Ciężar monitora od 0,8 do 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 3-6 godz. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie 24 lub więcej godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz oraz zalanie wodą co najmniej norma IP32 | TAK |  |
| 104 | PARAMETRY MIERZONE |  |  |
| 105 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
| 106 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 107 | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
| 108 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
| 109 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
| 110 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
| 111 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 112 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
| 113 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | TAK |  |
| 114 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 115 | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. | TAK |  |
| 116 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
| 117 | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |
| 118 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 119 | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
| 120 | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie | TAK |  |
| 121 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
| 122 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
| 123 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 124 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
| 125 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 126 | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow | TAK |  |
| 127 | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 128 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 129 | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 130 | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 131 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
| 132 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 133 | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |
| 134 | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
| 135 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |

Zasady oceny punktowej w kryterium jakość

| Lp. | Parametr | Punktacja | Oferowane Parametry (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA: |
| 1 | Szuflady na akcesoria | 2 szuflady – 0 pkt. > 2 szuflad – 2 pkt. |  |
| 2 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | < 90min. – 0 pkt. >= 90min. - 2 pkt. |  |
| 3 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | < 12l/min. – 0 pkt. >= 12l/min. - 2 pkt. |  |
| 4 | Możliwość pomiaru NMT w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji SIMV-VG | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o narzędzie rekrutacji pęcherzyków płucnych jedno oraz wieloetapowej | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| MONITOR PACJENTA: |
| 7 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | > 24 godz. – 2 pkt. > 12 i <= 24 godz. – 0 pkt. |  |
| 8 | Analiza arytmii | <=20 arytmii – 0 pkt. > 20 arytmii – 2 pkt. |  |
| 9 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarem oddechu i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Aparat do znieczulania podwieszany

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2019 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Aparat w wersji podwieszanej z możliwością montażu na kolumnie | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Waga aparatu max. 150 kg | TAK |  |
| 5 | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
| 6 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 7 | min. 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
| 8 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, hamulec centralny | TAK |  |
| 9 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 10 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 11 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 12 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
| 13 | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
| 14 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
| 15 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| 16 | System dystrybucji gazów |  |  |
| 17 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
| 18 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
| 19 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 20 | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia | TAK |  |
| 21 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
| 22 | Układ oddechowy |  |  |
| 23 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 24 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
| 25 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
| 26 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
| 27 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | TAK |  |
| 28 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 29 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
| 30 | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 31 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
| 32 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg | TAK |  |
| 33 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| 34 | Tryby wentylacji |  |  |
| 35 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
| 36 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
| 37 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 38 | Wentylacja w trybie SIMV | TAK |  |
| 39 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 40 | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 41 | Regulacje |  |  |
| 42 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 43 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
| 44 | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
| 45 | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | TAK |  |
| 46 | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 47 | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
| 48 | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
| 49 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
| 50 | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
| 51 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| 52 | Alarmy |  |  |
| 53 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
| 54 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
| 55 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
| 56 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 57 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 58 | Alarm Apnea | TAK |  |
| 59 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
| 60 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |
| 61 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| 62 | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 63 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 64 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 65 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 66 | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 67 | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 68 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 69 | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 70 | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 71 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
| 72 | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 73 | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
| 74 | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
| 75 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 76 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
| 77 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
| 78 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
| 79 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| 80 | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
| 81 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
| 82 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
| 83 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
| 84 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 85 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 86 | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
| 87 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 88 | Aparat i monitor, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK |  |
| 89 | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 90 | MONITOR PACJENTA – JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
| 91 | Monitor modułowy. Moduły pomiarowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
| 92 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli. | TAK |  |
| 93 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). | TAK |  |
| 94 | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 95 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
| 96 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
| 97 | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |
| 98 | wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. | TAK |  |
| 99 | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, | TAK |  |
| 100 | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| 101 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. | TAK |  |
| 102 | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |
| 103 | TRANSPORTOWY MODUŁ POMIAROWY - MONITOR |  |  |
| 104 | Moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego 5-7”. Ciężar monitora od 0,8 do 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 3-6 godz. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie 24 lub więcej godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz oraz zalanie wodą co najmniej norma IP32 | TAK |  |
| 105 | PARAMETRY MIERZONE |  |  |
| 106 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
| 107 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 108 | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
| 109 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
| 110 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
| 111 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
| 112 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 113 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
| 114 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | TAK |  |
| 115 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 116 | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. | TAK |  |
| 117 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
| 118 | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |
| 119 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
| 120 | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
| 121 | W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie | TAK |  |
| 122 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
| 123 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
| 124 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 125 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
| 126 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 127 | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow | TAK |  |
| 128 | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 129 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 130 | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 131 | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 132 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
| 133 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 134 | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |
| 135 | Moduł monitora lub aparatu z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
| 136 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |

Zasady oceny punktowej w kryterium jakość

| Lp. | Parametr | Punktacja | Oferowane Parametry (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA: |
| 1 | Szuflady na akcesoria | 2 szuflady – 0 pkt. > 2 szuflad – 2 pkt. |  |
| 2 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 60 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | < 90min. – 0 pkt. >= 90min. - 2 pkt. |  |
| 3 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | < 12l/min. – 0 pkt. >= 12l/min. -2 pkt. |  |
| 4 | Możliwość pomiaru NMT w kardiomonitorze i aparacie do znieczulania | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji SIMV-VG | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o narzędzie rekrutacji pęcherzyków płucnych jedno oraz wieloetapowej | NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| MONITOR PACJENTA: |
| 7 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | > 24 godz. – 2 pkt. > 12 i <= 24 godz. – 0 pkt. |  |
| 8 | Analiza arytmii | <=20 arytmii – 0 pkt. > 20 arytmii – 2 pkt. |  |
| 9 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarem oddechu i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania podwieszany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„,

2)w załączniku nr 1, w części 6 –„Stół zabiegowo resustytacyjny”, wykreśla następujący zapis: „

Część 6 – Stół zabiegowo resustytacyjny

Stół zabiegowo resustytacyjny

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, oparta na 2 ruchomych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). | TAK |  |  |
|  | Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | TAK |  |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 317 kg. | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita wózka2250 mm ± 50 mm |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami775 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami965 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 205 cm, szerokość min. 76 cm | TAK |  |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 4 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z 4 stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości min. 35 cm i długości min. 145 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Uchwyty zwalniające barierki boczne zlokalizowane z obu końców leża | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą pojedynczej dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). | TAK |  |  |
|  | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców i segmentu nóg. | TAK |  |  |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie min. od 0(-85( ± 5o sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Dodatkowa manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężynami gazowymi (w przypadku braku zasilania) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. 0(-40(. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa manualna regulacja opuszczania segmentu nóg. | TAK |  |  |
|  | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. | TAK |  |  |
|  | W momencie braku zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną. | TAK |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK |  |  |
|  | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt | . |
|  | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | TAK |  |  |
|  | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | TAK |  |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | TAK |  |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK |  |  |
|  | Klasa szczelności min. IPX6 | TAK |  |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, jednoczęściowy, w pokrowcu poliuretanowym Dartex, z tkaniny rozciągliwej w 4 kierunkach, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny, dopasowany do długości leża. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK |  |  |
|  | Półka na defibrylator, z możliwością montażu/demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na pompę/akcesoria montowany od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wózek min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowo resuscytacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy następujący zapis: „

Część 6 – Stół zabiegowo resustytacyjny

Stół zabiegowo resustytacyjny

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2018r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, oparta na 2 ruchomych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). | TAK |  |  |
| 3 | Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | TAK |  |  |
| 4 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  |  |
| 5 | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | TAK |  |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 317 kg. | TAK |  |  |
| 7 | Długość całkowita wózka2250 mm ± 50 mm |  |  |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami775 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
| 9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami965 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
| 10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 205 cm, szerokość min. 76 cm | TAK |  |  |
| 11 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |  |
| 12 | Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13 | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |  |
| 14 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 4 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |  |
| 15 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z 4 stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |  |
| 16 | Barierki boczne, chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości min. 35 cm i długości min. 145 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |  |
| 17 | Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |  |
| 18 | Uchwyty zwalniające barierki boczne zlokalizowane z obu końców leża | TAK |  |  |
| 19 | Elektryczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą pojedynczej dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). | TAK |  |  |
| 20 | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców i segmentu nóg. | TAK |  |  |
| 21 | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. |  |  |  |
| 22 | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie min. od 0(-85( ± 5o sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 23 | Dodatkowa manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężynami gazowymi (w przypadku braku zasilania) | TAK |  |  |
| 24 | Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. 0(-40(. | TAK |  |  |
| 25 | Dodatkowa manualna regulacja opuszczania segmentu nóg. | TAK |  |  |
| 26 | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. | TAK |  |  |
| 27 | W momencie braku zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną. | TAK |  |  |
| 28 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK |  |  |
| 30 | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt | . |
| 31 | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | TAK/NIE | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 32 | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | TAK |  |  |
| 33 | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta. | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
| 35 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |  |
| 36 | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | TAK |  |  |
| 37 | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | TAK |  |  |
| 38 | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK |  |  |
| 39 | Klasa szczelności min. IPX6 | TAK |  |  |
| 40 | Materac piankowy 2 warstwowy, jednoczęściowy, w pokrowcu poliuretanowym Dartex, z tkaniny rozciągliwej w 4 kierunkach, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny, dopasowany do długości leża. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |  |
| 41 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 42 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK |  |  |
| 43 | Półka na defibrylator, z możliwością montażu/demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 44 | Uchwyt na pompę/akcesoria montowany od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
| 45 | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 46 | Okres gwarancji na wózek wyprodukowany w 2021 r. min. 24 miesiące. Okres gwarancji na wózek wyprodukowany w latach 2018-2020 min. 36 miesięcy. | TAK |  |  |
| 47 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowo resuscytacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

„,

3) w Rozdziale IV – „Informacje podstawowe”, w ust. 1  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27.10.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „28.10.2021 r.”,

4)w  Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28.09.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29.09.2021 r.”,

5)w  Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28.09.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29.09.2021 r.”.

6) w Załączniku nr 2 – „Projektowane postanowienia umowy dla części 2,3,4” w § 9 ust. 8 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na okres usunięcia wad, usterek zastępczego przedmiotu umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na okres usunięcia wad, usterek zastępczego przedmiotu umowy – nie dotyczy części 2 poz. 1 i 2”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 24.09.2021 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.