Toruń, 2021-06-29

L.dz. SSM.DZP.200.63.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę przyłóżkowego zestawu rtg, przewoźnego ultrasonografu dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 21.06.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie:

Zamawiający opisał w SWZ minimalne wymagania zestawu RTG:

• szerokość wózka aparatu mniejsza niż 60 cm,

• długość transportowa aparatu mniejsza niż 130 cm,

• waga aparatu mniejsza niż 580 kg,

• detektor bezprzewodowy z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora,

• rozdzielczość detektora większą lub równą 3,6 lp/mm,

• klasa szczelności IP 57,

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej firmy o poniższych parametrach:

• szerokość wózka aparatu 67 cm,

• długość transportowa aparatu 131,5 cm,

• waga aparatu 580 kg,

• detektor bezprzewodowy z wbudowanymi na stałe akumulatorami ładowany w kieszeni aparatu przy czym czas ładowania akumulatorów 0-100% wynosi poniżej 30 minut,

• rozdzielczość detektora 3,5 lp/mm,

• klasie szczelności IPX 6

Należy zauważyć, że tak minimalne różnice parametrów nie mają wpływu na jakość wykonywanych zdjęć.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 18.06.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1 – Przyłóżkowy zestaw RTG

pkt 14 zakres maksymalnych prądów ≥400mA

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w powyższym punkcie oczekuje podania wartość maksymalnej prądu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak.

Pytanie nr 2

pkt 15

Zakres maksymalnych ekspozycji ≥300mAs

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w powyższym punkcie oczekuje podania maksymalnej wartości mAs?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak.

Dnia 29.06.2021 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.