Toruń, 2021-09-01

L.dz. SSM.DZP.200.96.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Rozdział XXV, Załącznik nr 1, Część 1 – Defibrylator

Pytanie nr 1

Defibrylator I

Ad 61. Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub w wersji elektronicznej na nośniku pamięci typu pendrive.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Defibrylator II

Pytanie nr 2

Zamawiający w wskazanym pkt. nr 4 dokonał zapisu : „Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów - min. 300”. Czy w związku z przytoczonym parametrem Zamawiający oczekuje aby ilość defibrylacji z energią min.200J wykonywana była przy pracy z 2 akumulatorów – min.300 razy.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przyzna 4 pkt ofercie, która w tym pkt spełni ilość defibrylacji z energią min. 200J przy pracy z akumulatorów – min. 300 razy.

Pytanie nr 3

Zamawiający w wskazanym pkt. nr 50 dokonał zapisu: „Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani)”. Czy w związku z takim zapisem, Zamawiający wymaga rozwiązania pozwalającego na włączenie metronomu w trybie pracy manualnej i w trybie pracy AED oferowanego defibrylatora?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie 1 dot. pakietu 2 dot. aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści „ogrzewacz” o wymiarach 28 cm x 22 cm x 22 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu 2 dot. aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści „ogrzewacz” z przewodem grzewczym przymocowanym do urządzenia specjalnymi zaczepami, bez możliwości przypadkowego odłączenia?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu 2 dot. aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści „ogrzewacz” o poziomie hałasu <52dB?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu 2 dot. aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści „ogrzewacz” bez dostępnych kocy specjalnych – tj izolowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu 2 dot. aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści koce grzewcze o długości 210 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 26.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

dot. załącznik nr 1 do SWZ - Część 3 – Wózek anestazjologiczny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści wózek z blatem z tworzywa ABS , przytwierdzonym do wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie SWZ

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach 770x570x1000mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość)? Wymiary bez wyposażenia dodatkowego

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie SWZ

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do przemieszczania wykonany ze stali i montowany do korpusu wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie SWZ

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści wózek z szufladami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo o

wymiarach użytkowych: 2 sztuki 525x440x82mm, 1 sztuka 525x440x141mm, 2sztuki 525x440x150mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści uchwyty szuflad wykonane z aluminium , przykręcane do frontu szuflad?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Czy zamawiający zamiast opisanego w zał. nr 1 wyposażenia dopuści wózek wyposażony

- nadstawkę z 10 uchylnymi, transparentnymi pojemnikami, montowaną nad blatem roboczym wózka

(2 rzędy po 5 pojemników)

- pojemnik na 3 pudełka rękawiczek wykonany ze stali

- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, wykonany ze stali kwasoodpornej, bez paska zabezpieczającego pojemnik

- tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą wahadłową , o poj. 10l

- pojemnik na cewniki wykonany ze stali z frontem z przezroczystego materiału typu plexi, montowany z boku wózka

- uchwyt do butli z tlenem mocowany z boku do korpusu wózka

- 3 pojemniki boczne wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Dot. załącznik nr 1 do SWZ - Część 3 – Wózek anestazjologiczny

Prosimy o potwierdzenie, że w opisie nad tabelą parametrów technicznych powinien widnieć opis „wózek anestazjologiczny” a nie „Zestaw do trudnych intubacji”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 9

Dot. § 2, ust. 1 – wzór umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu przedmiotu zamówienia w części nr 3, ponieważ ten dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego. Odstąpienie od tego wymogu pozwoli jednocześnie ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty, które nie są wskazane w obecnie panującej sytuacji epidemicznej

Dot. § 9, ust. 8 – wzór umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy wyłączającej sprzęt z eksploatacji w terminie określonym w ust. 6, w zakresie części nr 3.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z konieczność produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z SWZ

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Część 3

- Czy Zamawiający dopuści wózek z konstrukcją jednoczęściową odlewaną w jednym bloku wykonaną z poliuretanu?

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwaną z boku (z lewej strony) półkę do pisania o wymiarach 25 x 35cm?

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego) wysokość 910mm, szerokość 830mm, głębokość 715mm?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma, wytłoczonymi w blacie wózka uchwytami do prowadzenia, umieszczonymi po prawej stronie?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z trzema szufladami o wymiarach 365x585x100mm oraz dwoma szufladami o wymiarach 365x585x150mm?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką posiadającą 11 uchylnych, transparentnych pojemników (5 i 6 pojemników w rzędzie)?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem na pojemnik na zużyte igły wytłoczonym w blacie głównym wózka?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z tworzywowym pojemnikiem na odpady o pojemności 9litrów, otwieranym na pomocą stopy?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z miejscem do przechowywania cewników, które nie jest wykończone za pomocą plexi, gdyż jest to zbędne?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojami w dolnej części występującymi w 1 kolorze?

- Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru kolorystyki samych szuflad spośród 4 kolorów?

Odpowiedzi na pytania 1-5, 7-8

Zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie 6, 9,10,11

Patrz modyfikacja SWZ

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie:

Część 1 – Defibrylator: Defibrylator I W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności:

Parametr

Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, łyżkami dla dorosłych i dzieci, kompletem akumulatorów i kabli. Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. Tryby pracy: defibrylacja ręczna, Kardiowersja, stymulacja,, monitorowanie EKG z 5 żyłowego kabla EKG, AED Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych Możliwość wyświetlania 6 krzywych EKG jednocześnie w trybie monitorowania, po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG. Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. Selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii. ciężar defibrylatora maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia. Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze. Możliwość przeprowadzenia wewnętrznego testu wyładowania podczas pracy defibrylatora oraz w trybie konfiguracji. Znajdujący się z przodu urządzenia, wskaźnik statusu informujący o ogólnym stanie defibrylatora . Wyświetla wszelkie błędy, gotowość do pracy, ładowanie baterii, rozładowanie baterii oraz brak źródła energii w przypadku braku akumulatora oraz podłączenia do źródła zasilania AC/DC. Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia; wyświetlane symulowane kształty fal. Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli ZASILANIE Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-16 V DC, zasilacz zintegrowany Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze minimalnie: - 160 min ciągłego monitorowania EKG -Ponad 140 min monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut - min. 150 defibrylacji z energią 360J -Ponad 150 min monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) -60 minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm) Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł Akumulatory Ni-MH lub równoważne Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub zasilacza przez użytkownika Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 3 godziny DEFIBRYLACJA Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa fala trapezoidalna z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta Defibrylacja ręczna i półautomatyczna Kardiowersja Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J Czas ładowania: - Poniżej 5 sekund do 200 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C; -Poniżej 7 sekund do 360 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C. Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych lub na płycie czołowej aparatu. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne , podlączone do defibrylatora za pomocą jednego kabla Wskaźnik na łyżce defibrylacji, prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta Złączę wielofunkcyjne umożliwiające podłączenie do defibrylatora łyżek zewnętrznych wielokrotnego użytku, łyżek wewnętrznych lub jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych. Dedykowane jednorazowe elektrody wielofunkcyjne w technologii Quick-Combo, zawierające podłączony na stałe kabel wraz z wtyczką. Przeznaczone do stosowania min 50 defibrylacji lub 24 godzin na skórze lub 8 godzin stymulacji (50mA/60bpm) Możliwość podłączenia elektrod wielofunkcyjnych bez dodatkowych kabli przedłużających czy adapterów. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. Dodatkowo Możliwość rozładowania energii za pomocą przycisków do defibrylacji znajdujących się na łyżkach, nie dociskając łyżek do klatki piersiowej pacjenta. Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku. DEFIBRYLACJA AED Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J dla pacjentów dorosłych oraz od 40 do 90 J dla pa-cjentów pediatrycznych. Asystent CPR zgodny z wytycznymi 2010 ERC/AHA w postaci animacji wyświetlanych na ekranie defibrylatora oraz komendy głosowe w j. polskim. Metronom Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. Detektor asystolii REJESTRACJA Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm lub 106 mm Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG. Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem STYMULACJA Tryby pracy: stały i "na żądanie" - Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min.SpO2 Prezentacja fali/krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji. Prezentacja wartości SpO2 z wartościami progowymi alarmów. Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę. Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 1% do 100%. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia. Ikona na ekranie urządzenia informująca o nie podłączonym czujniku do pacjenta lub nie podłączonym kablu. NIBP Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Możlwość wyboru jednostek pomiaru mmHg, kPa Metoda pomiaru Oscylometryczna. Wartości ciśnienia rozkurczowego odpowiadają fa-zie V dźwięków Korotkoffa. Zakres ciśnienia tętniczego (mm Hg): Skurczowe; Pacjenci dorośli : 40–260 mm Hg Pacjenci małoletni : 40–160 mm Hg Rozkurczowe: Pacjenci dorośli : 20–200 mm Hg Pacjenci małoletni : 20–120 mm Hg MAP(średnie): Pacjenci dorośli : 26–220 mm Hg Pacjenci małoletni : 26–133 mm Hg Prezentacja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, godziny ostatniego pomiaru, interwału, wartości progowych alarmów. Tryb pomiarów manualny i automatyczny. Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut (min 8 czasów pomiarów). Informacje na monitorze dotyczące nieprawidłowości pomiarów NIBP w formie komunikatów i ikony. Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 220 uderzeń na minutę. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 120 sekund dla pacjentów dorosłych i 90 sekund dla pacjentów małoletnich. Programowane ciśnienie napełniania mankietu. Programowanie automatycznych pomiarów co : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 i 60 minut oraz możliwość pomiaru na żądanie. EtCO2 Moduł kapnografii.Pomiar EtCO2 w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru: min. 0 do 99 mmHg Czas uruchamiania około 30 sekund. Czas narastania EtCO2 max. 190 ms. Granice alarmów EtCO2 programowane w zakresie: górna 1–99 mmHg, dolna 0–98 mmHg. Możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Prezentacja krzywej kapnograficznej na ekranie. Wybór min. 2 prędkości przesuwu krzywej EtCO2 na ekranie. Monitorowanie częstości oddechu zakresie min. 0 do 150 bpm z alarmem bezdechu. Wybór progów alarmowych EtCO2 i AwRR dla pacjentów dorosłych oraz pediatryczny-ch. Jednostki pomiaru: mmHg i kPa. Rozdzielczość: min. 1 mmHg lub 0,1 kPa. Prezentacja wartości EtCO2, częstości oddechów, wartości progowych alarmów na ekra-nie. Ciśnienie atmosferyczne kompensowane wewnętrznie w sposób automatyczny. Informacja na ekranie defibrylatora dotycząca potrzeby przeprowadzenia kalibracji. IBP Możliwość wyboru jednostek pomiaru : mmHg/kPa Możliwość wyboru etykiet dla wartości kanału inwazyjnego pomiaru ciśnienia Możliwość wyboru skali krzywej: -od -30 do 30 mmHg -od 0 do 60 mmHg -od 0 do 120 mmHg -od 0 do 150 mmHg -od 0 do 180 mmHg -od 0 do 300 mmHg Zakres ciśnienia: (-99)- 310 mmHg Rozdzielczość pomiarów ciśnienia 1 mmHg Zakres tętna: 30-250 Bpm Rozdzielczość pomiarów tętna 1bpm Możliwość wyboru progów alarmowych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego Temperatura 20.0 stopni C - 40.0 stopni C Rozdzielczość pomiaru 0,1 stopień C 0,1 stopnia C w przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 10 stopnia C do 40 stop-nia C (sonda temperatury dodaje dodatkowo ±0,1 stopnia C w przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 32 stopnia C do 42 stopnia C) Czas uśredniania 1 sekunda EKG Monitorowanie 5 odprowadzeń EKG Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) Alarm informujący o odłączeniu lub poluzowaniu kabla EKG po stronie pacjenta sygnalizowany dźwiękiem i ikoną na ekranie. Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. Zakres szerokości pasma filtru mięśniowego dla sygnału EKG, min 0,67 Hz do max 40 Hz Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Detektor rozrusznika wewnętrznego Wyposażenie jednostkowe Kabel EKG 5-odprow., 1 szt. Akumulator - 1 sztuka Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - 1 szt. Zintegrowane Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci - 1 szt. Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne typu Quik Combo dla dorosłych -2 szt. Torba na akcesoria - 1 szt. Torba transportowa - 1 szt.

INNE

Część 1 – Defibrylator: Defibrylator II W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności:

Parametr

Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, łyżkami dla dorosłych i dzieci, kompletem akumulatorów i kabli. Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. Tryby pracy: defibrylacja ręczna, Kardiowersja, stymulacja,, monitorowanie EKG z 10 żyłowego kabla EKG, AED Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych Możliwość wyświetlania 6 krzywych EKG jednocześnie w trybie monitorowania, po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG. Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. Selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii. ciężar defibrylatora maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia. Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze. Możliwość przeprowadzenia wewnętrznego testu wyładowania podczas pracy defibrylatora oraz w trybie konfiguracji. Znajdujący się z przodu urządzenia, wskaźnik statusu informujący o ogólnym stanie defibrylatora . Wyświetla wszelkie błędy, gotowość do pracy, ładowanie baterii, rozładowanie baterii oraz brak źródła energii w przypadku braku akumulatora oraz podłączenia do źródła zasilania AC/DC. Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia; wyświetlane symulowane kształty fal. Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli ZASILANIE Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-16 V DC, zasilacz zintegrowany Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze minimalnie: - 160 min ciągłego monitorowania EKG -Ponad 140 min monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut - min. 150 defibrylacji z energią 360J -Ponad 150 min monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) -60 minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm) Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł Akumulatory Ni-MH lub równoważne Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub zasilacza przez użytkownika Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 3 godziny DEFIBRYLACJA Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa fala trapezoidalna z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta Defibrylacja ręczna i półautomatyczna Kardiowersja Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J Czas ładowania: - Poniżej 5 sekund do 200 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C; -Poniżej 7 sekund do 360 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C. Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych lub na płycie czołowej aparatu. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne , podlączone do defibrylatora za pomocą jednego kabla Wskaźnik na łyżce defibrylacji, prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta Złączę wielofunkcyjne umożliwiające podłączenie do defibrylatora łyżek zewnętrznych wielokrotnego użytku, łyżek wewnętrznych lub jednorazowych elektrod wielofunkcy-nych. Dedykowane jednorazowe elektrody wielofunkcyjne w technologii Quick-Combo, zawierające podłączony na stałe kabel wraz z wtyczką. Przeznaczone do stosowania min 50 defibrylacji lub 24 godzin na skórze lub 8 godzin stymulacji (50mA/60bpm) Możliwość podłączenia elektrod wielofunkcyjnych bez dodatkowych kabli przedłużających czy adapterów. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. Dodatkowo Możliwość rozładowania energii za pomocą przycisków do defibrylacji znajdujących się na łyżkach, nie dociskając łyżek do klatki piersiowej pacjenta. Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku. DEFIBRYLACJA AED Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J dla pacjentów dorosłych oraz od 40 do 90 J dla pacjentów pediatrycznych. Asystent CPR zgodny z wytycznymi 2010 ERC/AHA w postaci animacji wyświetlanych na ekranie defibrylatora oraz komendy głosowe w j. polskim. Metronom Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. Detektor asystolii REJESTRACJA Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm lub 106 mm Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG. Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem STYMULACJA Tryby pracy: stały i "na żądanie" - Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min.SpO2 Prezentacja fali/krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji. Prezentacja wartości SpO2 z wartościami progowymi alarmów. Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę. Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 1% do 100%. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia. Ikona na ekranie urządzenia informująca o nie podłączonym czujniku do pacjenta lub nie podłączonym kablu. NIBP Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Możlwość wyboru jednostek pomiaru mmHg, kPa Metoda pomiaru Oscylometryczna. Wartości ciśnienia rozkurczowego odpowiadają fa-zie V dźwięków Korotkoffa. Zakres ciśnienia tętniczego (mm Hg): Skurczowe; Pacjenci dorośli : 40–260 mm Hg Pacjenci małoletni : 40–160 mm Hg Rozkurczowe: Pacjenci dorośli : 20–200 mm Hg Pacjenci małoletni : 20–120 mm Hg MAP(średnie): Pacjenci dorośli : 26–220 mm Hg Pacjenci małoletni : 26–133 mm Hg Prezentacja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, godziny ostatniego pomiaru, interwału, wartości progowych alarmów. Tryb pomiarów manualny i automatyczny. Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut (min 8 czasów pomiarów). Informacje na monitorze dotyczące nieprawidłowości pomiarów NIBP w formie komunikatów i ikony. Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 220 uderzeń na minutę. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 120 sekund dla pacjentów dorosłych i 90 sekund dla pacjentów małoletnich. Programowane ciśnienie napełniania mankietu. Programowanie automatycznych pomiarów co : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 i 60 minut oraz możliwość pomiaru na żądanie. EtCO2 Moduł kapnografii.Pomiar EtCO2 w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru: min. 0 do 99 mmHg Czas uruchamiania około 30 sekund. Czas narastania EtCO2 max. 190 ms. Granice alarmów EtCO2 programowane w zakresie: górna 1–99 mmHg, dolna 0–98 mmHg. Możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Prezentacja krzywej kapnograficznej na ekranie. Wybór min. 2 prędkości przesuwu krzywej EtCO2 na ekranie. Monitorowanie częstości oddechu zakresie min. 0 do 150 bpm z alarmem bezdechu. Wybór progów alarmowych EtCO2 i AwRR dla pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych. Jednostki pomiaru: mmHg i kPa. Rozdzielczość: min. 1 mmHg lub 0,1 kPa. Prezentacja wartości EtCO2, częstości oddechów, wartości progowych alarmów na ekra-nie. Ciśnienie atmosferyczne kompensowane wewnętrznie w sposób automatyczny. Informacja na ekranie defibrylatora dotycząca potrzeby przeprowadzenia kalibracji. IBP Możliwość wyboru jednostek pomiaru : mmHg/kPa Możliwość wyboru etykiet dla wartości kanału inwazyjnego pomiaru ciśnienia Możliwość wyboru skali krzywej: -od -30 do 30 mmHg -od 0 do 60 mmHg -od 0 do 120 mmHg -od 0 do 150 mmHg -od 0 do 180 mmHg -od 0 do 300 mmHg Zakres ciśnienia: (-99)- 310 mmHg Rozdzielczość pomiarów ciśnienia 1 mmHg Zakres tętna: 30-250 Bpm Rozdzielczość pomiarów tętna 1bpm Możliwość wyboru progów alarmowych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego Temperatura 20.0 stopni C - 40.0 stopni C Rozdzielczość pomiaru 0,1 stopień C 0,1 stopnia C w przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 10 stopnia C do 40 stopnia C (sonda temperatury dodaje dodatkowo ±0,1 stopnia C w przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 32 stopnia C do 42 stopnia C) Czas uśredniania 1 sekunda EKG Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) Alarm informujący o odłączeniu lub poluzowaniu kabla EKG po stronie pacjenta sygnalizowany dźwiękiem i ikoną na ekranie. Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. Zakres szerokości pasma filtru mięśniowego dla sygnału EKG, min 0,67 Hz do max 40 Hz Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Detektor rozrusznika wewnętrznego Wyposażenie jednostkowe Kabel EKG 10-odprow., 1 szt. Akumulator - 1 sztuka Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - 1 szt. Zintegrowane Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci - 1 szt. Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne typu Quik Combo dla dorosłych -2 szt. Torba na akcesoria - 1 szt. Torba transportowa - 1 szt. INNE Z poważaniem, Mateusz Strugacz MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group 71-374 Szczecin, Poland; ul. Majowa 2; tel./fax +48 91 421-14-96 e-mail: medicavera@medicavera.com.pl; www.medicavera.com.pl Konto bankowe: Bank BPH 24 1060 0076 0000 3280 0005 9656 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000502765. Kapitał zakładowy: 335 400,00 PLN. NIP: 852-260-60-88. REGON: 32147413015 Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, czujniki, torbę na akcesoria, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji). Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej aparatury w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. Okres gwarancji min. 24 miesięcy

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Część 1 – Defibrylator

Defibrylator I

- Pytanie dot. Pkt. 2

W zawiązku z ogłoszoną specyfikacją prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy będzie wymagał aby urządzenie posiadało funkcję pomiaru NIBP?

Pomiar NIBP w nowoczesnych defibrylatorach jest standardem i znacząco wpływa na poprawę wartości użytkowych urządzenia dając możliwość monitorowania podstawowego parametru jakim jest ciśnienie.

Ad. 1 nie wymaga

- Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który ( trybie defibryacji ręcznej jak i półautomatyznym) pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi energie BTE (wskazaną prez Zamawiającego w opisie) i RBW są równoważne.

Sformułowane przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii defibrylacji ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii defibrylacji BTE, który powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia. Wysoka liczbą dżuli (J) nie gwarantuje w żaden udowodniony badaniami naukowymi (medycznymi) sposób skuteczniejszej defibrylacji, gdyż jest jedynie efektem przeliczenia ilości podanych amperów w czasie, a nie działaniem jak najwyższą średnią wartością prądu (średnia ilość amperów). Czynnikiem decydującym o efektywności defibrylacji jest średnia wartość podanego prądu, czyli amperów, a zastosowanie energii RBW gwarantuje podanie wyższej średniej amperów przy niższym poziomie dżuli (J) w porównaniu do fali energii BTE, co skutkuje mniejszym uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego przy conajmiej takiej samej skuteczności.

Ad. 2 Zgodnie z SWZ

- Pytanie dot. Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna punkty za rozwiązanie, w którym defibrylator posiada 21 poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych?

Oferowane urządzenie pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi energie BTE i RBW są równoważne. Ilość poziomów energetycznych w oferowanym urządzeniu przy zakresie wyboru energii 1 – 200 J umożliwia optymalne dostosowanie poziomu energii do potrzeb użytkownika. Zakres energii i ilości poziomów zdecydowanie przewyższa wymagania stawiane defibrylatorom w Wytycznych w zakresie elektroterapii, a inny zakres wynika z innej, co najmniej tak samo skutecznej technologii podania impulsu defibrylacyjnego.

Ad. 3

Zgodnie z SWZ

- Pytanie dot. Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym czas ładowania do maksymalnej energii 200J wynosi poniżej 7s, a jednocześnie poprzez standardowy system filtracji EKG w czasie RKO zapewnia skrócenie przerw w uciskaniu klatki piersiowej do 3 sekund, co ma większe znaczenie dla pacjenta niż czas ładowania?

Ad. 4

Zgodnie z SWZ

- Pytanie dot. Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o następujących poziomach wzmocnienia: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV, automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze? W wytycznych ERC/AHA 2020/21 jak i w procedurach postępowania nie ma wskazanej ilości poziomów wzmocnień, więc ilość i zakres proponowana jest całkowicie wystarczająca do prawidłowego działania w szczególnych stanach zagrożenia życia, a dodatkowo dzięki automatycznej funkcji dopasowania nie wymaga działania ze strony użytkownika, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego.

Ad. 5

Zgodnie z SWZ

- Pytanie dot. Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym zakres pomiaru częstości akcji serca wynosi 30-300 bpm?

Ad.6

Patrz modyfikacja SWZ

- Pytanie

Ponieważ Zamawiający oczekuje technologii wspomagających prowadzenie RKO, czy Zamawiający będzie wymagał żeby defibrylator oprócz funkcji automatycznego metronomu dostosowującego automatycznie (bez udziału użytkownika) swoje działanie do tempa uciśnięć prowadzonych przez personel był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2020/21 dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dwufazowej energii defibrylacji, energii defibrylacji do 360J, co jednoznacznie wskazuje na generowanie impulsu defibrylacyjnego w technologii impulsu defibrylacji obciętej wykładniczo (BTE). Prosimy o dopuszczenie znacznie nowszej technologii defibrylacji o impulsie rektalineranym, która jest stosowana z powodzeniem na całym świecie. Impuls rektalinearny (RBW) w Wytycznych RKO AHA/RC 2020/21 jest równoważną metodą elektroterapii pacjentów przy rytmach wymagających defibrylacji lub kardiowersji. Charakteryzuje się mniejszą szkodliwością przepływu prądu przez ciało pacjenta niż fala BTE, przy co najmniej takiej samej skuteczności, a w niektórych przypadkach (np. pierwszy impuls defibrylacyjny) nawet większej.  Urządzenie wykorzystujące falę RBW charakteryzuje się mniejszą ilością poziomów energii (19), a ze względu na inny zakres zalecanych i maksymalnych poziomów defibrylacji dla fali RBW zakres terapeutyczny jest taki sam jak dla fali BTE z max energią do 360J.

Ad. 7

Nie wymaga.

- Pytanie

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie w funkcji defibrylacji półautomatycznej AED mogło być stosowane (producent zalecał, dopuszczał takie stosowanie) u pacjentów poniżej 8 roku życia?

Ad. 8

Nie wymaga.

Defibrylator II

- Pytanie dot. Pkt. 11

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „Automatycznej interpretacji i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniającej wiek i płeć pacjenta.” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność analizy i interpretacji na papierze i na ekranie?

Ad. 1

Na papierze.

- Pytanie dot. Pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi energie BTE (wskazaną prez Zamawiającego w opisie) i RBW są równoważne.

Sformułowane przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii defibrylacji ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii defibrylacji BTE, który powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia. Wysoka liczbą dżuli (J) nie gwarantuje w żaden udowodniony badaniami naukowymi (medycznymi) sposób skuteczniejszej defibrylacji, gdyż jest jedynie efektem przeliczenia ilości podanych amperów w czasie, a nie działaniem jak najwyższą średnią wartością prądu (średnia ilość amperów). Czynnikiem decydującym o efektywności defibrylacji jest średnia wartość podanego prądu, czyli amperów, a zastosowanie energii RBW gwarantuje podanie wyższej średniej amperów przy niższym poziomie dżuli (J) w porównaniu do fali energii BTE, co skutkuje mniejszym uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego przy conajmiej takiej samej skuteczności.

Ad. 2

Nie wymaga.

- Pytanie dot. Pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna punkty za rozwiązanie, w którym defibrylator posiada 20 poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych?

Oferowane urządzenie pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi energie BTE i RBW są równoważne. Ilość poziomów energetycznych w oferowanym urządzeniu przy zakresie wyboru energii 1 – 200 J umożliwia optymalne dostosowanie poziomu energii do potrzeb użytkownika. Zakres energii i ilości poziomów zdecydowanie przewyższa wymagania stawiane defibrylatorom w Wytycznych w zakresie elektroterapii, a inny zakres wynika z innej, co najmniej tak samo skutecznej technologii podania impulsu defibrylacyjnego.

Ad. 3

Zgodnie z SWZ.

- Pytanie dot. Pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym zakres natężenia prądu stymulacji wynosi 0-140 mA w prostokątnym, szerokim (40 ms) impulsie energii?

Sformułowane dotychczas przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii stymulacji ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii stymulacji opartej na wykorzystaniu wąskiego przedziału czasu 20 ms (milisekund), co powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia jak również większe dolegliwości bólowe u pacjenta. Czynnikiem decydującym o ew. przechwyceniu rytmu serca w podstawowym zastosowaniu stymulacji przezskórnej jakim jest np. bradykardia nie jest zastosowanie tylko i wyłącznie największej energii stymulacji. Znacznie większe efekty przynosi stosowanie dłuższego czasowo impulsu. Sformułowanie wymagania w sposób określony dotychczas w  wymaganiach technicznych ogranicza konkurencję do możliwości zaoferowania urządzeń posiadających tylko jedną technologię podawania prądu stymulacji, a w połączeniu z innymi wymaganiami w innych punktach specyfikacji wskazują na rozwiązanie tylko jednego producenta, przez co ograniczona jest konkurencja.

Ad. 4

Zgodnie z SWZ.

- Pytanie dot. Pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5” zapewniający wyraźny i czytelny podgląd wyświetlanych informacji?

Rozdzielczość ekranu w oferowanym przez nas urządzeniu jest taka sama jak we wskazanym w specyfikacji urządzeniu LIFEPAK 15, przy jednoczesnej możliwości wyświetlania większej ilości informacji obrazujących stan pacjenta i większej możliwości konfiguracji pracy ekrany (wyświetlanie do 12 odpr. EKG, wyświetlanie analizy i interpretacji 12 odpr. EKG, tryb monitora itp.). Mniejszy ekran wpływa na redukcję wagi urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czytelności wyświetlanych danych.

Ad.5

Patrz modyfikacja SWZ

- Pytanie dot. Pkt. 50

Ponieważ Zamawiający oczekuje technologii wspomagających prowadzenie RKO, czy Zamawiający będzie wymagał żeby defibrylator oprócz funkcji automatycznego metronomu dostosowującego automatycznie (bez udziału użytkownika) swoje działanie do tempa uciśnięć prowadzonych przez personel był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2020/21 dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dwufazowej energii defibrylacji, energii defibrylacji do 360J, co jednoznacznie wskazuje na generowanie impulsu defibrylacyjnego w technologii impulsu defibrylacji obciętej wykładniczo (BTE). Prosimy o dopuszczenie znacznie nowszej technologii defibrylacji o impulsie rektalineranym, która jest stosowana z powodzeniem na całym świecie. Impuls rektalinearny (RBW) w Wytycznych RKO AHA/RC 2020/21 jest równoważną metodą elektroterapii pacjentów przy rytmach wymagających defibrylacji lub kardiowersji. Charakteryzuje się mniejszą szkodliwością przepływu prądu przez ciało pacjenta niż fala BTE, przy co najmniej takiej samej skuteczności, a w niektórych przypadkach (np. pierwszy impuls defibrylacyjny) nawet większej.  Urządzenie wykorzystujące falę RBW charakteryzuje się mniejszą ilością poziomów energii (19), a ze względu na inny zakres zalecanych i maksymalnych poziomów defibrylacji dla fali RBW zakres terapeutyczny jest taki sam jak dla fali BTE z max energią do 360J.

Ad. 6

Zgodnie z SWZ.

- Pytanie dot. Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który nie ma możliwości wyłączenia alarmów bez przerywania monitorowania pacjenta?

Ad. 7

Tak.

- Pytanie dot. Pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najnowszy na rynku defibrylator wyposażony w drukarkę, której szerokość papieru wynosi 80mm przy zachowaniu tej samej lub większej liczby informacji na czytelnym wydruku?

Ad. 8

Patrz modyfikacja SWZ.

- Pytanie

Zamawiający oczekuje defibrylatora dwufazowego i  dostępności funkcji defibrylacji przy użyciu łyżek twardych do defibrylacji, w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie dwufazowe bez pomiaru impedancji pacjenta przy stosowaniu łyżek twardych?

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni.

Ad. 9

Zgodnie z SWZ.

- Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia zastępczego o zbliżonej konfiguracji do czasu dostawy urządzenia właściwego?

Ad. 10

Zgodnie z SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  załączniku nr 1 wykreśla następują zapis: „

Część 1 – Defibrylator

Defibrylator I

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny, wyposażony w specjalny uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |  |
| 2 | Funkcje realizowane przez aparat: defibrylacja; stymulacja przezskórna; monitorowanie EKG; pulsoksymetria; rejestracja. | TAK |  |  |
| 3 | Defibrylacja | TAK |  |  |
| 4 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) i asynchroniczna. | TAK |  |  |
| 5 | Defibrylacja w trybie ręcznym i półautomatycznym (AED - Automated External Defibryllation). | TAK |  |  |
| 6 | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym. | TAK/NIE | TAK- 4 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 7 | Możliwość ustawienia rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjenta dorosłego i dziecka, zaintubowanego i nie zaintubowanego w trybie ręcznym. | TAK/NIE | TAK- 4 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |  |
| 9 | Zakres energii dwufazowej fali defibrylacji w trybie ręcznym: minimum 2 ÷ 360 J. | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna energia w trybie półautomatycznym: minimum 360 J. | TAK |  |  |
| 11 | Ilość dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej: minimum 22 | TAK/NIE | TAK -4 pkt NIE- 0pkt |  |
| 12 | Czas ładowania do energii 200 J: nie większy niż 6 sekund. | TAK |  |  |
| 13 | Łyżki twarde do defibrylacji zewnętrznej, zintegrowane dla dorosłych i dzieci: 1 komplet./1szt. | TAK |  |  |
| 14 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne do defibrylacji AED – min.1 komplet/1szt. | TAK |  |  |
| 15 | Komunikaty dźwiękowe i tekstowe w języku polskim, prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji AED. | TAK |  |  |
| 16 | Akustyczny sygnał gotowości aparatu. | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna kompensacja parametrów wyładowania, z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta, z łyżek twardych zewnętrznych, elektrod twardych wewnętrznych i elektrod jednorazowego użytku. | TAK |  |  |
| 18 | Specjalnie wydzielony przycisk do bezpiecznego rozładowania defibrylatora, umieszczony na płycie czołowej aparatu lub pokrętło dialogowe z funkcją bezpiecznego rozładowania defibrylatora poprzez przyciśnięcie w/w pokrętła | TAK |  |  |
| 19 | Stymulacja przezskórna | TAK |  |  |
| 20 | Tryby stymulacji: 1) tryb „na żądanie”; 2) tryb asynchroniczny | TAK |  |  |
| 21 | Prąd stymulacji – podać podstawowe parametry prądu stymulacji (kształt impulsów, natężenie, czas trwania impulsów, częstotliwość). | TAK |  |  |
| 22 | Aktywny układ pomiaru i kompensacji impedancji pacjenta. | TAK |  |  |
| 23 | Monitorowanie EKG |  |  |  |
| 24 | Zapis EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | TAK |  |  |
| 25 | Monitorowanie EKG co najmniej z 3-ech odprowadzeń. | TAK |  |  |
| 26 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG: minimum 0,25÷4 cm/mV. | TAK |  |  |
| 27 | Minimum 7 poziomów wzmocnienia sygnału EKG | TAK/NIE | TAK-4pkt NIE-0pkt |  |
| 28 | Ręczna i automatyczna regulacja wzmocnienia lub automatyczny algorytm dostosowywania się do amplitudy zespołów QRS, pozwalającego na wyróżnianie się tych zespołów spośród większości szumów artefaktów mięśniowych i innych niepożądanych sygnałów. | TAK |  |  |
| 29 | Zakres pomiaru częstości akcji serca: minimum 20÷300 bpm | TAK |  |  |
| 30 | Wydruk EKG: minimum 1 krzywa dynamiczna, konfigurowana przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 31 | Funkcja rozpoznawania przebiegów „prawdopodobnie” wymagających defibrylacji (migotanie komór, częstoskurcz komorowy) oraz informujący o przekroczeniu ustawionych granic alarmowych wybranych parametrów | TAK |  |  |
| 32 | Monitor defibrylatora | TAK |  |  |
| 33 | Przekątna ekranu monitora: minimum 5,6". | TAK |  |  |
| 34 | Rozdzielczość: minimum 320 x 240 pikseli. | TAK |  |  |
| 35 | Konfigurowanie i wyświetlanie jednoczesne minimum 2-óch krzywych dynamicznych. . | TAK |  |  |
| 36 | Konstrukcja ekranu umożliwiająca dobrą widoczność wyświetlanych przebiegów dynamicznych i danych w oświetleniu słonecznym i sztucznym o dużym natężeniu. | TAK |  |  |
| 37 | Rejestracja | TAK |  |  |
| 38 | Pamięć wewnętrzna defibrylatora do rejestrowania raportów, zawierających dane pacjenta, zapis krzywych ciągłego EKG, zapis zdarzeń krytycznych wraz z krzywymi związanymi z poszczególnymi zdarzeniami. | TAK |  |  |
| 39 | Wbudowana w defibrylator drukarka termiczna. | TAK |  |  |
| 40 | Stosowany papier do drukarki: standardowy papier termoczuły o szerokości min. 50 mm. | TAK |  |  |
| 41 | System alarmowy | TAK |  |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej częstości rytmu serca z możliwością konfigurowania progów alarmowych. | TAK |  |  |
| 43 | Alarmy arytmii. | TAK |  |  |
| 44 | Alarmy techniczne. | TAK |  |  |
| 45 | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją wizualną ewentualnego błędu. | TAK |  |  |
| 46 | Codzienny autotest, bez udziału użytkownika i bez konieczności ręcznego włączania urządzenia. | TAK |  |  |
| 47 | Zasilanie defibrylatora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |  |
| 48 | Pojemność akumulatora wystarczająca na co najmniej 210 minut ciągłego monitorowania lub 140 defibrylacji z energią minimum 360 J. | TAK |  |  |
| 49 | Maksymalny czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: nie więcej niż 240 min. | TAK |  |  |
| 50 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora, widoczny na ekranie. | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość wykonania minimum 3 defibrylacji z energią 360 J po pierwszym komunikacie o rozładowaniu. | TAK |  |  |
| 52 | Sygnalizowanie, akustyczne i wizualne, niskiego stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 53 | Łatwa i szybka wymiana akumulatora bez rozkręcania aparatu. | TAK |  |  |
| 54 | Masa oferowanego defibrylatora z akumulatorem i łyżkami (bez akcesoriów pomiarowych): nie większa niż 7,0 kg. | TAK |  |  |
| 55 | Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia ze wzglądu na prawidłowe funkcjonowanie defibrylatora: minimum 5÷40ºC. | TAK |  |  |
| 56 | Odporność defibrylatora na wibracje i wstrząsy. | TAK |  |  |
| 57 | Odporność defibrylatora na zalanie | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy aparatu | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy aparatu o pomiar kapnografii (EtCO2). | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy aparatu o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych do komputerów. | TAK |  |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. | TAK |  |  |
| 62 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
| 63 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |
| 64 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |  |

Defibrylator II

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie |  |  |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak |  |  |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |  |
| 4 | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów - min. 300 | TAK/NIE | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5 | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| 6 | Funkcje / cechy |  |  |  |
| 7 | Urządzenie przenośne, z torbą transportową, testerem wyładowań | Tak |  |  |
| 8 | Ciężar defibrylatora w kg. max.12 kg | Tak |  |  |
| 9 | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |
| 10 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |  |
| 12 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
| 13 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE– 0 pkt |  |
| 14 | Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
| 15 | Technologia Masimo | TAK/NIE | Tak – 4 pkt. Inna – 0 pkt. |  |
| 16 | Zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |  |
| 17 | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |  |
| 18 | Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 19 | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak |  |  |
| 20 | Tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
| 21 | Metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |  |
| 22 | Monitorowanie temperatury |  |  |  |
| 23 | Zakres pomiaru temperatury min. 26°C - 45°C, , w komplecie minimum 20 szt. czujników pomiaru temp. | Tak |  |  |
| 24 | Monitorowanie EtCO2 |  |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru EtCO2 : min. od 0 do 99 mmHg, w komplecie minimum 20 szt. kaniul pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych | Tak |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | Tak |  |  |
| 27 | Monitorowanie funkcji życiowych SpCO i SpMeth / pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny/ |  |  |  |
| 28 | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | Tak |  |  |
| 29 | Pomiar frakcji methemoglobiny | Tak |  |  |
| 30 | Defibrylacja |  |  |  |
| 31 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | Tak |  |  |
| 32 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak |  |  |
| 33 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
| 34 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 1 kpl. | Tak |  |  |
| 35 | Defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
| 36 | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
| 37 | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak |  |  |
| 38 | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22 | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 39 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |
| 40 | Kardiowersja | Tak |  |  |
| 41 | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |  |
| 42 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |  |
| 43 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
| 44 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 0 -170 mA | Tak |  |  |
| 45 | Ekran |  |  |  |
| 46 | przekątna ekranu min. 8 cala | Tak |  |  |
| 47 | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |  |
| 48 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK/NIE | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 49 | Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
| 50 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak |  |  |
| 51 | Alarmy |  |  |  |
| 52 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |  |
| 53 | Drukarka | X |  |  |
| 54 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 55 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
| 56 | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak |  |  |
| 57 | Inne wymagania |  |  |  |
| 58 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |  |
| 59 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |  |
| 60 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną, z którą Zamawiający realizuje transmisję | Tak |  |  |
| 62 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | Tak |  |  |
| 63 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | Tak |  |  |
| 64 | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 65 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 66 | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 67 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 68 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
| 69 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator I | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator II | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 – Zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, aparat do ogrzewania krwi i płynów  infuzyjnych

Zestaw do trudnych intubacji

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka wideolaryngoskopowa typu Macintosh rozmiar 3, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego torem wizyjnym C-mac Karl Storz | TAK |  |  |
| 2 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laryngoskop światłowodowy – 2 szt. |  |  |  |
|  | Łyżki typ Macintosh | TAK |  |  |
|  | Łyżki z wymiennym światłowodem | TAK |  |  |
|  | Światłowód o średnicy 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość 4000 cykli sterylizacji. | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Światłowód składający się z 5500 włókien. | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | TAK |  |  |
|  | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | TAK |  |  |
|  | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 116 mm | TAK |  |  |
|  | Łyżka Mac 3 – dł. całkowita 133 mm | TAK |  |  |
|  | Łyżka Mac 4 – dł. całkowita 155 mm | TAK |  |  |
|  | Rękojeść "C" – 2 szt. |  |  |  |
|  | Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane akumulator Li-lon | TAK |  |  |
|  | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | TAK |  |  |
|  | Źródło światła XENON XL 3,5 V/230 V | TAK |  |  |
|  | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | TAK |  |  |
|  | Żarówka Xenon gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | TAK |  |  |
|  | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | TAK |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Zasilanie – akumulator Li-lon z ładowarką | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Futerał na zestaw | TAK |  |  |
|  | Zestaw rurek intubacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 2 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | Tak |  |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach, z uchwytem oraz koszykiem na koce | Tak |  |  |
| 4 | Wszystkie koła z blokadą | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 5 | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | Tak |  |  |
| 6 | Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | Tak |  |  |
| 8 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5.5 kg | Tak |  |  |
| 9 | Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20x35x40cm ± 5cm (Gł. x Szer. x Wys.) | Tak |  |  |
| 10 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem - przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | Tak |  |  |
| 11 | Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta | Tak |  |  |
| 12 | Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 13 | Szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury powyżej temp. otoczenia – max. 30 sek. - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 14 | Min. 4 zakresy temperatury: 43°C, 38°C, 32°C, temp. otoczenia | Tak |  |  |
| 15 | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | Tak |  |  |
| 16 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | Tak |  |  |
| 17 | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | Tak |  |  |
| 18 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99% | Tak |  |  |
| 19 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | Tak |  |  |
| 21 | Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max. 49 dB | Tak |  |  |
| 22 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | Tak |  |  |
| 23 | Średni pobór mocy poniżej 650W - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 24 | Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | Tak |  |  |
| 25 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | Tak |  |  |
| 26 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | Tak |  |  |
| 27 | W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia) - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm ± 3cm) - 10 szt. | Tak |  |  |
| 28 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

Aparat do ogrzewania krwi i płynów  infuzyjnych

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz krwi - sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody | Tak |  |  |
| 2 | System dwumodułowy - moduł sterujący, moduł grzewczy | Tak |  |  |
|  | Moduł sterujący |  |  |  |
| 3 | Wymiary: 280mm x 120mm x 190mm (± 20mm) | Tak, |  |  |
| 4 | Masa modułu sterującego: 1700g kg (± 100g) | Tak |  |  |
| 5 | Napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz | Tak |  |  |
| 6 | Maksymalny pobór mocy: 160W | Tak, |  |  |
| 7 | Klasa (IEC 60529) modułu sterującego: IPX1 | Tak |  |  |
| 8 | Nastawa temperatury w jednostce sterującej: 39°C | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do min.50ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 10 | Przedział temperatury początkowej: 5-30°C | Tak, |  |  |
| 11 | Możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt typu imadło) | Tak/Nie | Tak - 2 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 12 | Wbudowany panel sterujący | Tak |  |  |
| 13 | Wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów | Tak |  |  |
| 14 | Długość kabla zasilającego: min. 400cm (± 20cm) | Tak |  |  |
| 15 | Długość przewodu interfejsu: min. 180cm (± 20cm) | Tak |  |  |
| 16 | Klasa IEC 60601-1: Klasa II, izolowany korpus (BF), trzeci przewód w kablu zasilającym spełnia funkcję uziemienia. | Tak |  |  |
|  | Moduł grzewczy |  |  |  |
| 17 | Wymiary: 160mm x 70mm x 50mm (± 10 mm) | Tak, |  |  |
| 18 | Klasa (IEC 60529) modułu grzewczego: IPX4 | Tak |  |  |
| 19 | dwa wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu | Tak |  |  |
| 20 | wizualny wskaźnik źle zainstalowanego zestawu jednorazowego lub jego braku | Tak/Nie | Tak - 2 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Masa modułu ogrzewającego: 450g (± 50g) | Tak |  |  |
|  | Akcesoria kompatybline z urządzeniem |  |  |  |
| 22 | System ze względów higienicznych bazujący na współpracy ze sterylnymi, jednorazowymi zestawami grzewczymi | Tak |  |  |
| 23 | Kształt kartridża dopasowany do modułu grzewczego w sposób gwarantujący prawidłowe jego ułożenie w module - tylko jedna opcja instalacji kartridża aby uniknąć nieprawidłowego ułożenia kartridża | Tak |  |  |
| 24 | Objętość napełnienia sterylnego, jednorazowego zestawu grzewczego 3ml (± 2ml) | Tak |  |  |
| 25 | Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer- Lock | Tak |  |  |
| 26 | Wyjściowa temperatura płynu na końcu linii: 39°C (±2°C) | Tak |  |  |
| 27 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trudnej intubacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 – Wózek anestazjologiczny

Zestaw do trudnych intubacji

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |  |
| 2 | Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne | TAK |  |  |
| 3 | Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm) Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka | TAK |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | TAK, PODAĆ | Szuflady bez metalowych prowadnic -wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi) – 20 pkt. Szuflady z prowadnicami metalowymi – 0 pkt. |  |
| 8 | Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza |  | Klucz składany, zabezpieczony przed złamaniem i zgięciem – 20 pkt. Klucz standardowy – 0 pkt. |  |
| 9 | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) | TAK |  |  |
| 10 | Min. trzy szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp., dzielące szufladę wewnątrz na min. 12 części | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w: Nadstawkę z 10 uchylnymi, transparentnymi pojemnikami, montowaną nad blatem roboczym wózka (2 rzędy po 5 pojemników) Tworzywowy pojemnik na min. 3 pudełka rękawiczek jednorazowych montowany nad blatem roboczym wózka Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności montowany nad blatem roboczym wózka Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przeźroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki) Ochronna, transparentna, poliuretanowa mata na blat wózka Otwieracz ampułek | TAK |  |  |
| 12 | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym | TAK |  |  |
| 13 | Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do prowadzenia identyczny korpusem wózka (min. 3 kolory) | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 6 kolorów | TAK |  |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek anestezjologiczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„ a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza następujący zapis: „

Część 1 – Defibrylator

Defibrylator I

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny, wyposażony w specjalny uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |  |
| 2 | Funkcje realizowane przez aparat: defibrylacja; stymulacja przezskórna; monitorowanie EKG; pulsoksymetria; rejestracja. | TAK |  |  |
| 3 | Defibrylacja | TAK |  |  |
| 4 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) i asynchroniczna. | TAK |  |  |
| 5 | Defibrylacja w trybie ręcznym i półautomatycznym (AED - Automated External Defibryllation). | TAK |  |  |
| 6 | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym. | TAK/NIE | TAK- 4 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 7 | Możliwość ustawienia rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjenta dorosłego i dziecka, zaintubowanego i nie zaintubowanego w trybie ręcznym. | TAK/NIE | TAK- 4 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |  |
| 9 | Zakres energii dwufazowej fali defibrylacji w trybie ręcznym: minimum 2 ÷ 360 J. | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna energia w trybie półautomatycznym: minimum 360 J. | TAK |  |  |
| 11 | Ilość dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej: minimum 22 | TAK/NIE | TAK -4 pkt NIE- 0pkt |  |
| 12 | Czas ładowania do energii 200 J: nie większy niż 6 sekund. | TAK |  |  |
| 13 | Łyżki twarde do defibrylacji zewnętrznej, zintegrowane dla dorosłych i dzieci: 1 komplet./1szt. | TAK |  |  |
| 14 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne do defibrylacji AED – min.1 komplet/1szt. | TAK |  |  |
| 15 | Komunikaty dźwiękowe i tekstowe w języku polskim, prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji AED. | TAK |  |  |
| 16 | Akustyczny sygnał gotowości aparatu. | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna kompensacja parametrów wyładowania, z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta, z łyżek twardych zewnętrznych, elektrod twardych wewnętrznych i elektrod jednorazowego użytku. | TAK |  |  |
| 18 | Specjalnie wydzielony przycisk do bezpiecznego rozładowania defibrylatora, umieszczony na płycie czołowej aparatu lub pokrętło dialogowe z funkcją bezpiecznego rozładowania defibrylatora poprzez przyciśnięcie w/w pokrętła | TAK |  |  |
| 19 | Stymulacja przezskórna | TAK |  |  |
| 20 | Tryby stymulacji: 1) tryb „na żądanie”; 2) tryb asynchroniczny | TAK |  |  |
| 21 | Prąd stymulacji – podać podstawowe parametry prądu stymulacji (kształt impulsów, natężenie, czas trwania impulsów, częstotliwość). | TAK |  |  |
| 22 | Aktywny układ pomiaru i kompensacji impedancji pacjenta. | TAK |  |  |
| 23 | Monitorowanie EKG |  |  |  |
| 24 | Zapis EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | TAK |  |  |
| 25 | Monitorowanie EKG co najmniej z 3-ech odprowadzeń. | TAK |  |  |
| 26 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG: minimum 0,25÷4 cm/mV. | TAK |  |  |
| 27 | Minimum 7 poziomów wzmocnienia sygnału EKG | TAK/NIE | TAK-4pkt NIE-0pkt |  |
| 28 | Ręczna i automatyczna regulacja wzmocnienia lub automatyczny algorytm dostosowywania się do amplitudy zespołów QRS, pozwalającego na wyróżnianie się tych zespołów spośród większości szumów artefaktów mięśniowych i innych niepożądanych sygnałów. | TAK |  |  |
| 29 | Zakres pomiaru częstości akcji serca: od 20 -30 do 300 bpm | TAK |  |  |
| 30 | Wydruk EKG: minimum 1 krzywa dynamiczna, konfigurowana przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 31 | Funkcja rozpoznawania przebiegów „prawdopodobnie” wymagających defibrylacji (migotanie komór, częstoskurcz komorowy) oraz informujący o przekroczeniu ustawionych granic alarmowych wybranych parametrów | TAK |  |  |
| 32 | Monitor defibrylatora | TAK |  |  |
| 33 | Przekątna ekranu monitora: minimum 5,6". | TAK |  |  |
| 34 | Rozdzielczość: minimum 320 x 240 pikseli. | TAK |  |  |
| 35 | Konfigurowanie i wyświetlanie jednoczesne minimum 2-óch krzywych dynamicznych. . | TAK |  |  |
| 36 | Konstrukcja ekranu umożliwiająca dobrą widoczność wyświetlanych przebiegów dynamicznych i danych w oświetleniu słonecznym i sztucznym o dużym natężeniu. | TAK |  |  |
| 37 | Rejestracja | TAK |  |  |
| 38 | Pamięć wewnętrzna defibrylatora do rejestrowania raportów, zawierających dane pacjenta, zapis krzywych ciągłego EKG, zapis zdarzeń krytycznych wraz z krzywymi związanymi z poszczególnymi zdarzeniami. | TAK |  |  |
| 39 | Wbudowana w defibrylator drukarka termiczna. | TAK |  |  |
| 40 | Stosowany papier do drukarki: standardowy papier termoczuły o szerokości min. 50 mm. | TAK |  |  |
| 41 | System alarmowy | TAK |  |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej częstości rytmu serca z możliwością konfigurowania progów alarmowych. | TAK |  |  |
| 43 | Alarmy arytmii. | TAK |  |  |
| 44 | Alarmy techniczne. | TAK |  |  |
| 45 | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją wizualną ewentualnego błędu. | TAK |  |  |
| 46 | Codzienny autotest, bez udziału użytkownika i bez konieczności ręcznego włączania urządzenia. | TAK |  |  |
| 47 | Zasilanie defibrylatora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |  |
| 48 | Pojemność akumulatora wystarczająca na co najmniej 210 minut ciągłego monitorowania lub 140 defibrylacji z energią minimum 360 J. | TAK |  |  |
| 49 | Maksymalny czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: nie więcej niż 240 min. | TAK |  |  |
| 50 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora, widoczny na ekranie. | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość wykonania minimum 3 defibrylacji z energią 360 J po pierwszym komunikacie o rozładowaniu. | TAK |  |  |
| 52 | Sygnalizowanie, akustyczne i wizualne, niskiego stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 53 | Łatwa i szybka wymiana akumulatora bez rozkręcania aparatu. | TAK |  |  |
| 54 | Masa oferowanego defibrylatora z akumulatorem i łyżkami (bez akcesoriów pomiarowych): nie większa niż 7,0 kg. | TAK |  |  |
| 55 | Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia ze wzglądu na prawidłowe funkcjonowanie defibrylatora: minimum 5÷40ºC. | TAK |  |  |
| 56 | Odporność defibrylatora na wibracje i wstrząsy. | TAK |  |  |
| 57 | Odporność defibrylatora na zalanie | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy aparatu | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy aparatu o pomiar kapnografii (EtCO2). | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy aparatu o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych do komputerów. | TAK |  |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub w wersji elektronicznej na nośniku pendrive | TAK |  |  |
| 62 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
| 63 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |
| 64 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |  |

Defibrylator II

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie |  |  |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak |  |  |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |  |
| 4 | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów - min. 300 | TAK/NIE | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5 | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| 6 | Funkcje / cechy |  |  |  |
| 7 | Urządzenie przenośne, z torbą transportową, testerem wyładowań | Tak |  |  |
| 8 | Ciężar defibrylatora w kg. max.12 kg | Tak |  |  |
| 9 | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |
| 10 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |  |
| 12 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
| 13 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE– 0 pkt |  |
| 14 | Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
| 15 | Technologia Masimo | TAK/NIE | Tak – 4 pkt. Inna – 0 pkt. |  |
| 16 | Zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |  |
| 17 | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |  |
| 18 | Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 19 | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak |  |  |
| 20 | Tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
| 21 | Metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |  |
| 22 | Monitorowanie temperatury |  |  |  |
| 23 | Zakres pomiaru temperatury min. 26°C - 45°C, , w komplecie minimum 20 szt. czujników pomiaru temp. | Tak |  |  |
| 24 | Monitorowanie EtCO2 |  |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru EtCO2 : min. od 0 do 99 mmHg, w komplecie minimum 20 szt. kaniul pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych | Tak |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | Tak |  |  |
| 27 | Monitorowanie funkcji życiowych SpCO i SpMeth / pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny/ |  |  |  |
| 28 | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | Tak |  |  |
| 29 | Pomiar frakcji methemoglobiny | Tak |  |  |
| 30 | Defibrylacja |  |  |  |
| 31 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | Tak |  |  |
| 32 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak |  |  |
| 33 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
| 34 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 1 kpl. | Tak |  |  |
| 35 | Defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
| 36 | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
| 37 | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak |  |  |
| 38 | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22 | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 39 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |
| 40 | Kardiowersja | Tak |  |  |
| 41 | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |  |
| 42 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |  |
| 43 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
| 44 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 0 -170 mA | Tak |  |  |
| 45 | Ekran |  |  |  |
| 46 | przekątna ekranu min. 6,5 cala | Tak |  |  |
| 47 | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |  |
| 48 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK/NIE | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 49 | Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
| 50 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak |  |  |
| 51 | Alarmy |  |  |  |
| 52 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |  |
| 53 | Drukarka | X |  |  |
| 54 | Szerokość papieru min. 80 mm | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 55 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
| 56 | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak |  |  |
| 57 | Inne wymagania |  |  |  |
| 58 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |  |
| 59 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |  |
| 60 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną, z którą Zamawiający realizuje transmisję | Tak |  |  |
| 62 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | Tak |  |  |
| 63 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | Tak |  |  |
| 64 | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 65 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 66 | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 67 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 68 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
| 69 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator I | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator II | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 – Zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, aparat do ogrzewania krwi i płynów  infuzyjnych

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka wideolaryngoskopowa typu Macintosh rozmiar 3, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego torem wizyjnym C-mac Karl Storz | TAK |  |  |
| 2 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy – 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Łyżki typ Macintosh | TAK |  |  |
| 3 | Łyżki z wymiennym światłowodem | TAK |  |  |
| 4 | Światłowód o średnicy 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość 4000 cykli sterylizacji. | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Światłowód składający się z 5500 włókien. | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | TAK |  |  |
| 9 | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | TAK |  |  |
| 10 | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 116 mm | TAK |  |  |
| 11 | Łyżka Mac 3 – dł. całkowita 133 mm | TAK |  |  |
| 12 | Łyżka Mac 4 – dł. całkowita 155 mm | TAK |  |  |
| 13 | Rękojeść "C" – 2 szt. |  |  |  |
| 14 | Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane akumulator Li-lon | TAK |  |  |
| 15 | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | TAK |  |  |
| 16 | Źródło światła XENON XL 3,5 V/230 V | TAK |  |  |
| 17 | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | TAK |  |  |
| 18 | Żarówka Xenon gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | TAK |  |  |
| 19 | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania akumulatora | TAK |  |  |
| 21 | Zasilanie – akumulator Li-lon z ładowarką | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22 | Futerał na zestaw | TAK |  |  |
| 23 | Zestaw rurek intubacyjnych | TAK |  |  |
| 24 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 26 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | TAK |  |  |
| 27 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 2 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | Tak |  |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach, z uchwytem oraz koszykiem na koce | Tak |  |  |
| 4 | Wszystkie koła z blokadą | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 5 | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | Tak |  |  |
| 6 | Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | Tak |  |  |
| 8 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5.5 kg | Tak |  |  |
| 9 | Niewielkie wymiary urządzenia: 15-28x22-35x22-45 cm (Gł. x Szer. x Wys.) | Tak |  |  |
| 10 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem - przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia lub przewód grzewczy przymocowany do urządzenia specjalnymi zaczepami bez możliwości przypadkowego odczepienia | Tak |  |  |
| 11 | Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta | Tak |  |  |
| 12 | Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 13 | Szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury powyżej temp. otoczenia – max. 30 sek. - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 14 | Min. 4 zakresy temperatury: 43°C, 38°C, 32°C, temp. otoczenia | Tak |  |  |
| 15 | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | Tak |  |  |
| 16 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | Tak |  |  |
| 17 | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | Tak |  |  |
| 18 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99% | Tak |  |  |
| 19 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | Tak |  |  |
| 21 | Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max. 49 dB | Tak |  |  |
| 22 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | Tak |  |  |
| 23 | Średni pobór mocy poniżej 650W - podać | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 24 | Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | Tak |  |  |
| 25 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | Tak |  |  |
| 26 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | Tak |  |  |
| 27 | W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia) - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm ± 3cm) - 10 szt. | Tak |  |  |
| 28 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

Aparat do ogrzewania krwi i płynów  infuzyjnych

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz krwi - sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody | Tak |  |  |
| 2 | System dwumodułowy - moduł sterujący, moduł grzewczy | Tak |  |  |
|  | Moduł sterujący |  |  |  |
| 3 | Wymiary: 280mm x 120mm x 190mm (± 20mm) | Tak, |  |  |
| 4 | Masa modułu sterującego: 1700g kg (± 100g) | Tak |  |  |
| 5 | Napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz | Tak |  |  |
| 6 | Maksymalny pobór mocy: 160W | Tak, |  |  |
| 7 | Klasa (IEC 60529) modułu sterującego: IPX1 | Tak |  |  |
| 8 | Nastawa temperatury w jednostce sterującej: 39°C | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do min.50ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C | Tak/Nie | Tak – 4 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 10 | Przedział temperatury początkowej: 5-30°C | Tak, |  |  |
| 11 | Możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt typu imadło) | Tak/Nie | Tak - 2 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 12 | Wbudowany panel sterujący | Tak |  |  |
| 13 | Wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów | Tak |  |  |
| 14 | Długość kabla zasilającego: min. 400cm (± 20cm) | Tak |  |  |
| 15 | Długość przewodu interfejsu: min. 180cm (± 20cm) | Tak |  |  |
| 16 | Klasa IEC 60601-1: Klasa II, izolowany korpus (BF), trzeci przewód w kablu zasilającym spełnia funkcję uziemienia. | Tak |  |  |
|  | Moduł grzewczy |  |  |  |
| 17 | Wymiary: 160mm x 70mm x 50mm (± 10 mm) | Tak, |  |  |
| 18 | Klasa (IEC 60529) modułu grzewczego: IPX4 | Tak |  |  |
| 19 | dwa wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu | Tak |  |  |
| 20 | wizualny wskaźnik źle zainstalowanego zestawu jednorazowego lub jego braku | Tak/Nie | Tak - 2 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Masa modułu ogrzewającego: 450g (± 50g) | Tak |  |  |
|  | Akcesoria kompatybline z urządzeniem |  |  |  |
| 22 | System ze względów higienicznych bazujący na współpracy ze sterylnymi, jednorazowymi zestawami grzewczymi | Tak |  |  |
| 23 | Kształt kartridża dopasowany do modułu grzewczego w sposób gwarantujący prawidłowe jego ułożenie w module - tylko jedna opcja instalacji kartridża aby uniknąć nieprawidłowego ułożenia kartridża | Tak |  |  |
| 24 | Objętość napełnienia sterylnego, jednorazowego zestawu grzewczego 3ml (± 2ml) | Tak |  |  |
| 25 | Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer- Lock | Tak |  |  |
| 26 | Wyjściowa temperatura płynu na końcu linii: 39°C (±2°C) | Tak |  |  |
| 27 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trudnej intubacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i rurkami intubacyjnymi | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 – Wózek anestazjologiczny

Zestaw do trudnych intubacji

Producent/Firma:……………………………

Urządzenie typ/model/nr katalogowy:………………………………

Rok produkcji: min.2021 r.

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |  |
| 2 | Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne | TAK |  |  |
| 3 | Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm) Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka | TAK |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | TAK, PODAĆ | Szuflady bez metalowych prowadnic -wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi) – 20 pkt. Szuflady z prowadnicami metalowymi – 0 pkt. |  |
| 8 | Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza |  | Klucz składany, zabezpieczony przed złamaniem i zgięciem – 20 pkt. Klucz standardowy – 0 pkt. |  |
| 9 | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) | TAK |  |  |
| 10 | Min. trzy szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp., dzielące szufladę wewnątrz na min. 12 części | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w: Nadstawkę z 10 uchylnymi, transparentnymi pojemnikami, montowaną nad blatem roboczym wózka (2 rzędy po 5 pojemników) lub nadstawkę z 11 uchylnymi transparentnymi pojemnikami (5i6 pojemników w rzędzie) Tworzywowy pojemnik na min. 3 pudełka rękawiczek jednorazowych montowany nad blatem roboczym wózka Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności montowany nad blatem roboczym wózka Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki) Ochronna, transparentna, poliuretanowa mata na blat wózka Otwieracz ampułek | TAK |  |  |
| 12 | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym | TAK |  |  |
| 13 | Dolne narożniki wózka wyposażone w chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do prowadzenia identyczny korpusem wózka (min. 3 kolory) | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 4 kolorów | TAK |  |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek anestezjologiczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 01.09.2021 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.