Toruń, 2022-10-06

L.dz. SSM.DZP.200.169.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu (I).

Na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy wykreśla zapis o następującej treści: „

Część 1 – Mikroskop

Parametry:

## 1. Baza mikroskopu.

- Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym

- Potencjometr zmiany intensywności oświetlenie w przedniej części statywu

- Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr.

## 2. Oświetlenie

- oświetlacz diodowy LED o mocy min.14W

- Kondensor apertura numeryczna NA= min.1,40

- oświetlenie wg systemu Koehlera.

## 3. Optyka

- w systemie korekcji do nieskończoności

- długość optyczna obiektywów 45mm.+/- 10%

4. Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów.

5. Ergonomiczna nasadka okularowa

- trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.26,5

- o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni,

- z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm.

## 6. Stolik manualny,

- zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparat o wymiarach min.75x25mm,

## 7. Okulary

- z osłonkami gumowymi powiększenie 10x,

- numer pola min. 26,5,

8. Obiektywy o długości optycznej 45mm +/- 10%, wymagane: typ / powiększenie / minimalna apertura / minimalna odległość robocza (WD)

- Plan apochromatyczny 10x/0,4 / WD 3,1mm

- Plan apochromatyczny olejowy 40x/1,40 / WD 0,13mm

- Plan achromatyczny 50x olejowy`, z przysłoną irysową, regulowana apertura numeryczna w zakresie NA=0,5-0,9; odległość robocza 0.2 mm, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka

- Plan apochromatyczny olejowy 100x/1,45 / WD 0,13mm

9. Kolorowa kamera cyfrowa

- rozdzielczość minimum 4100 x 2100 pixeli  TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- Wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 cal – TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- binning 2x2

- zakres dynamiki 10 bit

- zakres czasu ekspozycji od 27 mikrosekund do 15 s

- czas odświeżania: min. 33 fps przy rozdzielczości 4K, min. 64 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.

- mocowanie na gwint typu C

- telewizor OLED 55 cali 4K

10. Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny 100ml

11. Mikroskop posiada certyfikat CE IVD

12. Gwarancja 24 miesiące

Część 2 – Wirówki laboratoryjne

Parametry:

  - Poziom hałasu – ≤60dB

2.Zakres czasowy od 1 sek. – 1 min.  do 99 min. – 99 godzin 59 min. 59 sek.

3.Prędkość od 90-300 do 4000-6000 obr/min

4.Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g

5.Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca

6.Wkładki redukcyjne dla probówek Ф17 x 72 mm i 12 x 75 mm

7.Posiada blokadę pokrywy.

8.Posiada znak CE

9.Gwarancja 24 miesiące

10.Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Procesor tkankowy

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | pojemność min. 300 kasetek |
| 2 | pojemność butli odczynnikowych min. 5 l |
| 3 | trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności min 5,5 litrów każda lub 3 robocze pojemniki parafinowe o pojemności 4,2l każdy z dodatkowym dużym pojemnikiem buforowym o pojemności 5,6l z zakresem regulacji temperatury 50 – 65 oC |
| 4 | stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę |
| 5 | komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu |
| 6 | komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek |
| 7 | komora wyposażona w czujnik przepełnienia |
| 8 | komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy lub system odprowadzania oparów z komory reakcyjnych poprzez podciśnieniowe odprowadzanie oparów i kondensatu poprzez zainstalowany filtr węglowy do specjalnie przeznaczonego pojemnika |
| 9 | urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki |
| 10 | urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić posiadane przez Zamawiającego kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm |
| 11 | urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskim |
| 12 | system kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia |
| 13 | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°C |
| 14 | system automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania |
| 15 | wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika lub 10 łatwo dostępnych butli odczynnikowych z bezpośrednim, wygodnym dostępem od frontu urządzenia |
| 16 | system automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu lub system automatycznej rotacji odczynników w obrębie poszczególnych zdefiniowanych grup odczynnikowych polegający na manualnej wymianie tylko najbardziej zużytego odczynnika bez konieczności stosowania wymiany odczynnika w trakcie trwania procesu |
| 17 | min. dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 18 | dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 19 | trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników |
| 20 | miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami lub system zamknięty obiegu odczynników w oparciu o szczelnie zamknięte butle odczynnikowe i płuczące. Butle wyposażone są w wykonane z wysokogatunkowego metalu szybkozłączki co eliminuje konieczność stosowania wyciągu oraz filtracji bezpośrednio z miejsca przechowywania odczynników. |
| 21 | urządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika |
| 22 | możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od minimum 1 min. do 99 godzin 59 min lub możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 0 do 23 godzin 59 minut, dla każdego kroku programu. |
| 23 | możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika |
| 24 | możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika lub automatyczny system kontroli przepływu i odprowadzania odczynnika z komory reakcyjnej, który zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym wypełnieniem kolejnym odczynnikiem |
| 25 | możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników |
| 26 | graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie |
| 27 | możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie |
| 28 | wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych lub procesor z zasilaczem awaryjnym UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymania parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych umiejscowionym na zewnątrz procesora tkankowego |
| 29 | system awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia |
| 30 | układ kontroli filtra węglowego |
| 31 | kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek lub dwa koszyki na preparaty o pojemności 150 szt. kasetek każdy oraz dodatkowo 2 koszyków na preparaty o pojemności 70 szt. kasetek każdy mających zastosowanie w przypadku konieczności przeprowadzenia procesu dla małych ilości materiałów tkankowych |
| 32 | urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie |
| 33 | Wymiary 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys) ( +/- 10%) lub wymiary zewnętrznych 810 x 750 x 1380 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. |
| 34 | Waga urządzenia bez odczynników max. 130 kg |
| 35 | Gwarancja 24 m-ce |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor tkankowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Kriostat

| Lp. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1 | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. |
| 3 | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. |
| 4 | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. |
| 5 | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. |
| 6 | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). |
| 7 | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. |
| 8 | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. |
| 9 | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. |
| 10 | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. |
| 11 | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. |
| 12 | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. |
| 13 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm |
| 14 | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. |
| 15 | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm lub zakres ruchu poziomego wynoszący 28 mm |
| 16 | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). |
| 17 | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm lub funkcja trymowania w zakresie 0,5 μm – 750 μm z regulacją w zakresach: Od 0.5 μm – 2 μm co 0,5 μm Od 2 μm – 20μm co 1,0 μm Od 20,0μm – 50μm co 2,0 μm Od 50,0μm – 150μm co 5 μm Od 150 μm – 750 μm co 10 μm |
| 18 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. |
| 19 | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. |
| 20 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. |
| 21 | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. |
| 22 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). |
| 23 | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. |
| 24 | Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) lub 127 kg |
| 25 | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm |
| 26 | Gwarancja 24 m-ce |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 5 - Mikroskop diagnostyczny

Parametry:

- Mikroskop badawczy o budowie modułowej

- Nowoczesny, stabilny statyw o trwałej budowie do stołu ze sterowaniem z prawej strony

- Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametrów oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

- Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

- Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

- Regulowana przysłona polowa

- Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

- Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

- Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

- Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

- Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

- System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

- Ergonomiczna nasadka okularowa o pochyleniu w zakresie min.10-30 stopni

- Okulary 10x o polu widzenia min.22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych

- Muszle oczne do okularów

- Kondensor  z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów

- Uchwyt rewolwerowy na min. 6 obiektywów

- Obiektywy o długości optycznej 60 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.17,1 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.16,0 mm

- Obiektyw klasy Plan Apochromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza. Min.0,8 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0,66 mm

- Obiektyw klasy Plan Fluor 60x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min,3 mm

- Mikroskopowy adapter optyczny do kamery dopasowany do wielkości matrycy

- Kolorowa kamera mikroskopowa 4K

  - Wyjścia USB3, HDMI, WiFi, GE

  - Rozdzielczość 3840x2160

  - Wielkość matrycy min.1/1,8”

  - Tryb wyświetlania na żywo min.60FPS w pełnej rozdzielczości

  - Zapis obrazów na karcie pamięci (dołączona karta min.32GB)

  - Możliwość podłączenia do monitora bez pośrednictwa komputera

  - Sterowanie funkcjami kamery za pomocą dołączonej myszki za pośrednictwem menu ekranowego

  - Wbudowane w menu ekranowe zaawansowane pomiary

  - Możliwość podłączenia do komputera za pośrednictwem USB3 lub WiFi (kabel USB i WiFi dołączone)

  - Oprogramowanie komputerowe do zaawansowanej analizy obrazów

  - Darmowe oprogramowanie na smartphone do podglądu obrazu z kamery (Android APP)

- Monitor (telewizor) 4K

  - Technologia OLED

  - Wielkość ekranu 65”

  - Rozdzielczość min.3840x2160

  - Częstotliwość odświeżania 120Hz

  - Złącze HDMI

  - Kabel HDMI min. 4K, min. 60Hz,  10 mb

- Stojak podłogowy do monitora (telewizora)

  - Na podstawie jezdnej z 4 skrętnymi kołami z funkcją blokady

  - Przystosowany do monitora (telewizora) 65”

  - Dopuszczalne obciążenie  min. 45 kg

  - Regulacja wysokości monitora w zakresie 112-152 cm

  - Dwie niezależne półki z regulacją wysokości

  - Wykonany ze stali

- Listwa przeciwprzepięciowa

- Certyfikat In Vitro

- Wyposażenie w polaryzację do badań amyloidów

- Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop diagnostyczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

# Część 6 - Mikroskop laboratoryjny

Parametry:

    - Stabilny ergonomiczny statyw

    - Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametry oświetlenia i powiększenie wprowadzonego  obiektywu

    - Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem

    - Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika

    - Regulowana przysłona polowa

    - Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz.

    - Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola

    - Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu

    - Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia

    - Stolik z mechaniczną  nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu

    - System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

    - Nasadka binokularowa o kącie pochylenia 45 stopni

    - Okulary 10x o polu widzenia min.20 mm z regulacją dioptryjną

    - Kondensor Abbego

    - Uchwyt rewolwerowy na min.5 obiektywów

    - Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.30 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.7 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.1.2 mm

    - Obiektyw Plan Achromat 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0.65 mm

    - Filtr blokujący nadmiar światła niebieskiego

    - Wieszak do zwijania kabla z tyłu statywu

    - Certyfikat In Vitro

    - Gwarancja 24 miesiące

    - Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop laboratoryjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 1 – Mikroskop

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baza mikroskopu. Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym Potencjometr zmiany intensywności oświetlenie w przedniej części statywu Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr. | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie oświetlacz diodowy LED o mocy min.14W Kondensor apertura numeryczna NA= min.1,40 oświetlenie wg systemu Koehlera. | TAK |  |
| 3 | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności długość optyczna obiektywów 45mm.+/- 10% | TAK |  |
| 4 | Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów. | TAK |  |
| 5 | Ergonomiczna nasadka okularowa trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.26,5 o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm. | TAK |  |
| 6 | Stolik manualny, zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparat o wymiarach min.75x25mm, | TAK |  |
| 7 | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola min. 26,5, | TAK |  |
| 8 | Obiektywy o długości optycznej 45mm +/- 10%, wymagane: typ / powiększenie / minimalna apertura / minimalna odległość robocza (WD) Plan apochromatyczny 10x/0,4 / WD 3,1mm Plan apochromatyczny olejowy 40x/1,40 / WD 0,13mm Plan achromatyczny 50x olejowy`, z przysłoną irysową, regulowana apertura numeryczna w zakresie NA=0,5-0,9; odległość robocza 0.2 mm, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka Plan apochromatyczny olejowy 100x/1,45 / WD 0,13mm | TAK |  |
| 9 | Kolorowa kamera cyfrowa rozdzielczość minimum 4100 x 2100 pixeli Wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 cal binning 2x2 zakres dynamiki 10 bit zakres czasu ekspozycji od 27 mikrosekund do 15 s czas odświeżania: min. 33 fps przy rozdzielczości 4K, min. 64 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) mocowanie na gwint typu C telewizor OLED 55 cali 4K | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny 100ml | TAK |  |
| 11 | Mikroskop posiada certyfikat CE IVD | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 2 – Wirówki laboratoryjne

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziom hałasu – ≤60dB | TAK |  |
| 2 | Zakres czasowy od 1 sek. – 1 min. do 99 min. – 99 godzin 59 min. 59 sek. | TAK |  |
| 3 | Prędkość od 90-300 do 4000-6000 obr/min | TAK |  |
| 4 | Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g | TAK |  |
| 5 | Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca | TAK |  |
| 6 | Wkładki redukcyjne dla probówek Ф17 x 72 mm i 12 x 75 mm | TAK |  |
| 7 | Posiada blokadę pokrywy. | TAK |  |
| 8 | Posiada znak CE | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min.24 miesiące | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Procesor tkankowy

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemność min. 300 kasetek | TAK |  |
| 2 | pojemność butli odczynnikowych min. 5 l | TAK |  |
| 3 | trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności min 5,5 litrów każda lub 3 robocze pojemniki parafinowe o pojemności 4,2l każdy z dodatkowym dużym pojemnikiem buforowym o pojemności 5,6l z zakresem regulacji temperatury 50 – 65 oC | TAK |  |
| 4 | stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę | TAK |  |
| 5 | komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu | TAK |  |
| 6 | komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek | TAK |  |
| 7 | komora wyposażona w czujnik przepełnienia | TAK |  |
| 8 | komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy lub system odprowadzania oparów z komory reakcyjnych poprzez podciśnieniowe odprowadzanie oparów i kondensatu poprzez zainstalowany filtr węglowy do specjalnie przeznaczonego pojemnika | TAK |  |
| 9 | urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki | TAK |  |
| 10 | urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić posiadane przez Zamawiającego kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm | TAK |  |
| 11 | urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 12 | system kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia | TAK |  |
| 13 | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°C | TAK |  |
| 14 | system automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania | TAK |  |
| 15 | wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika lub 10 łatwo dostępnych butli odczynnikowych z bezpośrednim, wygodnym dostępem od frontu urządzenia | TAK |  |
| 16 | system automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu lub system automatycznej rotacji odczynników w obrębie poszczególnych zdefiniowanych grup odczynnikowych polegający na manualnej wymianie tylko najbardziej zużytego odczynnika bez konieczności stosowania wymiany odczynnika w trakcie trwania procesu | TAK |  |
| 17 | min. dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 18 | dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 19 | trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 20 | miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami lub system zamknięty obiegu odczynników w oparciu o szczelnie zamknięte butle odczynnikowe i płuczące. Butle wyposażone są w wykonane z wysokogatunkowego metalu szybkozłączki co eliminuje konieczność stosowania wyciągu oraz filtracji bezpośrednio z miejsca przechowywania odczynników. | TAK |  |
| 21 | urządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika | TAK |  |
| 22 | możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od minimum 1 min. do 99 godzin 59 min lub możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 0 do 23 godzin 59 minut, dla każdego kroku programu. | TAK |  |
| 23 | możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
| 24 | możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika lub automatyczny system kontroli przepływu i odprowadzania odczynnika z komory reakcyjnej, który zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym wypełnieniem kolejnym odczynnikiem | TAK |  |
| 25 | możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników | TAK |  |
| 26 | graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie | TAK |  |
| 27 | możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie | TAK |  |
| 28 | wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych lub procesor z zasilaczem awaryjnym UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymania parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych umiejscowionym na zewnątrz procesora tkankowego | TAK |  |
| 29 | system awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia | TAK |  |
| 30 | układ kontroli filtra węglowego | TAK |  |
| 31 | kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek lub dwa koszyki na preparaty o pojemności 150 szt. kasetek każdy oraz dodatkowo 2 koszyków na preparaty o pojemności 70 szt. kasetek każdy mających zastosowanie w przypadku konieczności przeprowadzenia procesu dla małych ilości materiałów tkankowych | TAK |  |
| 32 | urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie | TAK |  |
| 33 | Wymiary 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys) ( +/- 10%) lub wymiary zewnętrznych 810 x 750 x 1380 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. | TAK |  |
| 34 | Waga urządzenia bez odczynników max. 130 kg | TAK |  |
| 35 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor tkankowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Kriostat

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. | TAK |  |
| 3 | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. | TAK |  |
| 4 | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. | TAK |  |
| 6 | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). | TAK |  |
| 7 | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. | TAK |  |
| 8 | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. | TAK |  |
| 9 | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. | TAK |  |
| 10 | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. | TAK |  |
| 11 | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. | TAK |  |
| 12 | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. | TAK |  |
| 13 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm | TAK |  |
| 14 | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. | TAK |  |
| 15 | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm lub zakres ruchu poziomego wynoszący 28 mm | TAK |  |
| 16 | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). | TAK |  |
| 17 | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm lub funkcja trymowania w zakresie 0,5 μm – 750 μm z regulacją w zakresach: Od 0.5 μm – 2 μm co 0,5 μm Od 2 μm – 20μm co 1,0 μm Od 20,0μm – 50μm co 2,0 μm Od 50,0μm – 150μm co 5 μm Od 150 μm – 750 μm co 10 μm | TAK |  |
| 18 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. | TAK |  |
| 19 | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. | TAK |  |
| 20 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. | TAK |  |
| 21 | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). | TAK |  |
| 23 | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. | TAK |  |
| 24 | Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) lub 127 kg | TAK |  |
| 25 | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm | TAK |  |
| 26 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 5 - Mikroskop diagnostyczny

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop badawczy o budowie modułowej | TAK |  |
| 2 | Nowoczesny, stabilny statyw o trwałej budowie do stołu ze sterowaniem z prawej strony | TAK |  |
| 3 | Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametrów oświetlenia i powiększenie wprowadzonego obiektywu | TAK |  |
| 4 | Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem | TAK |  |
| 5 | Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika | TAK |  |
| 6 | Regulowana przysłona polowa | TAK |  |
| 7 | Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz. | TAK |  |
| 8 | Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola | TAK |  |
| 9 | Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu | TAK |  |
| 10 | Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 11 | Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu | TAK |  |
| 12 | System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa | TAK |  |
| 13 | Ergonomiczna nasadka okularowa o pochyleniu w zakresie min.10-30 stopni | TAK |  |
| 14 | Okulary 10x o polu widzenia min.22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych | TAK |  |
| 15 | Muszle oczne do okularów | TAK |  |
| 16 | Kondensor z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów | TAK |  |
| 17 | Uchwyt rewolwerowy na min. 6 obiektywów | TAK |  |
| 18 | Obiektywy o długości optycznej 60 mm | TAK |  |
| 19 | Obiektyw klasy Plan Fluor 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.17,1 mm | TAK |  |
| 20 | Obiektyw klasy Plan Fluor 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.16,0 mm | TAK |  |
| 21 | Obiektyw klasy Plan Apochromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza. Min.0,8 mm | TAK |  |
| 22 | Obiektyw klasy Plan Fluor 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0,66 mm | TAK |  |
| 23 | Obiektyw klasy Plan Fluor 60x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min,3 mm | TAK |  |
| 24 | Mikroskopowy adapter optyczny do kamery dopasowany do wielkości matrycy | TAK |  |
| 25 | Kolorowa kamera mikroskopowa 4K Wyjścia USB3, HDMI, WiFi, GE Rozdzielczość 3840x2160 Wielkość matrycy min.1/1,8” Tryb wyświetlania na żywo min.60FPS w pełnej rozdzielczości Zapis obrazów na karcie pamięci (dołączona karta min.32GB) Możliwość podłączenia do monitora bez pośrednictwa komputera Sterowanie funkcjami kamery za pomocą dołączonej myszki za pośrednictwem menu ekranowego Wbudowane w menu ekranowe zaawansowane pomiary Możliwość podłączenia do komputera za pośrednictwem USB3 lub WiFi (kabel USB i WiFi dołączone) Oprogramowanie komputerowe do zaawansowanej analizy obrazów Darmowe oprogramowanie na smartphone do podglądu obrazu z kamery (Android APP) | TAK |  |
| 26 | Monitor (telewizor) 4K Technologia OLED Wielkość ekranu 65” Rozdzielczość min.3840x2160 Częstotliwość odświeżania 120Hz Złącze HDMI Kabel HDMI min. 4K, min. 60Hz, 10 mb | TAK |  |
| 27 | Stojak podłogowy do monitora (telewizora) Na podstawie jezdnej z 4 skrętnymi kołami z funkcją blokady Przystosowany do monitora (telewizora) 65” Dopuszczalne obciążenie min. 45 kg Regulacja wysokości monitora w zakresie 112-152 cm Dwie niezależne półki z regulacją wysokości Wykonany ze stali | TAK |  |
| 28 | Listwa przeciwprzepięciowa | TAK |  |
| 29 | Certyfikat In Vitro | TAK |  |
| 30 | Wyposażenie w polaryzację do badań amyloidów | TAK |  |
| 31 | Gwarancja min.24 miesiące | TAK |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop diagnostyczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

# Część 6 - Mikroskop laboratoryjny

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny ergonomiczny statyw | TAK |  |
| 2 | Umieszczony na froncie statywu wyświetlacz ukazujący aktualne parametry oświetlenia i powiększenie wprowadzonego obiektywu | TAK |  |
| 3 | Pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem | TAK |  |
| 4 | Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika | TAK |  |
| 5 | Regulowana przysłona polowa | TAK |  |
| 6 | Źródło światła – wbudowany oświetlacz LED o żywotności min.60 000 godz. | TAK |  |
| 7 | Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola | TAK |  |
| 8 | Automatyczna zmiana natężenia światła przy zmianie obiektywu | TAK |  |
| 9 | Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 10 | Stolik z mechaniczną nasadką krzyżową do ruchu x-y, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu | TAK |  |
| 11 | System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa | TAK |  |
| 12 | Nasadka binokularowa o kącie pochylenia 45 stopni | TAK |  |
| 13 | Okulary 10x o polu widzenia min.20 mm z regulacją dioptryjną | TAK |  |
| 14 | Kondensor Abbego | TAK |  |
| 15 | Uchwyt rewolwerowy na min.5 obiektywów | TAK |  |
| 16 | Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm | TAK |  |
| 17 | Obiektyw Plan Achromat 4x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.30 mm | TAK |  |
| 18 | Obiektyw Plan Achromat 10x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.7 mm | TAK |  |
| 19 | Obiektyw Plan Achromat 20x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.1.2 mm | TAK |  |
| 20 | Obiektyw Plan Achromat 40x, dł. optyczna 60mm, odl. robocza min.0.65 mm | TAK |  |
| 21 | Filtr blokujący nadmiar światła niebieskiego | TAK |  |
| 22 | Wieszak do zwijania kabla z tyłu statywu | TAK |  |
| 23 | Certyfikat In Vitro | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop laboratoryjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 06.10.2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.