Toruń, dn. 3 listopada 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.182.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do dializ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31.10.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Dotyczy załącznik nr 1 formularz cenowy zadanie nr 1 pozycja nr 1:

W związku z podaniem przez Zamawiającego wzorcowego produktu o numerze katalogowym F00008107 wnosimy o korektę opisu produktu, gdyż jest on produkowany w formie jednokomorowej z jednym portem podłączeniowym typu SecuNect, umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do zestawów opisanych przez Zamawiającego w zadaniu nr 2 w pozycjach 8, 9 oraz 10.

W załączeniu ulotka informacyjna 4%Cytrynianu Sodu SecuNect [nr kat. F00008107]

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

2. Dotyczy załącznik nr 1 formularz cenowy zadanie nr 2 pozycja nr 20:

W związku z oferowaniem w pozycjach nr 8, 9, 10 oryginalnych zestawów terapeutycznych do terapii z antykoagulacją cytrynianową na aparatach typu MultiFiltrate posiadających dedykowane przyłącza cytrynianu sodu i chlorku wapnia (typu SecuNect) zgodne z oferowanymi workami, co wiąże się z brakiem konieczności stosowania dodatkowych adapterów a przez to zmniejszeniem pracochłonności i kosztów zabiegu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty w powyższym zadaniu bez wyceny pozycji nr 20.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania w poz. 8, 9, 10 oryginalnych zestawów terapeutycznych do terapii z antykoagulacją cytrynianową na aparatach typu MultiFiltrate posiadających dedykowane przyłącza cytrynianu sodu i chlorku wapnia zgodne z oferowanymi workami, co oznacza możliwość połączenia zestawów z workami bezpośrednio i bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla zapis o następującej treści:

„

ZADANIE NR 1 – CYTRYNIAN I DIALIZATY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PODAĆ:1.NAZWĘ PRODUCENTA2. NAZWA HANDLOWA3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PODAĆ | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | $odium Citrate 4% Natri Citras 4% 1500ml nr katalog. F00008107 Fresenius Medical Care lub równoważny\* produkt, o stężeniu cytrynianu 136mmol/l (4%), pojemność worka 1500ml, Worek dwukomorowy zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu oraz dodatkowy stożek zabezpieczony przed niekontrolowanym wypływem podczas podłączania. Próbka i karta potwierdzająca skład oferowanego produktu | SZT. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Dializaty CICA - buforowane wodorowęglanem płyny dializacyjne lub równoważne\* płyny dializacyjne bezwapniowe w dwukomorowym worku zawierającym 4,75l zasadowego roztworu wodorowęglanu w jednej komorze i 0,25l kwaśnego roztworu elektrolitów i glukozy w drugiej komorze, wyposażone w dwa porty do pobierania płynu typu Safe Lock ( kodowany kolorem żółtym identycznie z końcówką drenu poboru dializatu w kasecie) oraz Luer Lock.; port z membraną do nakłucia w celu modyfikacji składu; porty wylotowe powinny posiadać dodatkowo stożek zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem podczas podłączenia.Karta potwierdzająca skład oferowanego produktu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DIALIZAT Cl-CA K2 5000ml (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 116,Smmol/L; H3PO4 0mmol/L.) nr katalog. 9689201 Fresenius Medical Care lub równoważny o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 116,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L.) Karta potwierdzająca skład oferowanego produktu | SZT. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DIALIZAT Cl-CA K2 PLUS 5000ml \* (wgotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++lmmol/L; HCO3-20mmol/L; CL- 115,75mmol/L; H3PO4 1,25mmol/L) nr katalog. F00001624 Fresenius Medical Care lub równoważny\* o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++lmmol/L; HC03-20mmol/L; CL-115,75mmol/L; H3PO41,25mmol/L). Karta potwierdzająca składoferowanego produktu | SZT. | 735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIALIZAT Cl-CA K4 5000ml \* (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,7Smmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 118,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L) nr katalog.F00000431Fresenius Medical lub równoważny\* o składzie w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 118,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L. Kartapotwierdzająca skład oferowanegoproduktu | SZT. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIALIZAT Cl-CA K4 Plus 5000ml \* (wgotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++ 1,0mmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 117,75mmol/L; H3PO4 1,25mmol/L) nr katalog.F00001625 Fresenius Medical Carelub równoważny\* o składzie w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++ 1,0mmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 117,75mmol/L; H3P04 1,25mmol/L Karta potwierdzająca skład oferowanegoproduktu | SZT. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | \* w przypadku produktu równoważnego wymagane oświadczenie producenta aparatu potwierdzającego kompatybilność- dopuszczenie do stosowania zaoferowanego asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

”,

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„

**ZADANIE NR 1 – CYTRYNIAN I DIALIZATY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PODAĆ:1.NAZWĘ PRODUCENTA2. NAZWA HANDLOWA3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PODAĆ | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | $odium Citrate 4% Natri Citras 4% 1500ml nr katalog. F00008107 Fresenius Medical Care lub równoważny\* produkt, o stężeniu cytrynianu 136mmol/l (4%), pojemność worka 1500ml, Worek jednokomorowy z jednym portem podłączeniowym typu SecuNect. zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Próbka i karta potwierdzająca skład oferowanego produktu | SZT. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Dializaty CICA - buforowane wodorowęglanem płyny dializacyjne lub równoważne\* płyny dializacyjne bezwapniowe w dwukomorowym worku zawierającym 4,75l zasadowego roztworu wodorowęglanu w jednej komorze i 0,25l kwaśnego roztworu elektrolitów i glukozy w drugiej komorze, wyposażone w dwa porty do pobierania płynu typu Safe Lock ( kodowany kolorem żółtym identycznie z końcówką drenu poboru dializatu w kasecie) oraz Luer Lock.; port z membraną do nakłucia w celu modyfikacji składu; porty wylotowe powinny posiadać dodatkowo stożek zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem podczas podłączenia.Karta potwierdzająca skład oferowanego produktu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DIALIZAT Cl-CA K2 5000ml (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 116,Smmol/L; H3PO4 0mmol/L.) nr katalog. 9689201 Fresenius Medical Care lub równoważny o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 116,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L.) Karta potwierdzająca skład oferowanego produktu | SZT. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DIALIZAT Cl-CA K2 PLUS 5000ml \* (wgotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++lmmol/L; HCO3-20mmol/L; CL- 115,75mmol/L; H3PO4 1,25mmol/L) nr katalog. F00001624 Fresenius Medical Care lub równoważny\* o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 2,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++lmmol/L; HC03-20mmol/L; CL-115,75mmol/L; H3PO41,25mmol/L). Karta potwierdzająca składoferowanego produktu | SZT. | 735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIALIZAT Cl-CA K4 5000ml \* (w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,7Smmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 118,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L) nr katalog.F00000431Fresenius Medical lub równoważny\* o składzie w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++0,75mmol/L; HCO3- 20mmol/L; CL- 118,5mmol/L; H3PO4 0mmol/L. Kartapotwierdzająca skład oferowanegoproduktu | SZT. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIALIZAT Cl-CA K4 Plus 5000ml \* (wgotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++ 1,0mmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 117,75mmol/L; H3PO4 1,25mmol/L) nr katalog.F00001625 Fresenius Medical Carelub równoważny\* o składzie w gotowym do użycia roztworze Na+ 133mmol/L; K+ 4,0mmol/L; Ca++ 0mmol/L; Mg++ 1,0mmol/L; HC03- 20mmol/L; CL- 117,75mmol/L; H3P04 1,25mmol/L Karta potwierdzająca skład oferowanegoproduktu | SZT. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | \* w przypadku produktu równoważnego wymagane oświadczenie producenta aparatu potwierdzającego kompatybilność- dopuszczenie do stosowania zaoferowanego asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 03/11/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania