Toruń, 2022-12-20

L.dz. SSM.DZP.200.212.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę aparatury i wyposażenia sal chorych.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Dotyczy: Część 1 - Wyposażenie sal chorych oraz gabinetu zabiegowego

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy – 17 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o dopuszczenie statycznego materaca przeciwodleżynowego w komplecie z pompą, przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 250 kg - skuteczność w zakresie redukcji ucisku i sił ścinających potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium.

- Prosimy (w pkt. 3 i 4) o dopuszczenie miękkiego, elastycznego pokrowca zewnętrznego, rozciągliwego w 4 kierunkach, paroprzepuszczalnego, wodoszczelnego, wykonanego z tkaniny poliamidowej pokrytej powłoką poliuretanową o gramaturze 180 gr/m2 ,o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600 gr/m²/24H. Pokrowiec zamykany na suwak z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95oC i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

- Prosimy (w pkt. 5) o dopuszczenie materaca w formie nakładki na szpitalny materac piankowy posiadającego elastyczne pasy do mocowania na materacu piankowym.

- Prosimy (w pkt. 6) o dopuszczenie materaca powietrznego statycznego.

- Prosimy (w pkt. 7) o dopuszczenie materaca wykonanego z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składającego się z 20 komór powietrznych, o wysokości 10 cm, podzielonych na 3 sekcje w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach.

- Prosimy (w pkt. 8) o dopuszczenie materaca w formie nakładki na szpitalny materac piankowy – wysokość komór 10 cm.

- Prosimy (w pkt. 9) o dopuszczenie materaca powietrznego statycznego z możliwością regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg – rozwiązanie to zapewnia utrzymanie odpowiedniego podparcia na całej powierzchni.

- Prosimy (w pkt. 11) o dopuszczenie zaworu CPR, umieszczonego na przewodach powietrznych materaca (w dolnej części), umożliwiającego szybkie opróżnianie.

- Prosimy (w pkt. 12) o dopuszczenie pompy wyposażonej w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienia oraz w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia.

- Prosimy (w pkt. 13) o dopuszczenie przewodów powietrznych materaca wyposażonych w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej przez min 12h.

- Prosimy (w pkt. 14 i 15) o dopuszczenie materaca powietrznego statycznego z możliwością regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg, wyposażonego ponadto w tryb pielęgnacji (maksymalnego wypełnienia) z automatycznym powrotem do terapeutycznego po 30 min.

- Prosimy (w pkt. 16) o dopuszczenie materaca zapewniającego odpowiedni mikroklimat dzięki paroprzepuszczalnemu pokrowcowi oraz pracy stało ciśnieniowej (stała temperatura pacjenta).

- Prosimy (w pkt. 17) o dopuszczenie materaca w formie nakładki na szpitalny materac piankowy – wymiary 85 x 200 x 10 cm.

- Prosimy (w pkt. 18) o dopuszczenie regulacji ciśnienia w pompie w zakresie 10-45 mmHg ± 2 mmHg.

- Prosimy (w pkt. 20) o dopuszczenie pompy zasilającej z panelem sterowania o wymiarach 26 × 8 × 13 cm.

- Prosimy (w pkt. 22) o dopuszczenie poziomu hałasu 22 dB(A) - pomiar wg. normy EN ISO 11201:2010.

- Prosimy (w pkt. 23) o dopuszczenie pompy o wydajności w zakresie 5- 8 l/min.

- Prosimy (w pkt. 24) o dopuszczenie stopnia i typu ochrony: klasa II, typ BF, IP21.

Odpowiedź na pytanie nr 1-18

Patrz modyfikacja SWZ, Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 14.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert:

Parametr Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, łyżkami dla dorosłych i dzieci, kompletem akumulatorów i kabli. Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. Tryby pracy: defibrylacja ręczna, Kardiowersja, stymulacja,, monitorowanie EKG z 5 żyłowego kabla EKG, AED Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych Możliwość wyświetlania 6 krzywych EKG jednocześnie w trybie monitorowania, po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG. Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. Selektor terapii umożliwiający włączenie urządzenia z jednoczesnym wyborem trybu pracy oraz w przypadku defibrylacji ręcznej, wyboru poziomu energii. ciężar defibrylatora maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia. Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze. Możliwość przeprowadzenia wewnętrznego testu wyładowania podczas pracy defibrylatora oraz w trybie konfiguracji. Znajdujący się z przodu urządzenia, wskaźnik statusu informujący o ogólnym stanie defibrylatora . Wyświetla wszelkie błędy, gotowość do pracy, ładowanie baterii, rozładowanie baterii oraz brak źródła energii w przypadku braku akumulatora oraz podłączenia do źródła zasilania AC/DC. Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia;wyświetlane symulowane kształty fal. Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli ZASILANIE Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-16 V DC, zasilacz zintegrowany Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze minimalnie: - 160 min ciągłego monitorowania EKG-Ponad 140 min monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut - min. 150 defibrylacji z energią 360J-Ponad 150 min monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) -60 minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm) Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł Akumulatory Ni-MH lub równoważne Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub zasilacza przez użytkownika Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 3 godziny DEFIBRYLACJA Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa fala trapezoidalna z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta Defibrylacja ręczna i półautomatyczna Kardiowersja Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J Czas ładowania: - Poniżej 5 sekund do 200 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C; -Poniżej 7 sekund do 360 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulatorów NiMH w temp. 25°C. Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych lub na płycie czołowej aparatu. Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne , podlączone do defibrylatora za pomocą jednego kabla Wskaźnik na łyżce defibrylacji, prawidłowego kontaktu z ciałem pacjentaZłączę wielofunkcyjne umożliwiające podłączenie do defibrylatora łyżek zewnętrznych wielokrotnego użytku, łyżek wewnętrznych lub jednorazowych elektrod wielofunkcy-jnych. Dedykowane jednorazowe elektrody wielofunkcyjne w technologii Quick-Combo, zawierające podłączony na stałe kabel wraz z wtyczką. Przeznaczone do stosowania min 50 defibrylacji lub 24 godzin na skórze lub 8 godzin stymulacji (50mA/60bpm) Możliwość podłączenia elektrod wielofunkcyjnych bez dodatkowych kabli przedłużających czy adapterów. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. Dodatkowo Możliwość rozładowania energii za pomocą przycisków do defibrylacji znajdujących się na łyżkach, nie dociskając łyżek do klatki piersiowej pacjenta. Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku. DEFIBRYLACJA AED Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J dla pacjentów dorosłych oraz od 40 do 90 J dla pa-cjentów pediatrycznych. Asystent CPR zgodny z wytycznymi 2010 ERC/AHA w postaci animacji wyświetlanych na ekranie defibrylatora oraz komendy głosowe w j. polskim. Metronom Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. Detektor asystolii REJESTRACJA Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm lub 106 mm Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG. Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem STYMULACJA Tryby pracy: stały i "na żądanie" - Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min.SpO2 Prezentacja fali/krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji. Prezentacja wartości SpO2 z wartościami progowymi alarmów. Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę. Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 1% do 100%. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia. Ikona na ekranie urządzenia informująca o nie podłączonym czujniku do pacjenta lub nie podłączonym kablu. NIBP Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Możlwość wyboru jednostek pomiaru mmHg, kPa Metoda pomiaru Oscylometryczna. Wartości ciśnienia rozkurczowego odpowiadają fa-zie V dźwięków Korotkoffa. Zakres ciśnienia tętniczego (mm Hg): Skurczowe; Pacjenci dorośli : 40–260 mm Hg Pacjenci małoletni : 40–160 mm Hg Rozkurczowe: Pacjenci dorośli : 20–200 mm Hg Pacjenci małoletni : 20–120 mm Hg MAP(średnie): Pacjenci dorośli : 26–220 mm Hg Pacjenci małoletni : 26–133 mm Hg Prezentacja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, godziny ostatniego pomiaru, interwału, wartości progowych alarmów. Tryb pomiarów manualny i automatyczny. Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut (min 8 czasów pomiarów). Informacje na monitorze dotyczące nieprawidłowości pomiarów NIBP w formie komu-nikatów i ikony. Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 220 uderzeń na minutę. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 120 sekund dla pacjentów dorosłych i 90 sekund dla pacjentów małoletnich. Programowane ciśnienie napełniania mankietu. Programowanie automatycznych pomiarów co : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 i 60 minut oraz możliwość pomiaru na żądanie. EtCO2 Moduł kapnografii.Pomiar EtCO2 w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru: min. 0 do 99 mmHg Czas uruchamiania około 30 sekund. Czas narastania EtCO2 max. 190 ms. Granice alarmów EtCO2 programowane w zakresie: górna 1–99 mmHg, dolna 0–98 mmHg. Możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Prezentacja krzywej kapnograficznej na ekranie. Wybór min. 2 prędkości przesuwu krzywej EtCO2 na ekranie. Monitorowanie częstości oddechu zakresie min. 0 do 150 bpm z alarmem bezdechu. Wybór progów alarmowych EtCO2 i AwRR dla pacjentów dorosłych oraz pediatryczny-ch. Jednostki pomiaru: mmHg i kPa. Rozdzielczość: min. 1 mmHg lub 0,1 kPa. Prezentacja wartości EtCO2, częstości oddechów, wartości progowych alarmów na ekra-nie. Ciśnienie atmosferyczne kompensowane wewnętrznie w sposób automatyczny. Informacja na ekranie defibrylatora dotycząca potrzeby przeprowadzenia kalibracji. EKG Monitorowanie 5 odprowadzeń EKG Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) Alarm informujący o odłączeniu lub poluzowaniu kabla EKG po stronie pacjenta sygna-lizowany dźwiękiem i ikoną na ekranie. Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. Zakres szerokości pasma filtru mięśniowego dla sygnału EKG, min 0,67 Hz do max 40 Hz Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. Detektor rozrusznika wewnętrznego Wyposażenie jednostkowe Kabel EKG 5-odprow., 1 szt. Akumulator - 1 sztuka Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - 1 szt. Zintegrowane Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci - 1 szt. Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne typu Quik Combo dla dorosłych -2 szt. Torba na akcesoria - 1 szt. Torba transportowa - 1 szt. INNE Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, czujniki, torbę na akcesoria, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funk-cji). Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej aparatury w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. Okres gwarancji min. 24 miesięcy.

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Masa defibrylatora maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Akumulatory Ni-MH z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Czas pracy na akumulatorze min. - 160 min ciągłego monitorowania EKG, - Ponad 140 min monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut - min. 150 defibrylacji z energią 360J - ponad 150 min monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) - 60 minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm)

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: - Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze.

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o odstąpienie od wy-mogu: Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o odstąpienie od wy-mogu: Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG - Podsumowana testów użytkownika

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych GSM (850/900/1800/1900) lub Bluetooth (wykorzystuje pasmo ISM 2,4 GHz)

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o odstąpienie od wy-mogu i punktacji w punkcie: Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i nowo-rodków.

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Czas ładowania do energii poniżej 5 sekund do 200 J przy użyciu nowego i całkowicie naładowanego pakietu akumulato-rów NiMH w temp. 25°C;

Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę. Część 2 – Defibrylator: W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie sprzę-tu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Zakres ciśnienia tętniczego (mm Hg): Skurczowe; Pacjenci dorośli : 40–260 mm Hg Pacjenci małoletni : 40–160 mm Hg Rozkurczowe: Pacjenci dorośli : 20–200 mm Hg Pacjenci małoletni : 20–120 mm Hg MAP(średnie): Pacjenci dorośli : 26–220 mm Hg Pacjenci małoletni : 26–133 mm Hg

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

- Zadnie nr 4: Dot. par. 9 ust. 6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin na usunięcie usterek wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

(Pompa dwustrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem i przedłużaczem)

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 2 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość (na życzenie Zamawiającego) skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez Wykonawcę/Producenta?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 3 i 28 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch pomp jednostrzykawkowych połączonych za pomocą dedykowanej stacji dokującej?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 16 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadającego trybu mikroinfuzji i dawki nasycającej? Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że oferowane pompy umożliwiają wprowadzenie parametrów spełniających wymagania Zamawiającego w ramach innych trybów, w które wyposażone są pompy.

Odpowiedź na pytanie:

Patrz modyfikacja swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 17 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy, które mają możliwość regulowania progów ciśnienia w zakresie od 75 do 900 mmHg?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 24 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w kolorowy dotykowy wyświetlacz 3,2” (brak formatu 16:9)?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 30 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuszcza, aby pompy wyposażone były w klawiaturę symboliczną i alfanumeryczną (nie wyświetlaną na ekranie pompy)? Wykonawca zaznacza, że takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces obsługi urządzenia i programowania infuzji.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

- Zadanie nr 4: Parametru nr 31 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy bez podświetlanej klawiatury? Klawiatura jest w dostateczny sposób doświetlona przez ekran i pozwala na pracę w bardzo słabym oświetleniu.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

- Zadanie nr 4: Parametru nr 36 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa) – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające stopień ochrony IP22?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

- Zadanie nr 4: Parametru nr 37 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa)  – Wykonawca prosi o wykreślenie parametru albowiem jest on nieprecyzyjny. Zaoferowane pompy będą kompatybilne ze stacjami, które Wykonawca ma zamiar zaoferować.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający sformułował wymóg w sposób precyzyjny i podtrzymuje go – wymaga kompatybilności oferowanych przez oferentów pomp ze stacjami dokującymi aktualnie będącymi już na wyposażeniu szpitala.

- Zadanie nr 4: Parametru nr 37 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa dwustrzykawkowa / stojak infuzyjny jezdny)  – Czy Zamawiający dopuści stojak infuzyjny jezdny o wadze 7 kg, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

(Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi)

- Zadanie nr 4: Załącznika nr 1 do SWZ (Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi) – Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy 3 szt. stacji i 12 szt. pomp strzykawkach?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający oczekuje 12 pomp strzykawkowych umieszczonych w trzech stacjach
 dokujących z wyposażeniem wyspecyfikowanym pod tabela z wymogami technicznymi w swz (stojaki itd.)

- Zadanie nr 4: Parametru nr 2 Załącznika nr 1 do SWZ (Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi) – Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące z obudową wykonaną z PBT + PC (materiału bardziej odpornego na działanie alkoholi, w trakcie dezynfekcji)?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

- Zadanie nr 4: Parametru nr 3 Załącznika nr 1 do SWZ (Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi) – Czy Zamawiający dopuści stacje nieposiadające wskazanej funkcjonalności?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie dopuszcza stacji niespełniających wymogów funkcjonalności zapisanych w swz.

- Zadanie nr 4: Parametru nr 11 Załącznika nr 1 do SWZ (Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi) – Czy Zamawiający dopuści stacje nieposiadające wskazanej funkcjonalności? Wykonawca wyjaśnia, że obudowy pomp (które Wykonawca ma zamiar zaoferować) wyposażone są w uchwyty wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie dopuszcza stacji niespełniających  minimalnych wymogów funkcjonalności zapisanych w swz.

- Zadanie nr 4: Parametru nr 13 Załącznika nr 1 do SWZ (Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi) – Wykonawca prosi o wykreślenie parametru albowiem jest on nieprecyzyjny. Zaoferowane stacje kompatybilne będą z pompami, które Wykonawca ma zamiar zaoferować.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 2 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których istnieje możliwość (na życzenie Zamawiającego) skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez Wykonawcę/Producenta?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 14 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadającego trybu mikroinfuzji i dawki nasycającej? Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że oferowane pompy umożliwiają wprowadzenie parametrów spełniających wymagania Zamawiającego w ramach innych trybów, w które wyposażone są pompy.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz.

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 15 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy, które mają możliwość regulowania progów ciśnienia w zakresie od 75 do 900 mmHg?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 22 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w kolorowy dotykowy wyświetlacz 3,2” (brak formatu 16:9)?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 26 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy, które można połączyć w zestaw za pomocą dedykowanej stacji dokującej?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 29 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy bez podświetlanej klawiatury? Klawiatura jest w dostateczny sposób doświetlona przez ekran i pozwala na pracę w bardzo słabym oświetleniu.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

- Zadanie nr 4: Dot. parametru nr 34 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem) – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające stopień ochrony IP22?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z  swz.

- Zadanie nr 4: Parametru nr 37 Załącznika nr 1 do SWZ (Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem / stojak infuzyjny jezdny)  – Czy Zamawiający dopuści stojak infuzyjny jezdny o wadze 7 kg, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 14.12.2022 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Proszę w postępowaniu nr SSM.DZP.200.212.2022 o zweryfikowanie ilości stojaków na kółkach do kroplówek, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia jest 5 szt., a w formularzu cenowym jest 1 szt.

Odpowiedź na pytania

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Dotyczy: Część 1 - Wyposażenie sal chorych oraz gabinetu zabiegowego

Pasy przymusu bezpośredniego – 1 kpl.

1. Prosimy (w pkt. 7) o wyrażenie zgody na zaoferowanie pasów o długości 20 – 25 cm.

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

2.Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie pasów o długości 24 – 28 cm.

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Przedmiot zamówienia: Pasy przymusu bezpośredniego - 1 kpl.

Poz. 4

Czy zamawiający wymaga aby pasy można było prać w temperaturze 900C

oraz sterylizować?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Poz. 6

Zamawiający wpisał: Długość: 95-135 mm (+/- 5 mm),

Czy nie doszło do pomyłki w jednostce miary i wymiar powinien być: Długość: 95-135 cm (+/-

5cm).

Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz.

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: Długość 19-25 cm.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz.

Poz. 8

Zamawiający wpisał: Długość: 24-28mm (+/- 2 mm) Czy nie doszło do pomyłki w jednostce miary i wymiar powinien być: Długość: 95-135 cm (+/-

5cm).  Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 13.12.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Część nr. 3- Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą

1.-Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego pliku danych(1000 godzin) na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku lub pokrętła będzie zadaniem bardzo czasochłonnym a wręcz niemożliwym do zrealizowania. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

2.-Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

3.-Pkt.11.7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor analizą odchylenia odcinka ST z wszystkich odprowadzeni jednocześnie w zakresie od – 2,0 do + 2,0 mV, bez możliwości zmiany jednostki pomiarowej mm co nie ma wpływu na poprawiany odczyt parametrów odcinka ST.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

4.-Pkt.11.9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości monitorowania odcinka QT?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

5.-Pkt.12.3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający regulacje kreślenia krzywej respiracji w prędkościach: 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

6.-Pkt.13.2/14.3- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu z saturacji 20-254 ud/min.? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów. Ponadto oferowany kardiomonitor umożliwia pomiar HR z EKG w zakresie 15-350 ud/min jak również pomiar PR z NIBP w zakresie 40-240 ud/min.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

7. -Pkt.14.2- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP 10-270 mmHg? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

8. -Pkt.19- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez informacji pomocy ekranowej?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

9.- Pkt. 20.5- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość regulacji głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca a jedynie priorytetu alarmu w zakresie dwóch poziomów? Powyższa funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

10.- Pkt. 23- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością analizy HR w postaci trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

11.- Pkt.24- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją analizy NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach ustalonych alarmów?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

12- Pkt.27.7- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

-rzut minutowy C.O,

-rzut minutowy nieinwazyjny ICG

-BIS

-AG

-BIS

-NMT

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

13- Pkt.27.7- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pokrywy zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

14- Centrala Pkt.8- Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania z wyświetlaniem oraz analiza odcinka ST w formie cyfrowej?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

15- Centrala Pkt.18/19- Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania bez możliwości ustawiania trybu prywatnego w poszczególnych oraz wszystkich monitorach?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

16- Centrala Pkt.21/22- Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania bez możliwością ustawienia trybu nocnego w poszczególnych oraz wszystkich monitorach

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

Ponadto ze względu na dobro Zamawiającego uprzejmie prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:

Czy Zamawiający może doprecyzować oraz udostępnić dokumentację umożliwiającą oszacować koszt instalacji przedmiotu zamówienia? Prośbę swoją pragniemy umotywować tym, iż niemożliwe jest przygotowanie wyceny powyższej instalacji bez podstawowych informacji na temat powierzchni, konstrukcji ścian oraz istniejącej infrastruktury IT w miejscu instalacji. Zamawiający nie precyzuje jakie połączenie sieciowe przewiduje dla wymaganej instalacji? Przewodowe czy bezprzewodowe?

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej oddziału na którym przewidziana jest instalacja z zaznaczeniem miejsc do instalacji całego systemu monitorowania. Ponadto jeżeli to możliwe to wnioskujemy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów co z pewnością pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty przetargowej.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający zamieścił dokumentację techniczną na stronie prowadzonego postępowania. Na chwilę obecną stan oraz poziom zaawansowania realizacji inwestycji nie pozwala na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Część nr. 2- Defibrylator

1-Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wydrukiem autotestu potwierdzającego jego wykonanie ale bez numeru seryjnego urządzenia?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja swz

2-Pkt.20 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o czujnik RKO?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

3-Pkt.27 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ciągłym zapisem EKG z ostatnich 16 godzin?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

4-Pkt.35 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

5-Pkt.39/40 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 100-360J?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

6-Pkt.47 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z analizą arytmii nie uwzględniająco wiek pacjenta?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

7- Pkt.54 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym respiracji 0-150 odd./min?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

8- Pkt.61 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym SpO2 20-254 uderz./min.?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

9- Pkt.67 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym NIBP 10-270 mmHg?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- W załączniku nr 1 do zadania nr 1 „Wyposażenie sal chorych oraz gabinetu zabiegowego” wykreśla się dotychczasowy zapis  o następującej treści: „

Przedmiot zamówienia: Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy – 17 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań klinicznych oraz stosowania jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn co najmniej do II stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona). | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu. | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka | TAK |  |  |
|  | Pompa materaca posiadająca co najmniej dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe | TAK |  |  |
|  | Każda komora podzielona na 2 części. Sekcja dolna o grubości 7 cm i stałym ciśnieniu, pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka styczności pacjenta z łóżkiem. | TAK |  |  |
|  | 4 pierwsze komory w części głowy statyczne - utrzymujące zawsze stałe ciśnienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund | TAK |  |  |
|  | Wizualny alarm niskiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | W przypadku braku zasilania – system powinien utrzymywać napełnienie przez około 6 godzin, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii. | TAK |  |  |
|  | TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY W tym trybie komory mają być napełniane naprzemiennie w parach. Terapia trwać 10 minut | TAK |  |  |
|  | TRYB STATYCZNY Tryb ma zapewnić stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w system niskiej utraty powietrza oraz mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn. | TAK |  |  |
|  | Wymiary materaca: - długość: 200 cm (+/- 1 cm) - szerokość: 85 cm (+/- 1 cm) - Wysokość: min.: 20 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres poziomu ciśnienia: 10-50 mmHg | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: min. 250 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 cm) | TAK |  |  |
|  | Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 5 kg | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu pompy zasilającej: max. 21 dB | TAK |  |  |
|  | Minimalna moc napełniania: 7 l/min. | TAK |  |  |
|  | Stopień i typ ochrony min.: Klasa I/Typ BF/ IP21 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

Przedmiot zamówienia: Pasy przymusu bezpośredniego – 1 kpl.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Pasy przymusu bezpośredniego zapewniające bezpieczne i efektywne unieruchomienie określonych części lub partii ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pasy wykonane ze 100% poliestru odpornego na uszkodzenia | TAK |  |  |
|  | Pasy zapinane przy pomocy klucza magnetycznego | TAK |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji pasów | TAK |  |  |
|  | Uprząż ograniczająca ruchy na klatkę piersiową zapobiegająca podnoszeniu się tułowia pacjenta oraz zabezpieczająca przed ześlizgnięciem pasa na tułów | TAK |  |  |
|  | Pas ograniczający ruchy na tułów wyposażony w system pamięci, ułatwiający pozycjonowanie, boczne taśmy zapobiegające obracaniu się wokół, ujęcie krocza zabezpieczone przed zsunięciem Długość: 95 – 135 mm (+/- 5 mm) Szerokość: min. 18 cm | TAK |  |  |
|  | Pasy ograniczające ruchy na nadgarstki chroniące pacjenta przed obrażeniami i skaleczeniami skóry - ograniczające powstawanie urazów Długość: 20 – 25 mm Szerokość: 8 cm | TAK |  |  |
|  | Pasy ograniczające ruchy na kostki zabezpieczające pacjenta przed samookaleczeniem oraz spadnięciem z łóżka Długość: 24 - 28 mm (+/- 2 mm) Szerokość: 8 cm | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga elektroniczna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko z możliwością zmiany pozycji bocznej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko z możliwością zmiany pozycji bocznej oraz zintegrowanym systemem pomiaru masy ciała pacjenta | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości z barierkami z obu stron | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik przyłóżkowy | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy | Szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek inwalidzki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Balkonik czterokołowy | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Balkonik dwukołowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Balkonik wysoki | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wózek leżący | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wanna z podnośnikiem do kąpieli chorych leżących | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stojak na kółkach do kroplówek | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik chirurgiczny na salę R | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek pielęgnacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pasy przymusu bezpośredniego | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wózek wielofunkcyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek reanimacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Statyw ścienny na rękawice | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego załącznika wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Przedmiot zamówienia: Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy – 17 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań klinicznych oraz stosowania jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn co najmniej do II stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona). Lub statyczny materac przeciwodleżynowy w komplecie z pompą, przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej), u pacjentów o wadze do 250 kg - skuteczność w zakresie redukcji ucisku i sił ścinających potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu lub miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, rozciągliwy w 4 kierunkach, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonany z tkaniny poliamidowej pokrytej powłoką poliuretanową o gramaturze 180 gr/m2 ,o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600 gr/m²/24H. Pokrowiec zamykany na suwak z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95oC i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce. Lub miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, rozciągliwy w 4 kierunkach, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonany z tkaniny poliamidowej pokrytej powłoką poliuretanową o gramaturze 180 gr/m2 ,o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600 gr/m²/24H. Pokrowiec zamykany na suwak z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95oC i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka lub materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy posiadającego elastyczne pasy do mocowania na materacu piankowym | TAK |  |  |
|  | Pompa materaca posiadająca co najmniej dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny. Lub materac powietrzny statyczny | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe lub materac wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składającego się z 20 komór powietrznych, o wysokości 10 cm, podzielonych na 3 sekcje w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach. | TAK |  |  |
|  | Każda komora podzielona na 2 części. Sekcja dolna o grubości 7 cm i stałym ciśnieniu, pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka styczności pacjenta z łóżkiem. Lub materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy – wysokość komór 10 cm. | TAK |  |  |
|  | 4 pierwsze komory w części głowy statyczne - utrzymujące zawsze stałe ciśnienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta lub materac powietrzny statyczny z możliwością regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg – rozwiązanie to zapewnia utrzymanie odpowiedniego podparcia na całej powierzchni. | TAK |  |  |
|  | Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund lub zawór CPR, umieszczony na przewodach powietrznych materaca (w dolnej części), umożliwiający szybkie opróżnianie | TAK |  |  |
|  | Wizualny alarm niskiego ciśnienia lub pompa wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienie oraz w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia. | TAK |  |  |
|  | W przypadku braku zasilania – system powinien utrzymywać napełnienie przez około 6 godzin, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii Lub przewody powietrzne materaca wyposażone w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej przez min 12h | TAK |  |  |
|  | TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY W tym trybie komory mają być napełniane naprzemiennie w parach. Terapia trwać 10 minut lub materac powietrzny statyczny z możliwością regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg, wyposażonego ponadto w tryb pielęgnacji (maksymalnego wypełnienia) z automatycznym powrotem do terapeutycznego po 30 min | TAK |  |  |
|  | TRYB STATYCZNY Tryb ma zapewnić stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta lub materac powietrzny statyczny z możliwością regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg, wyposażonego ponadto w tryb pielęgnacji (maksymalnego wypełnienia) z automatycznym powrotem do terapeutycznego po 30 min | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w system niskiej utraty powietrza oraz mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn. Lub materac zapewniający odpowiedni mikroklimat dzięki paroprzepuszczalnemu pokrowcowi oraz pracy stało ciśnieniowej (stała temperatura pacjenta). | TAK |  |  |
|  | Wymiary materaca: - długość: 200 cm (+/- 1 cm) - szerokość: 85 cm (+/- 1 cm) - Wysokość: min.: 20 cm lub materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy – wymiary 85 x 200 x 10 cm. | TAK |  |  |
|  | Zakres poziomu ciśnienia: 10-50 mmHg Lub regulacja ciśnienia w pompie w zakresie 10-45 mmHg ± 2 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: min. 250 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 cm) Lub pompy zasilającej z panelem sterowania o wymiarach 26 × 8 × 13 cm. | TAK |  |  |
|  | Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 5 kg | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu pompy zasilającej: max. 21 dB lub poziom hałasu 22 dB(A) - pomiar wg. normy EN ISO 11201:2010. | TAK |  |  |
|  | Minimalna moc napełniania: 7 l/min. Lub pompy o wydajności w zakresie 5- 8 l/min | TAK |  |  |
|  | Stopień i typ ochrony min.: Klasa I/Typ BF/ IP21 lub stopień i typ ochrony: klasa II, typ BF, IP21 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

Przedmiot zamówienia: Pasy przymusu bezpośredniego – 1 kpl.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Pasy przymusu bezpośredniego zapewniające bezpieczne i efektywne unieruchomienie określonych części lub partii ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pasy wykonane ze 100% poliestru odpornego na uszkodzenia | TAK |  |  |
|  | Pasy zapinane przy pomocy klucza magnetycznego | TAK |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji pasów | TAK |  |  |
|  | Uprząż ograniczająca ruchy na klatkę piersiową zapobiegająca podnoszeniu się tułowia pacjenta oraz zabezpieczająca przed ześlizgnięciem pasa na tułów | TAK |  |  |
|  | Pas ograniczający ruchy na tułów wyposażony w system pamięci, ułatwiający pozycjonowanie, boczne taśmy zapobiegające obracaniu się wokół, ujęcie krocza zabezpieczone przed zsunięciem Długość: 95 – 135 cm (+/- 5 cm) Szerokość: min. 18 cm | TAK |  |  |
|  | Pasy ograniczające ruchy na nadgarstki chroniące pacjenta przed obrażeniami i skaleczeniami skóry - ograniczające powstawanie urazów Długość: 19 – 25 cm Szerokość: 8 cm | TAK |  |  |
|  | Pasy ograniczające ruchy na kostki zabezpieczające pacjenta przed samookaleczeniem oraz spadnięciem z łóżka Długość: 24 - 28 cm (+/- 5 cm) Szerokość: 8 cm | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga elektroniczna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko z możliwością zmiany pozycji bocznej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko z możliwością zmiany pozycji bocznej oraz zintegrowanym systemem pomiaru masy ciała pacjenta | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości z barierkami z obu stron | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik przyłóżkowy | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy | Szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek inwalidzki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Balkonik czterokołowy | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Balkonik dwukołowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Balkonik wysoki | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wózek leżący | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wanna z podnośnikiem do kąpieli chorych leżących | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stojak na kółkach do kroplówek | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik chirurgiczny na salę R | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek pielęgnacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pasy przymusu bezpośredniego | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wózek wielofunkcyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek reanimacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Statyw ścienny na rękawice | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

2) załączniku nr 1 do zadania nr 2 „Defibrylator” wykreśla się dotychczasowy zapis  o następującej treści: „

Część 2 – Defibrylator

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 10 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego załącznika wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 2 – Defibrylator

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | DEFIBRYLATOR | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku Lub defibrylator z wydrukiem autotestu potwierdzającego jego wykonanie ale bez numeru seryjnego urządzenia. | TAK |  |  |
| INNE |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK | 7”- 0 pkt >7”- 10 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |  |
| SPO2 |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| NIBP |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

3) załączniku nr 1 do zadania nr 3 „Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą” wykreśla się dotychczasowy zapis  o następującej treści: „

Część 3 – Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą

Producent:

Nazwa i typ:

Kardiomonitor  - 5 szt. z centralą

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego przyjmowania pacjenta | Tak | Ręczny – 0 pkt Ręczny i automatyczny – 10 pkt |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak | Ręczny – 0 pkt Ręczny i automatyczny – 10 pkt |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak |  |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: co najmniej 25÷290 mmHg. Podać. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | Tak |  |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru) | Tak | 2 wzorce- 0 pkt 3 wzorce- 10pkt |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |  |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |  |
| 29. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | Tak |  |  |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość współpracy z centralą współpracującej z nadajnikami telemetrycznymi | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| CENTRALA |  |
| 1. | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | TAK |  |  |
| 2. | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK |  |  |
| 4. | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 24 monitorów pacjenta | TAK |  |  |
| 5. | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | TAK |  |  |
| 6. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |  |
| 7. | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | TAK |  |  |
| 8. | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK |  |  |
| 9. | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |  |
| 10. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |  |
| 11. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | TAK |  |  |
| 12. | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK |  |  |
| 16. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |  |
| 17. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |  |
| 18. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |  |
| 19. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |  |
| 20. | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 21. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |  |
| 22. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS | TAK |  |  |
| 25. | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 3 – Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą

Producent:

Nazwa i typ:

Kardiomonitor  - 5 szt. z centralą

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów lub kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego przyjmowania pacjenta | Tak | Ręczny – 0 pkt Ręczny i automatyczny – 10 pkt |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak | Ręczny – 0 pkt Ręczny i automatyczny – 10 pkt |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak |  |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: co najmniej 25÷290 mmHg. Podać. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika Lub kardiomonitor bez informacji pomocy ekranowej | Tak |  |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru) | Tak | 2 wzorce- 0 pkt 3 wzorce- 10pkt |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). Lub kardiomonitor z funkcją analizy NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach ustalonych alarmów. | Tak |  |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |  |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |  |
| 29. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | Tak |  |  |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość współpracy z centralą współpracującej z nadajnikami telemetrycznymi | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| CENTRALA |  |
| 1. | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | TAK |  |  |
| 2. | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK |  |  |
| 4. | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 24 monitorów pacjenta | TAK |  |  |
| 5. | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | TAK |  |  |
| 6. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |  |
| 7. | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | TAK |  |  |
| 8. | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia Lub stanowisko centralnego monitorowania z wyświetlaniem oraz analiza odcinka ST w formie cyfrowej. | TAK |  |  |
| 9. | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |  |
| 10. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |  |
| 11. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | TAK |  |  |
| 12. | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK |  |  |
| 16. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |  |
| 17. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |  |
| 18. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |  |
| 19. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |  |
| 20. | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 21. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta lub stanowisko centralnego monitorowania bez możliwością ustawienia trybu nocnego w poszczególnych oraz wszystkich monitorach | TAK |  |  |
| 22. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie lub stanowisko centralnego monitorowania bez możliwością ustawienia trybu nocnego w poszczególnych oraz wszystkich monitorach | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS | TAK |  |  |
| 25. | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta z centralą | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

4) załączniku nr 1 do zadania nr 4 „Zestawy pomp infuzyjnych” wykreśla się dotychczasowy zapis  o następującej treści: „

Część 4 – Zestawy pomp infuzyjnych

Zestaw 5 sztuk: Pompa dwustrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem i przedłużaczem

Pompa dwustrzykawkowa

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK | 5 – 0 pkt 6 i więcej – 5 pkt |  |
|  | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | W zestawie nakładka łącząca 2 pompy strzykawkowe w pompę dwustrzykawkową z uchwytem umożliwiającym przenoszenie 2 pomp | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozdzielenia zestawu na dwie niezależne pompy strzykawkowe bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |  |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz., 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku lek oznaczony kolorem parametrów infuzji z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków | TAK | 2000 – 0 pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr min.2000 zdarzeń | TAK | 2000 – 0 pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Praca pompy w trybach : tr.prędkość; tr.masa ciała; tr.czas; tr.przerywany; tr.sekwencyjny; tr.dawki nasycającej; tr. mikroinfuzji; tr.wzrost/stała/spadek; |  |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 12 progów | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 3 min do opróżnienia strzykawki 3 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5” ; format 16:9 | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK |  |  |
|  | Pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |  |
|  | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Pompy kompatybilne ze stacjami dokującymi posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Stojak infuzyjny jezdny |  |  |  |
| LP | Parametry wymagane |  |  |  |
|  | Podstawa, kolumna i głowica wykonana z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Głowica min. dwa haczyki | TAK |  |  |
|  | Podstawa średnica 500-600 mm; z pięcioma kołami | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie minimum 1700-1800 mm | TAK |  |  |
|  | Nośność z opuszczoną głowicą min 4 kg | TAK |  |  |
|  | Ciężar 5-6 kg | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |  |

Zestaw- 3 sztuki: Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość mocowania do 4 pomp (strzykawkowych i objętościowych) | TAK |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,5” ; format 16:9 | TAK | 3,5” – 0 pkt 3,6” i więcej – 10 pkt |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  |  |
|  | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |
|  | Zaczep na korpusie do mocowania drenu | TAK |  |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Uchwyty do odwieszania czujnika kropli na obudowie stacji | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Stacje kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 –mce | TAK |  |  |

Zestaw – 5 sztuk: Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK | 5 – 0 pkt 6 i więcej – 5 pkt |  |
| 2 | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez użytkownika | TAK |  |  |
| 3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
| 4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |  |
| 5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  |  |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
| 7 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 8 | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
| 9 | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  |  |
| 10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz., 24 godz. | TAK |  |  |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku lek oznaczony kolorem parametrów infuzji z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków | TAK | 2000 – pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
| 13 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr 2000 zdarzeń | TAK | 2000 – pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
| 14 | Praca pompy w trybach : tr.prędkość; tr.masa ciała; tr.czas; tr.przerywany; tr.sekwencyjny; tr.dawki nasycającej; tr. mikroinfuzji; tr.wzrost/stała/spadek; | TAK |  |  |
| 15 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg | TAK |  |  |
| 16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 12 progów . | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  |  |
| 18 | Rozbudowany system alarmów: 3 min do opróżnienia strzykawki 3 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| 19 | Czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 20 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |  |
| 22 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5” ; format 16:9 | TAK |  |  |
| 23 | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |
| 24 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 25 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK |  |  |
| 27 | Pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi | TAK |  |  |
| 28 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
| 29 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |  |
| 30 | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 32 | Waga do 2,5 kg | TAK |  |  |
| 33 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
| 34 | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
| 35 | Pompy kompatybilne ze stacjami dokującymi posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Stojak infuzyjny jezdny |  |  |  |
| 36 | Parametr wtmagany |  |  |  |
| 37 | Podstawa, kolumna i głowica wykonana z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 38 | Głowica min. dwa haczyki | TAK |  |  |
| 39 | Podstawa średnica 500-600 mm; z pięcioma kołami | TAK |  |  |
| 40 | Regulacja wysokości w zakresie minimum 1700-1800 mm | TAK |  |  |
| 41 | Nośność z opuszczoną głowicą min 4 kg | TAK |  |  |
| 42 | Ciężar 5-6 kg | TAK |  |  |
| 43 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pomp dwustrzykawkowych z uchwytem do przenoszenia i stojakiem i przedłużaczem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw stacja dokująca z 4 pompami srtzykawkowymi | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw pomp jednostrzykawkowych z uchwytem do przenoszenia i stojakiem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

Część 4 – Zestawy pomp infuzyjnych

Zestaw 5 sztuk: Pompa dwustrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem i przedłużaczem

Pompa dwustrzykawkowa

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK | 5 – 0 pkt 6 i więcej – 5 pkt |  |
|  | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | W zestawie nakładka łącząca 2 pompy strzykawkowe w pompę dwustrzykawkową z uchwytem umożliwiającym przenoszenie 2 pomp | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozdzielenia zestawu na dwie niezależne pompy strzykawkowe bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |  |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz., 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku lek oznaczony kolorem parametrów infuzji z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków | TAK | 2000 – 0 pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr min.2000 zdarzeń | TAK | 2000 – 0 pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Praca pompy w trybach : tr.prędkość; tr.masa ciała; tr.czas; tr.przerywany; tr.sekwencyjny; tr.dawki nasycającej; tr. mikroinfuzji; tr.wzrost/stała/spadek lub pompy nieposiadającego trybu mikroinfuzji i dawki nasycającej, spełniające pozostałe parametry zgodnie z swz. |  |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 12 progów | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 3 min do opróżnienia strzykawki 3 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5” ; format 16:9 lub pompy wyposażone w kolorowy dotykowy wyświetlacz 3,2” (brak formatu 16:9). | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK |  |  |
|  | Pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna lub pompy wyposażone w klawiaturę symboliczną i alfanumeryczną (nie wyświetlaną na ekranie pompy | TAK |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |  |
|  | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Pompy kompatybilne ze stacjami dokującymi posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 38. | Stojak infuzyjny jezdny lub stojak infuzyjny jezdny o wadze 7 kg, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| LP | Parametry wymagane |  |  |  |
|  | Podstawa, kolumna i głowica wykonana z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Głowica min. dwa haczyki | TAK |  |  |
|  | Podstawa średnica 500-600 mm; z pięcioma kołami | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie minimum 1700-1800 mm | TAK |  |  |
|  | Nośność z opuszczoną głowicą min 4 kg | TAK |  |  |
|  | Ciężar 5-6 kg | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |  |

Zestaw- 3 sztuki: Stacja dokująca z 4 pompami strzykawkowymi

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość mocowania do 4 pomp (strzykawkowych i objętościowych) | TAK |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS lub stacja dokujące z obudową wykonaną z PBT + PC (materiału bardziej odpornego na działanie alkoholi, w trakcie dezynfekcji) | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,5” ; format 16:9 | TAK | 3,5” – 0 pkt 3,6” i więcej – 10 pkt |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  |  |
|  | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |
|  | Zaczep na korpusie do mocowania drenu | TAK |  |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Uchwyty do odwieszania czujnika kropli na obudowie stacji | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Stacje kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 –mce | TAK |  |  |

Zestaw – 5 sztuk: Pompa jednostrzykawkowa z uchwytem do przenoszenia i stojakiem

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany TAK / NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK | 5 – 0 pkt 6 i więcej – 5 pkt |  |
| 2 | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek przez użytkownika | TAK |  |  |
| 3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
| 4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |  |
| 5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  |  |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
| 7 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 8 | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
| 9 | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  |  |
| 10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz., 24 godz. | TAK |  |  |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku lek oznaczony kolorem parametrów infuzji z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków | TAK | 2000 – pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
| 13 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr 2000 zdarzeń | TAK | 2000 – pkt 2001 i więcej – 5 pkt. |  |
| 14 | Praca pompy w trybach : tr.prędkość; tr.masa ciała; tr.czas; tr.przerywany; tr.sekwencyjny; tr.dawki nasycającej; tr. mikroinfuzji; tr.wzrost/stała/spadek; lub pompy nieposiadające trybu mikroinfuzji i dawki nasycającej | TAK |  |  |
| 15 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg | TAK |  |  |
| 16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 12 progów . | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  |  |
| 18 | Rozbudowany system alarmów: 3 min do opróżnienia strzykawki 3 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| 19 | Czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 20 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |  |
| 22 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5” ; format 16:9 lub pompy wyposażone w kolorowy dotykowy wyświetlacz 3,2” (brak formatu 16:9) | TAK |  |  |
| 23 | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |
| 24 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 25 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK |  |  |
| 27 | Pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi | TAK |  |  |
| 28 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
| 29 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |  |
| 30 | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 32 | Waga do 2,5 kg | TAK |  |  |
| 33 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  |  |
| 34 | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  |  |
| 35 | Pompy kompatybilne ze stacjami dokującymi posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 35A | Stojak infuzyjny jezdny lub stojak infuzyjny jezdny o wadze 7 kg | TAK |  |  |
| 36 | Parametr wymagany |  |  |  |
| 37 | Podstawa, kolumna i głowica wykonana z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 38 | Głowica min. dwa haczyki | TAK |  |  |
| 39 | Podstawa średnica 500-600 mm; z pięcioma kołami | TAK |  |  |
| 40 | Regulacja wysokości w zakresie minimum 1700-1800 mm | TAK |  |  |
| 41 | Nośność z opuszczoną głowicą min 4 kg | TAK |  |  |
| 42 | Ciężar 5-6 kg | TAK |  |  |
| 43 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pomp dwustrzykawkowych z uchwytem do przenoszenia i stojakiem i przedłużaczem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw stacja dokująca z 4 pompami srtzykawkowymi | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw pomp jednostrzykawkowych z uchwytem do przenoszenia i stojakiem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

5) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21 grudnia 2022 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23 grudnia 2022 r. do godz.9:00”,

6) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21 grudnia 2022 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23 grudnia 2022 r. o godz. 10:00”,

7) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą”, wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 stycznia 2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21 stycznia  2023 r.”,

Dnia 20.12.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.