Toruń, 2023-07-26

L.dz. SSM.DZP.200.141.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę lampy operacyjnej dwuczaszowej.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.07.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Załącznik nr 1

Pkt 20 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o regulacji temperatury barwowej w zakresie 4500-5000K?Są to temperatury barwowe najbardziej zbliżone do światła dziennego.

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której współczynnik odwzorowania barwy czerwone R9>90?Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego, bardzo wysoki, niewpływający na jakość oświetlenia w polu operacyjnym.

Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której regulacja średnicy pola operacyjnego wynosi 16-30cm?Jest to parametr zbliżony do wymaganego.

Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której wgłębność oświetlenia czaszy satelity wynosi 108cm.Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego.

Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której wgłębność oświetlenia czaszy głównej wynosi 108cm.Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego.

Odpowiedź dot. pkt. 20,22,24,25 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Odpowiedź dot. pkt. 23 – Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28 lipca 2023 r. do godz. 9.00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31 lipca 2023 r. do godz. 9.00”,

2) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28 lipca  2023 r. do godz. 10.30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31 lipca 2023 r. do godz. 10.00”,

3)w  Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „26 sierpnia2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29 sierpnia 2023 r.”,

4) w załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Przedmiot zamówienia: Lampa operacyjna dwuczaszowa LED

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu podwójnym. | Tak |  |  |
|  | Czasza główna ze źródłem światła w postaci 60-110 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 60-110 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. | Tak |  |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 20 diod LED. | Tak, podać |  |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. | Tak |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. | Tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza główna o średnicy 70 cm ± 7 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna o średnicy 70 cm ± 7 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak |  |  |
|  | Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | Tak |  |  |
|  | Czasze z uchwytami niesterylnymi w postaci relingu na minimum 60% obwodu kopuły | Tak |  |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. | Tak |  |  |
|  | Czasze o klasie szczelności minimum IP57, zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych. | Tak |  |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy głównej lampy >= 160 [klx]. | Tak, podać |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy >= 160 [klx]. | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000 [K +/-100K] lub 3900-4300-4700 (K) | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 93 [%]. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 160 do 320 mm +- 10 mm; dla czaszy satelitarnej od 160 do 320 mm +- 10 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 110 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać | >110 cm – 5 pkt. =110 cm – 0 pkt. |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 110 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać | >110 cm – 5 pkt. =110 cm – 0 pkt. |  |
|  | Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą satelitarną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | Tak |  |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 90 [W] | Tak, podać | <90W – 5 pkt. =90W – 0 pkt. |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 90 [W] | Tak, podać | <90W – 5 pkt. =90W – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | Tak |  |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 45 000 godzin | Tak, podać | >45 000 h - 5 pkt. =45 000 h - 0 pkt. |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 15 szt. na jedną oprawę. | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak |  |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna dwuczaszowa LED | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:”

Przedmiot zamówienia: Lampa operacyjna dwuczaszowa LED

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu podwójnym. | Tak |  |  |
|  | Czasza główna ze źródłem światła w postaci 60-110 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 60-110 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. | Tak |  |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 20 diod LED. | Tak, podać |  |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. | Tak |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. | Tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza główna o średnicy 70 cm ± 7 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasza satelitarna o średnicy 70 cm ± 7 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak |  |  |
|  | Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | Tak |  |  |
|  | Czasze z uchwytami niesterylnymi w postaci relingu na minimum 60% obwodu kopuły | Tak |  |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. | Tak |  |  |
|  | Czasze o klasie szczelności minimum IP57, zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych. | Tak |  |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy głównej lampy >= 160 [klx]. | Tak, podać |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy >= 160 [klx]. | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000 [K +/-100K] lub 3900-4300-4700 (K) | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 93 [%]. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 160 do 300-330 mm; dla czaszy satelitarnej od 160 do 300-330 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 110 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać | >110 cm – 5 pkt. =110 cm – 0 pkt. |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 110 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać | >110 cm – 5 pkt. =110 cm – 0 pkt. |  |
|  | Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą satelitarną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | Tak |  |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 90 [W] | Tak, podać | <90W – 5 pkt. =90W – 0 pkt. |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 90 [W] | Tak, podać | <90W – 5 pkt. =90W – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | Tak |  |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 45 000 godzin | Tak, podać | >45 000 h - 5 pkt. =45 000 h - 0 pkt. |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 15 szt. na jedną oprawę. | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak |  |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna dwuczaszowa LED | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 26.07.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.