Toruń, 2023-08-21

L.dz. SSM.DZP.200.151.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1, w części 2 – „Respirator” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Część 2 – Respirator

Przedmiot zamówienia:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany Tak/Nie | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |  |
|  | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 180 minut | TAK Podać czas pracy |  |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP lub podobne | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | TAK |  |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanymi: czasem Twd: 0,1 – 10 s objętością TV: 20 -2000 ml lub ciśnieniem P: 5 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |  |
|  | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK |  |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | TAK |  |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |
|  | I:E | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK/NIE |  |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF | TAK |  |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK |  |  |
| V | ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Awaria turbiny | TAK |  |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia obwodu | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń | TAK |  |  |
| VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej z prezentacją krzywej na ekranie respiratora oraz parametrów: VeCO2, ViCO2, V’CO2 (eliminacja CO2), Vtalv, V’alv, VDaw/TVe | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora. | TAK |  |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający wymiany czujników pomiarowych między pacjentami. | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. Pojemność membrany na lek 6ml. Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6 godz. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Płuco testowe z możliwością sterylizacji | TAK |  |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, Ethernet | TAK |  |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 2 – Respirator

Przedmiot zamówienia:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany Tak/Nie | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |  |
|  | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 180 minut | TAK Podać czas pracy |  |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP lub podobne | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | TAK |  |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanymi: czasem Twd: 0,1 – 10 s objętością TV: 20 -2000 ml lub ciśnieniem P: 5 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |  |
|  | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK |  |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | TAK |  |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |
|  | I:E | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK/NIE |  |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF | TAK |  |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK |  |  |
| V | ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Awaria turbiny | TAK |  |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia obwodu | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń | TAK |  |  |
| VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej z prezentacją krzywej na ekranie respiratora oraz parametrów: VeCO2, ViCO2, V’CO2 (eliminacja CO2), Vtalv, V’alv, VDaw/TVe | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora. | TAK |  |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający wymiany czujników pomiarowych między pacjentami. | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. Pojemność membrany na lek 6ml. Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6 godz. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Płuco testowe z możliwością sterylizacji | TAK |  |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, Ethernet | TAK |  |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 21.08.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.