Toruń, 2023-09-06

L.dz. SSM.DZP.200.154.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę systemu do kontrolowanej zbiórki stolca.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 07.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pakiet 1, pozycja 1 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Pakiet 1, pozycja 2 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2:

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o poniższych parametrach: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości ok. 170 cm powlekany obustronnie specjalnym polimerem neutralizującym nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z obustronną przezroczystą kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml zapobiegający przepełnieniu balonika oraz port do irygacji, z klamrą zamykającą światło drenu. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni, potwierdzony instrukcją obsługi, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z super chłonna wkładką żelująca zawartość oraz zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane kolejno: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz z filtrem z wentylem dezodorującym. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 2 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności asortymentu o poniższych parametrach: Worek wymienny kompatybilny z wyżej opisanym (w zapytaniu) systemem do zbiórki stolca.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 04.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści system o parametrach i składzie:

• Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

• Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

• Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

• Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

• Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym oraz zastawkę

• Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

• Niesterylny

• Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

• Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki

• Czas utrzymania do 29 dni

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worki wymienne do pozycji 1 pakowane pojedynczo?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza worki pakowane pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA: JEDNORAZOWY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUŹNEGO STOLCA W Z SILIKONOWYM RĘKAWEM ODPROWADZAJĄCYM DŁUGOŚCI 167 CM Z BALONIKIEM RETENCYJNYM, Z BARWNIE OZNACZONĄ NA NIEBIESKO KIESZONKĄ DLA UMIESZCZENIA PALCA WIODĄCEGO, Z PORTEM NA WOREK KOLEKCYJNY. Z RĘKAWEM ZINTEGROWANE WYRAŹNIE OZNACZONE PORTY DO NAPEŁNIANIA BALONIKA RETENCYJNEGO Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZIOMU WYPEŁNIENIA BALONIKA ORAZ DO IRYGACJI. KLAMRA ZAMYKAJĄCA ŚWIATŁO DRENU. DODATKOWY PORT DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA. W ZESTAWIE 3 WORKI O POJEMNOŚCI 1000ML DO ZBIÓRKI STOLCA Z ZASTAWKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED WYLANIEM ZAWARTOŚCI, SKALOWANE CO 25ML, Z FILTREM WĘGLOWYM. PASEK KORALIKOWY DO PODWIESZANIA KOMPATYBILNY Z RAMAMI ŁÓŻEK I Z MIEJSCEM NA OPIS. SYSTEM PRZEBADANY KLINICZNIE, CZAS UTRZYMANIA DO 29 DNI, BIOLOGICZNIE CZYSTY. PRÓBKA | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WOREK WYMIENNY DO POZ. 1 (A'10 SZT.) WORKI WYMIENNE KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OGÓŁEM: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli | | | | | | | | | |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | A.SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA: JEDNORAZOWY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUŹNEGO STOLCA W Z SILIKONOWYM RĘKAWEM ODPROWADZAJĄCYM DŁUGOŚCI 167 CM Z BALONIKIEM RETENCYJNYM, Z BARWNIE OZNACZONĄ NA NIEBIESKO KIESZONKĄ DLA UMIESZCZENIA PALCA WIODĄCEGO, Z PORTEM NA WOREK KOLEKCYJNY. Z RĘKAWEM ZINTEGROWANE WYRAŹNIE OZNACZONE PORTY DO NAPEŁNIANIA BALONIKA RETENCYJNEGO Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZIOMU WYPEŁNIENIA BALONIKA ORAZ DO IRYGACJI. KLAMRA ZAMYKAJĄCA ŚWIATŁO DRENU. DODATKOWY PORT DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA. W ZESTAWIE 3 WORKI O POJEMNOŚCI 1000ML DO ZBIÓRKI STOLCA Z ZASTAWKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED WYLANIEM ZAWARTOŚCI, SKALOWANE CO 25ML, Z FILTREM WĘGLOWYM. PASEK KORALIKOWY DO PODWIESZANIA KOMPATYBILNY Z RAMAMI ŁÓŻEK I Z MIEJSCEM NA OPIS. SYSTEM PRZEBADANY KLINICZNIE, CZAS UTRZYMANIA DO 29 DNI, BIOLOGICZNIE CZYSTY. PRÓBKA  Lub B. **Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości ok. 170 cm powlekany obustronnie specjalnym polimerem neutralizującym nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z obustronną przezroczystą kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml zapobiegający przepełnieniu balonika oraz port do irygacji, z klamrą zamykającą światło drenu. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni, potwierdzony instrukcją obsługi, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z super chłonna wkładką żelująca zawartość oraz zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane kolejno: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz z filtrem z wentylem dezodorującym. Opakowanie zawiera 10 sztuk. – próbka (należy podać przeliczyć ilości sztuk)** | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A.WOREK WYMIENNY DO POZ. 1 A (A'10 SZT.) WORKI WYMIENNE KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUB **B. worek wymienny do poz. 1 B kompatybilny z wyżej opisanym systemem do zbiórki stolca (należy podać i przeliczyć ilości sztuk)** | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OGÓŁEM: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli  Ilości określono odpowiednio dla poz. 1A i poz.2A. Dla poz. 1B i 2B należy przeliczyć ilości sztuk. | | | | | | | | | |

„.

Dnia 06.09.2023 r .odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania