Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę środków do myjni EDT4 dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 prawo zamówień publicznych ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o. Ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok |

Punktacja ofert:

Brak.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Wykonawcy Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.,  ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok  podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuścił zaoferowanie innych równoważnych produktów, za które uważa się produkty, o co najmniej takim samym spektrum działania oraz dopuszczone są do stosowania w myjni  EDT4  przez  producenta myjni firmę Olympus (wskazane przez producenta w instrukcji użytkowania myjni), natomiast Wykonawca zaoferował środki, które nie są ujęte przez producenta w instrukcji obsługi  myjni EDT. Ponadto Zamawiający wymagał aby dostarczone płyny nie mogły ingerować w nastawienia myjni (zmieniając parametry mycia)  i zgodnie z ustawieniami procesu  ETD środek myjący powinien być:

1)dla poz. 1- dozowany 0,6% (6ml/l) czas kontaktu 3 min, Temperatura 45 stopni Celcjusza +/-2 stopnie. Zaoferowany asortyment w poz. 1 ma  parametry: Aby uzyskać podany zakres działania, należy stosować następujące parametry: 
 Maszynowe mycie endoskopów elastycznych 
5 ml/l (0,5%),  35–55°C, 3–10 min 
Maszynowe mycie termostabilnego wyposażenia endoskopowego 
2–10 ml/l (0,2–1%),  40–60°C, 10 min 
Mycie manualne 
5–10 ml/l (0,5–1%),  maks. 40°C, 5–10 min,

2)dla poz. 2 zgodnie z ustawieniami procesu  ETD środek dezynfekcyjny powinien być dozowany 1,2% (12ml/l) czas kontaktu 5 min, Temperatura 58 stopni Celcjusza +/-1 stopnie. Zaoferowany asortyment w poz. 2 ma  parametry: Aby uzyskać podany zakres działania, należy przestrzegać następujących parametrów: 
 skuteczność bakteriobójcza, grzybobójcza, mykobakteriobójcza i wirusobójcza 10 ml/l (1,0%),  55°C, 5 min.

Toruń, 2023-09-25

Dnia 25.09.2023 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania