Toruń, 2023-08-21

L.dz. SSM.DZP.200.159.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG (I).

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w Załączniku nr 1  wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:”

Przedmiot zamówienia: Aparat RTG

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI PODSTAWOWE |
|  | Aparat wyprodukowany 2023 roku, fabrycznie nowy. | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Aparat posiada deklarację zgodności zgodną z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Jeden certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe, | Tak |  | bez punktacji |
| 4 | Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Elementy kluczowe aparatu jak: zawieszenie sufitowe z lampą, statyw, stół, lampa rtg, generator, oprogramowanie obrazowe wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym i dwoma detektorami | Tak |  | bez punktacji |
| GENERATOR |
| 7 | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Moc generatora | ≥ 65 kW, podać |  | bez punktacji |
| 10 | Zakres napięć | ≥ 40- 150 kV, |  | bez punktacji |
| 11 | Zakres mAs | Min. mAs ≤ 0,5 mAs, |  | bez punktacji |
|  |  | Max. mAs ≥ 400 mAs, |  | bez punktacji |
| 12 | Zakres prądów min. | Min. mA ≤ 20 mA, |  | bez punktacji |
| 13 | Zakres prądów max. | Max. mA ≥ 1000 mA, |  | bez punktacji |
| 14 | Najkrótszy możliwy czas ekspozycji | ≤ 1 ms, |  | bez punktacji |
| 15 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
| 16 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  | bez punktacji |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |
| 17 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/-115°, |  | bez punktacji |
| 18 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 330 stopni, |  | bez punktacji |
| 19 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 155 cm , |  | bez punktacji |
| 20 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 320 cm, |  | bez punktacji |
| 21 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 320cm, |  | bez punktacji |
| 22 | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi | ≤ 30 cm, |  | bez punktacji |
| 23 | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej) | Tak |  | bez punktacji |
| 24 | Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | Tak, podać |  | >12,0 cali – 5 pkt ≤12,0 cali – 0 pkt |
| 25 | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | Tak |  | bez punktacji |
| 26 | Informacje, komunikaty, błędy wyświetlane na ekranie LCD przy lampie w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 27 | Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. | Tak |  | bez punktacji |
| 28 | Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym | Tak |  | bez punktacji |
| 29 | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | Tak |  | bez punktacji |
| 30 | Kolimator ze źródłem świata LED | Tak |  | bez punktacji |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |
| 31 | Ogniska lampy: małe/duże | ≤ 0,6/1,2 mm |  | bez punktacji |
| 32 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | bez punktacji |
| 33 | Pojemność cieplna kołpaka | > 2000 kHU |  | bez punktacji |
| 34 | Prędkość wirowania anody | ≥ 9000 obr/min |  | bez punktacji |
| 35 | Szybkość chłodzenia anody | > 100 kHU/min, |  | bez punktacji |
| 36 | Moc ogniska małego | ≥ 30 kW, |  | bez punktacji |
| 37 | Moc ogniska dużego | ≥ 80kW podać |  | bez punktacji |
| 38 | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | Tak |  | bez punktacji |
| 39 | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) | ≥ 2,4 mm Al. |  | bez punktacji |
| 40 | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu | ≥ 2, podać |  | bez punktacji |
| 41 | Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | Tak |  | bez punktacji |
| 42 | Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |
| BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO STOŁU I ZDJĘĆ „WOLNYCH” |
| 43 | Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania w szufladzie stołu, pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: • Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm; • Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43; • Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; • Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 5,6 Mpiksela; • Rozmiar piksela ≤ 160 µm; • Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; • Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,3 kg, podać; • Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów; | Tak |  | bez punktacji |
| 44 | W pełni automatyczna (nie wymagająca udziału operatora) funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup), czyli zestaw specjalistycznych algorytmów tworzących model promieniowania rozproszonego z automatyczną subtrakcją promieniowania rozproszonego z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki (automatyczne utworzenie modelu promieniowania rozproszonego i usunięcie go z obrazu). | Tak |  | bez punktacji |
| 45 | Zachowanie jednakowych warunków ekspozycji przy zdjęciach z użyciem funkcji wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej i bez. | Tak |  | bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE 1 SZTUKA |
| 46 | Detektor cyfrowy CsI, wbudowany | Tak |  | bez punktacji |
| 47 | DQE dla 1 lp/mm | ≥ 50%, podać wartość DQE |  | bez punktacji |
| 48 | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 42 x 42,5 cm, |  | bez punktacji |
| 49 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) | ≥ 8,0 Mpx , |  | bez punktacji |
| 50 | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym | ≤ 148 µm |  | bez punktacji |
| 51 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | bez punktacji |
| 52 | DQE dla 1,0 lp/mm | ≥ 50 % |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum | ≥3,4 Lp/mm |  | bez punktacji |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli | ≤ 5s |  | bez punktacji |
| STÓŁ PACJENTA |
| 55 | Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem | Tak |  | bez punktacji |
| 56 | Szuflada na detektor bezprzewodowy | Tak |  | bez punktacji |
| 57 | Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm | Tak |  | bez punktacji |
| 58 | Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.) | Tak |  | bez punktacji |
| 59 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  | bez punktacji |
| 60 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 38 cm |  | bez punktacji |
| 61 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  | bez punktacji |
| 62 | Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm. | Tak |  | bez punktacji |
| 63 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń | ≥300 kg, podać |  | ≥ 315kg – 5 pkt < 315kg – 0pkt |
| 64 | Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV | ≤ 1,2 mm Al |  | bez punktacji |
| 65 | Długość płyty pacjenta | ≥ 240 cm |  | bez punktacji |
| 66 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm |  | bez punktacji |
| 67 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 96 cm |  | bez punktacji |
| 68 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 25 cm, |  | bez punktacji |
| 69 | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 70 | Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 71 | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 72 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
| 73 | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 74 | Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie. | Tak |  | bez punktacji |
| 75 | Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm realizowane przez zmianą kąta lampy rtg. | Tak |  | bez punktacji |
| STATYW KOSTNO-PŁUCNY |
| 76 | Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem | Tak |  | bez punktacji |
| 77 | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≤ 31,5 cm |  | bez punktacji |
| 78 | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≥ 172 cm |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | Tak |  | bez punktacji |
| 81 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  | bez punktacji |
| 82 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
| 83 | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |
| 84 | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | Tak |  | bez punktacji |
| 85 | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne | Tak |  | bez punktacji |
| 86 | Automatyka AEC min. 3 komorowa | Tak, podać |  | ≥ 5 komór – 5 pkt < 5 komór – 0pkt |
| 87 | Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | Tak |  | bez punktacji |
| 88 | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. | ≤ 0,65mm Al |  | bez punktacji |
| 89 | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra - dół (wyłącznie obrót lampy). Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm z 3 obazów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową i podparciami pacjenta o regulowanej wysokości | Tak |  | bez punktacji |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 91 | Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | Tak |  | bez punktacji |
| 92 | Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM | Tak |  | bez punktacji |
| 93 | Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego | Tak |  | bez punktacji |
| 94 | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów | Tak |  | bez punktacji |
| 95 | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 96 | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki lub wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony w widocznym miejscu na obrazie o białej barwie | Tak |  | bez punktacji |
| 97 | Sterowanie blendami kolimatora za pomocą pilota lub za pomocą ekranu dotykowego lub za pomocą pilota umieszczonego przy statywie | Tak |  | bez punktacji |
| 98 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 5 s |  | bez punktacji |
| 99 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | Tak |  | bez punktacji |
| 100 | Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem) lub wizualizacja obszaru zainteresowania ROI była w postaci ramki, której kolor jest inwersją tła obrazu, ale nadal spełniająca wymaganą funkcjonalność | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |
| 101 | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | ≥ 1000 |  | bez punktacji |
| 102 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography | Tak |  | bez punktacji |
| 103 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb | Tak |  | bez punktacji |
| 104 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg do 24 godz. od zgłoszenia. | Tak |  | bez punktacji |
| 105 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe | Tak/Nie |  | bez punktacji |
| 106 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | Tak |  | bez punktacji |
| 107 | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika | Tak |  | bez punktacji |
| 108 | Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | bez punktacji |
| URZĄDZENIA DODATKOWE I INNE WYMAGANIA |
| 11 | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | Tak |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego | Tak |  | bez punktacji |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Utylizacja obecnego aparatu RTG Zamawiającego | Tak |  | bez punktacji |
|  | Adaptacja pomieszczeń dla instalacji w zakresie: -prace demontażowe -dokumentacja projektowa: projekt osłon stałych -roboty budowlane ściany -roboty budowlane podłoga -roboty budowlane sufit -klimatyzacja 5 kW -nowa tablica zasilająca dla aparatu | Tak |  | bez punktacji |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | Tak |  | bez punktacji |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Przedmiot zamówienia: Aparat RTG

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI PODSTAWOWE |
|  | Aparat wyprodukowany 2023 roku, fabrycznie nowy. | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Aparat posiada deklarację zgodności zgodną z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Jeden certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe, | Tak |  | bez punktacji |
| 4 | Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Elementy kluczowe aparatu jak: zawieszenie sufitowe z lampą, statyw, stół, lampa rtg, generator, oprogramowanie obrazowe wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym i dwoma detektorami | Tak |  | bez punktacji |
| GENERATOR |
| 7 | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Moc generatora | ≥ 65 kW, podać |  | bez punktacji |
| 10 | Zakres napięć | ≥ 40- 150 kV, |  | bez punktacji |
| 11 | Zakres mAs | Min. mAs ≤ 0,5 mAs, |  | bez punktacji |
|  |  | Max. mAs ≥ 400 mAs, |  | bez punktacji |
| 12 | Zakres prądów min. | Min. mA ≤ 20 mA, |  | bez punktacji |
| 13 | Zakres prądów max. | Max. mA ≥ 1000 mA, |  | bez punktacji |
| 14 | Najkrótszy możliwy czas ekspozycji | ≤ 1 ms, |  | bez punktacji |
| 15 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
| 16 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  | bez punktacji |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |
| 17 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/-115°, |  | bez punktacji |
| 18 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 330 stopni, |  | bez punktacji |
| 19 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 155 cm , |  | bez punktacji |
| 20 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 320 cm, |  | bez punktacji |
| 21 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 320cm, |  | bez punktacji |
| 22 | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi | ≤ 30 cm, |  | bez punktacji |
| 23 | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej) | Tak |  | bez punktacji |
| 24 | Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | Tak, podać |  | >12,0 cali – 5 pkt ≤12,0 cali – 0 pkt |
| 25 | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | Tak |  | bez punktacji |
| 26 | Informacje, komunikaty, błędy wyświetlane na ekranie LCD przy lampie w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 27 | Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. | Tak |  | bez punktacji |
| 28 | Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym | Tak |  | bez punktacji |
| 29 | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | Tak |  | bez punktacji |
| 30 | Kolimator ze źródłem świata LED | Tak |  | bez punktacji |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |
| 31 | Ogniska lampy: małe/duże | ≤ 0,6/1,2 mm |  | bez punktacji |
| 32 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | bez punktacji |
| 33 | Pojemność cieplna kołpaka | > 2000 kHU |  | bez punktacji |
| 34 | Prędkość wirowania anody | ≥ 9000 obr/min |  | bez punktacji |
| 35 | Szybkość chłodzenia anody | > 100 kHU/min, |  | bez punktacji |
| 36 | Moc ogniska małego | ≥ 30 kW, |  | bez punktacji |
| 37 | Moc ogniska dużego | ≥ 80kW podać |  | bez punktacji |
| 38 | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | Tak |  | bez punktacji |
| 39 | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) | ≥ 2,4 mm Al. |  | bez punktacji |
| 40 | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu | ≥ 2, podać |  | bez punktacji |
| 41 | Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | Tak |  | bez punktacji |
| 42 | Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |
| BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO STOŁU I ZDJĘĆ „WOLNYCH” |
| 43 | Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania w szufladzie stołu, pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: • Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm; • Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43; • Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; • Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 5,6 Mpiksela; • Rozmiar piksela ≤ 160 µm; • Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; • Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,3 kg, podać; • Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów; | Tak |  | bez punktacji |
| 44 | W pełni automatyczna (nie wymagająca udziału operatora) funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup), czyli zestaw specjalistycznych algorytmów tworzących model promieniowania rozproszonego z automatyczną subtrakcją promieniowania rozproszonego z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki (automatyczne utworzenie modelu promieniowania rozproszonego i usunięcie go z obrazu). | Tak |  | bez punktacji |
| 45 | Zachowanie jednakowych warunków ekspozycji przy zdjęciach z użyciem funkcji wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej i bez. | Tak |  | bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE 1 SZTUKA |
| 46 | Detektor cyfrowy CsI, wbudowany | Tak |  | bez punktacji |
| 47 | DQE dla 1 lp/mm | ≥ 50%, podać wartość DQE |  | bez punktacji |
| 48 | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 42 x 42,5 cm, |  | bez punktacji |
| 49 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) | ≥ 8,0 Mpx , |  | bez punktacji |
| 50 | Rozmiar piksela taki sam lub inny jak w detektorze przenośnym | ≤ 148 µm |  | bez punktacji |
| 51 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | bez punktacji |
| 52 | DQE dla 1,0 lp/mm | ≥ 50 % |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum | ≥3,4 Lp/mm |  | bez punktacji |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli | ≤ 5s |  | bez punktacji |
| STÓŁ PACJENTA |
| 55 | Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem | Tak |  | bez punktacji |
| 56 | Szuflada na detektor bezprzewodowy | Tak |  | bez punktacji |
| 57 | Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm | Tak |  | bez punktacji |
| 58 | Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.) | Tak |  | bez punktacji |
| 59 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  | bez punktacji |
| 60 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 38 cm |  | bez punktacji |
| 61 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  | bez punktacji |
| 62 | Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm. | Tak |  | bez punktacji |
| 63 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń | ≥300 kg, podać |  | ≥ 315kg – 5 pkt < 315kg – 0pkt |
| 64 | Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV | ≤ 1,2 mm Al |  | bez punktacji |
| 65 | Długość płyty pacjenta | ≥ 240 cm |  | bez punktacji |
| 66 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm |  | bez punktacji |
| 67 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 96 cm |  | bez punktacji |
| 68 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 25 cm, |  | bez punktacji |
| 69 | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 70 | Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 71 | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu | Tak |  | bez punktacji |
| 72 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
| 73 | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 74 | Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie. | Tak |  | bez punktacji |
| 75 | Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm realizowane przez zmianą kąta lampy rtg. | Tak |  | bez punktacji |
| STATYW KOSTNO-PŁUCNY |
| 76 | Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem | Tak |  | bez punktacji |
| 77 | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≤ 31,5 cm |  | bez punktacji |
| 78 | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≥ 172 cm |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | Tak |  | bez punktacji |
| 81 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  | bez punktacji |
| 82 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | bez punktacji |
| 83 | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |
| 84 | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | Tak |  | bez punktacji |
| 85 | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne | Tak |  | bez punktacji |
| 86 | Automatyka AEC min. 3 komorowa | Tak, podać |  | ≥ 5 komór – 5 pkt < 5 komór – 0pkt |
| 87 | Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | Tak |  | bez punktacji |
| 88 | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. | ≤ 0,65mm Al |  | bez punktacji |
| 89 | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra - dół (wyłącznie obrót lampy). Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm z 3 obazów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową i podparciami pacjenta o regulowanej wysokości | Tak |  | bez punktacji |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 91 | Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | Tak |  | bez punktacji |
| 92 | Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM | Tak |  | bez punktacji |
| 93 | Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego | Tak |  | bez punktacji |
| 94 | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów | Tak |  | bez punktacji |
| 95 | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 96 | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki lub wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony w widocznym miejscu na obrazie o białej barwie | Tak |  | bez punktacji |
| 97 | Sterowanie blendami kolimatora za pomocą pilota lub za pomocą ekranu dotykowego lub za pomocą pilota umieszczonego przy statywie | Tak |  | bez punktacji |
| 98 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 5 s |  | bez punktacji |
| 99 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | Tak |  | bez punktacji |
| 100 | Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem) lub wizualizacja obszaru zainteresowania ROI była w postaci ramki, której kolor jest inwersją tła obrazu, ale nadal spełniająca wymaganą funkcjonalność | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |
| 101 | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | ≥ 1000 |  | bez punktacji |
| 102 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography | Tak |  | bez punktacji |
| 103 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb | Tak |  | bez punktacji |
| 104 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg do 24 godz. od zgłoszenia. | Tak |  | bez punktacji |
| 105 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe | Tak/Nie |  | bez punktacji |
| 106 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | Tak |  | bez punktacji |
| 107 | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika | Tak |  | bez punktacji |
| 108 | Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | bez punktacji |
| URZĄDZENIA DODATKOWE I INNE WYMAGANIA |
| 11 | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | Tak |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego | Tak |  | bez punktacji |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Utylizacja obecnego aparatu RTG Zamawiającego | Tak |  | bez punktacji |
|  | Adaptacja pomieszczeń dla instalacji w zakresie: -prace demontażowe -dokumentacja projektowa: projekt osłon stałych -roboty budowlane ściany -roboty budowlane podłoga -roboty budowlane sufit -klimatyzacja 5 kW -nowa tablica zasilająca dla aparatu | Tak |  | bez punktacji |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | Tak |  | bez punktacji |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 21.08.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.