Toruń, 2023-09-28

L.dz. SSM.DZP.200.170.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych  Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 2 do PFU  – „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Załącznik Nr 2 do PFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

System do angiografii cyfrowej

Typ, model:

Producent, kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2023 r.

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATYW |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) – bez zmiany ułożenia pacjenta | Tak |  |  |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta na blacie stołu | Min. 120 cm, podać |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość od promienia centralnego wiązki do wewnętrznej części ramienia C) | Min. 90 cm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 90 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 240°, podać |  |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 90°, podać |  |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | Min. 18°/s, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 18°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | Min. 18°/s, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 18°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 40°/s, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta | Min. 5 pozycji, podać |  | max. 50 pozycji – 3 pkt. 5 pozycji – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, podać typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny |  |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak |  |  |
|  | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem; stół zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx2, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Blat z włókna węglowego przeznaczony do zabiegów kardiologicznych i w obszarze głowy z wycięciem na głowę pacjenta | Tak |  |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu | Min. 260 cm, podać |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu | Min. 125 cm, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 125 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta | Min. 120 cm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 120 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta | Min. 35 cm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 35 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 28 cm, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 28 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 3 cm/s, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3 cm/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres obrotu stołu | Min. 180°, podać |  |  |
|  | Zakres przechyłu blatu w kierunku podłużnym (pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga) | Min. 30°, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 325 kg | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. 325 kg – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Akcesoria, min.: - materac termoelastyczny dopasowany kształtem i wielkością do blatu stołu, z niezawierającym lateksu pokrowcem, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych; - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów; - moduł z dodatkową parą szyn akcesoryjnych mocowany do blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta, - uchwyt na parawan anestetyczny, - taca instrumentacyjna z regulacją wysokości, mocowana na szynach akcesoryjnych, umieszczana nad pacjentem, - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta, - zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się ze wsuwanej pod materac i stabilizowanej pod ciężarem pacjenta, przeziernej dla promieniowania, wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania regulowanej podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; - statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów; - klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; - podkładka pod głowę pacjenta w kształcie klina; - podkładka pod głowę pacjenta – 2 szt. o różnych profilach, - uchwyt mocowany do blatu stołu do pozycjonowania głowy pacjenta w trakcie zabiegów neuroradiologicznych z zestawem poduszek dopasowanych do tego uchwytu - pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem. | Tak |  |  |
|  | GENERATOR WN |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora | Min. 100 kW, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | Maks. 1 ms, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) | Min. 1500 W, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego generatora | Min. 60-120 kV, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | Min. kV, mA, ms, podać |  | Filtracja wstępna – 3 pkt. Wielkość ogniska lampy RTG – 3 pkt. kV, mA, ms – 0 pkt. |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak |  |  |
|  | Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie | Podać |  |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Min. IPx8, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Min. 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak |  |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | Tak |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336 | Maks. 0,4 mm, podać |  |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym zgodnie z PN-EN/IEC 60336 | Maks. 0,7 mm, podać |  |  |
|  | Rozmiar największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Maks. 1,0 mm, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613 | Min. 65 kW, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność ogniska następnego po największym zgodnie z PN-EN/IEC 60613 | Min. 30 kW, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Min. 15 kW, podać |  |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką lub podobny | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego | Min. 160 mA, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. 160 mA – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 3500 kHU, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3500 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 5000 kHU, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 5000 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) dla fluoroskopii; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | Min. 1500 W, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 1500 W – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 | Maks. 0,5 mGy, podać wartość i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m]) |  | Wartość najmniejsza – 2 pkt. 0,5 mGy – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Przysłony prostokątne | Tak |  |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne klinowe i półprzepuszczalny filtr palcowy lub filtry kończynowe umieszczone na stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 0,9 mm, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 0,9 mm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 3 stopnie, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3 stopnie – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak |  |  |
|  | Zapis raportów o dawce w standardzie DICOM | Tak, podać dostępne formaty zapisu |  | X-Ray Radiation Dose Structured Report – 1 pkt. X-Ray Angiographic Image – 1 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | DETEKTOR, MONITORY |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 30 x 40 cm, w trybie obrazowania 30-38 cm (min. jeden bok pola obrazowania o długości 30-38 cm) | Tak |  |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz | Min. 4,7 mln pikseli, podać [piksel × piksel] |  |  |
|  | Rodzaj materiału półprzewodnikowego detektora: krystaliczny (ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania z dawką poniżej 20 nGy/puls) lub amorficzny | Podać: Krystaliczny/Amorficzny |  | Krystaliczny – 20 pkt. Amorficzny – 0 pkt. |
|  | Stosunek sygnału do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy maks. 5 nGy | Min. 9 dB, podać |  |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV) | Min. 4, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 4 pól widzenia – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Głębia bitowa detektora | Min. 14 bit, podać |  |  |
|  | Wielkość piksela | Maks. 154 μm, podać |  | Wartość najmniejsza – 2 pkt. 154 μm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) | Min. 3,25 lp/mm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 3,25 lp/mm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | Min. 60%, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 60% – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz | Min. 30 cm, podać |  |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli, z kontrolerem umożliwiającym podłączenie i jednoczasową prezentację min. 8 sygnałów wizyjnych, zainstalowany na jezdnym zawieszeniu sufitowym z możliwością ustawiania go po obu stronach stołu | Tak, podać liczbę bezpośrednich wejść kontrolera |  | Wartość największa – 3 pkt. 8 wejść – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Wyprowadzenie na monitor opisany powyżej sygnałów min.: - obraz live (natywny i subtrakcyjny – w tym z maską i bez) - obraz referencyjny - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obraz ze stacji roboczej do rekonstrukcji 3D - obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych - obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej - min. 8 obrazów z innych urządzeń Zamawiającego (np. USG/echo, IVUS, OCT, stacja robocza RIS/PACS, system elektrofizjologiczny – 2 sygnały, system mapowania elektroanatomicznego 3D – 2 sygnały), generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy; Wykonawca zapewni uniwersalne panele z gniazdami video, umożliwiające przyłączanie takich urządzeń, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sali zabiegowej oraz w sterowni; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | Tak |  |  |
| H | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wyświetlanego na monitorze opisanym powyżej w rozdzielczości Full HD (1920x1080), umożliwiające jego przesyłanie do sali konferencyjnej oraz wyświetlanie na konwencjonalnym odbiorniku (telewizorze, projektorze) | Tak |  |  |
|  | Osłona dla monitora opisanego powyżej z materiału antyrefleksyjnego o współczynniku transmisji min. 98%, zmniejszająca ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i pozwalająca na jej wymianę bez konieczności wymiany samego monitora | Podać: Tak/Nie |  |  |
|  | Min. 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1,3 mln pikseli każdy zainstalowane w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazy 2D z angiografu - obrazy ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub z komputera obrazowego angiografu) - przebiegi/mierzone wartości ze stacji hemodynamicznej - obraz dialogowy ze stacji hemodynamicznej | Tak, podać |  |  |
|  | SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać oferowane aplikacje |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać oferowane algorytmy |  |  |
|  | Automatyczny dobór okna (jasności i kontrastu), automatyczne wyostrzanie krawędzi, automatyczna redukcja szumu i automatyczna kompensacja artefaktów ruchowych – w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Protokoły obrazowania w trybach: fluoroskopii i akwizycji, umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-30 kl./s | Tak, podać dostępne częstotliwości |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna wyzwalana sygnałem EKG | Tak |  |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym -min. 20 s | Tak, podać maks. czas rejestracji pętli fluoroskopowej przy 30 kl./s |  |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak |  |  |
|  | Funkcja nakładania poddanego inwersji obrazu referencyjnego na obraz z prześwietlenia lub inna funkcja umożliwiająca prowadzenie narzędzi na natywnym obrazie naczyń krwionośnych | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 mln pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  |  |
|  | Roadmap (fluoroskopia subtrakcyjna) | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub roadmapu | Tak, wymienić tryby, dla których realizowana jest funkcja i podać liczbę stopni swobody kompensowanego ruchu pacjenta |  | DSA i roadmap – 3 pkt. DSA albo roadmap – 1 pkt. Wartość największa – 2 pkt. do 3 stopni – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | Tak, podać |  | Przesuw krokowy – 3 pkt. Bolus Chase – 0 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub angiografia rotacyjna z subtrakcją, umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D, w tym bijącego serca | Min. 60 obr./s, podać |  | Wart. największa – 2 pkt. 60 obr./s – 0 pkt. Wart. pośrednie – proporcjonalnie |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i filtra/filtrów półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na ostatnim zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na ostatnim zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) | Min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów, podać |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym w formacie DICOM | Tak, podać dostępne formaty zapisu |  | DICOM X-Ray Angiographic Image – 1 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych w oparciu o algorytmy posiadające walidację kliniczną (CAAS II lub równoważne), umożliwiające prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z obsługą oprogramowania do poprawy widoczności stentów, aplikacji pomiarowych opisanych powyżej, sterowaniem funkcjami stacji roboczej do rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D oraz sterowaniem stacją hemodynamiczną) | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist - MPPS (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG rejestrowanego przez stację hemodynamiczną (z II. odprowadzenia) na tle obrazu live; zapis obrazów rentgenowskich wraz z sygnałem EKG w standardzie DICOM | Tak |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (w zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, wymienić formaty |  |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C - maks. 60 s; dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 3 pkt. 90 s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCJI 3D |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu zainteresowania | Tak/Nie Jeżeli tak to podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak - 3 pkt., Nie - 0 pkt |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send/Recive, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, wymienić formaty |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub angiografii rotacyjnej z subtrakcją | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D obrazów bijącego serca, w tym synchronizowanych sygnałem EKG w celu precyzyjnego obrazowania komór serca i naczyń podlegających ruchom od mięśnia sercowego lub obrazowanie 3D struktur serca podczas szybkiej stymulacji | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | Tak |  |  |
|  | Transparency View – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysoko-kontrastowej w formie uwidocznionych naczyń z przeźroczystym wnętrzem | Tak |  |  |
|  | Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Podać: Tak/Nie Jeżeli TAK, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: automatyczną segmentację naczyń i jam serca (w tym lewego przedsionka, przełyku i żył płucnych) z danych uzyskanych w śródzabiegowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Pomiar objętości wyników segmentacji | Tak |  |  |
|  | Transfer wyników segmentacji obrazów 3D do posiadanych przez Zamawiającego systemów mapowania elektroanatomicznego: CARTO, EnSite i Rhytmia – możliwość wykorzystania wyników segmentacji jako podkład anatomiczny do budowania mapy potencjałów elektrycznych serca | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów ablacji, umożliwiające pozycjonowanie markerów (punkty i linie) wraz z oznaczaniem ich jako „poddane ablacji” na powierzchni obiektu/-ów 3D, uzyskanego/uzyskanych z rekonstrukcji danych w śródzabiegowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej, zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak |  |  |
|  | STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak |  |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie min. 2 sygnałów wizyjnych: - przebiegów i mierzonych wartości, - obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory w sali zabiegowej i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (cardiac output, CO) metodą termodylucji – wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykorzystanie termistorów różnych producentów | Tak, podać producentów |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 60 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i iFR lub DFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń różnych producentów wraz zapisem wyniku w bazie danych stacji hemodynamicznej | Tak, podać producentów |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji hemodynamicznej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej | Tak |  |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak |  |  |
|  | Osłony osobiste z lekkiego materiału o równoważniku min. 0,5 mm Pb: - fartuchy jednoczęściowe – 2 kpl. - fartuchy dwuczęściowe – 2 kpl. - osłony na tarczycę – 4 szt. - czepki – 4 szt. - okulary: z korekcją 2 szt., bez korekcji 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta (z możliwością ustawienia z lewej i prawej strony stołu) o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak |  |  |
|  | Lampa do oświetlania pola cewnikowania na wspólnej z osłoną przed promieniowaniem kolumnie sufitowej o minimalnych parametrach: - luminancja w odległości 1 m: 100 000 - 140 000 luksów, - zakres roboczy: min. 60-150 cm, - czasza o średnicy min. 48 cm - regulacja wielkości pola oświetlania min. 14-30 cm, - temp. barwowa: 4500K (jednobarwna) - indeks barwny Ra przy 4500K: min. 94, - min. 20 diod świecących | Tak |  |  |
|  | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. | Tak, min. 40 kVA |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa - jednostka zasilająca urządzenie zakwalifikowana do wyrobów medycznych klasy IIb Kolumna z powłoką antybakteryjną Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 2500-2600 mm. Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min. 1200-1250 mm. Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min. 1200-1400 mm Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w wybranej pozycji. Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika Wymiary konsoli i charakterystyka: Wysokość: min. 800 mm, wymiar głowicy max 300-310mm x 280-310mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 120 kg Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z min. 2 stron Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: • 2 x tlen; Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: • 1 x RJ45, • 8 x gniazdo elektryczne 230V • 4 x bolec wyrównania potencjałów, Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45st.. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. Wyposażenie kolumny: • 2x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 50mm) o ładowności półki 50-80 kg; • 1x szuflada montowana pod dolną półką z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi; • uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na przedniej krawędzi górnej półki Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar. |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny itp.) | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej – po dostawie systemu | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywanymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |  |
| W | Gwarantowana dostępność części zamiennych przez min. 10 lat z wyłączeniem sprzętu IT; dla sprzętu IT przez min. 5 lat | Tak, podać |  |  |
|  | Interwencja serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii w dni robocze | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | Tak (podać nazwę, adres, telefony kontaktowe) |  |  |
|  | Numer kontaktowy serwisu Wykonawcy, pod który można zgłaszać awarie | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak |  |  |
|  | Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika | Tak |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu z obsługi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: - 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, - 5 dni x 6 godz. w terminie późniejszym, uzgodnionym z użytkownikiem | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona pracowni systemem naturalnej konwersji katalitycznej gwarantowana dostępność części zamiennych przez min. 6 lat – załączyć oświadczenie producenta | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak |  |  |

„ ,a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści; „

Załącznik Nr 2 do PFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

System do angiografii cyfrowej

Typ, model:

Producent, kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2023 r.

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATYW |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) – bez zmiany ułożenia pacjenta | Tak |  |  |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta na blacie stołu | Min. 120 cm, podać |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość od promienia centralnego wiązki do wewnętrznej części ramienia C) | Min. 90 cm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 90 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 240°, podać |  |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 90°, podać |  |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | Min. 18°/s, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 18°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | Min. 18°/s, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 18°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 40°/s, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta | Min. 5 pozycji, podać |  | max. 50 pozycji – 3 pkt. 5 pozycji – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, podać typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny |  |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak |  |  |
|  | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem; stół zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx2, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Blat z włókna węglowego przeznaczony do zabiegów kardiologicznych i w obszarze głowy z wycięciem na głowę pacjenta | Tak |  |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu | Min. 260 cm, podać |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu | Min. 125 cm, podać |  | Wartość największa – 1 pkt. 125 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta | Min. 120 cm, podać |  | Wartość największa – 1 pkt. 120 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta | Min. 35 cm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 35 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 28 cm, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 28 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 3 cm/s, podać |  | Wartość największa – 1 pkt. 3 cm/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres obrotu stołu | Min. 180°, podać |  |  |
|  | Zakres przechyłu blatu w kierunku podłużnym (pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga) | Min. 30°, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 325 kg | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 325 kg – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Akcesoria, min.: - materac termoelastyczny dopasowany kształtem i wielkością do blatu stołu, z niezawierającym lateksu pokrowcem, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych; - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów; - moduł z dodatkową parą szyn akcesoryjnych mocowany do blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta, - uchwyt na parawan anestetyczny, - taca instrumentacyjna z regulacją wysokości, mocowana na szynach akcesoryjnych, umieszczana nad pacjentem, - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta, - zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się ze wsuwanej pod materac i stabilizowanej pod ciężarem pacjenta, przeziernej dla promieniowania, wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania regulowanej podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; - statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów; - klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; - podkładka pod głowę pacjenta w kształcie klina; - podkładka pod głowę pacjenta – 2 szt. o różnych profilach, - uchwyt mocowany do blatu stołu do pozycjonowania głowy pacjenta w trakcie zabiegów neuroradiologicznych z zestawem poduszek dopasowanych do tego uchwytu - pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem. | Tak |  |  |
|  | GENERATOR WN |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora | Min. 100 kW, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | Maks. 1 ms, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) | Min. 1500 W, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego generatora | Min. 60-120 kV, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | Min. kV, mA, ms, podać |  | Filtracja wstępna – 2 pkt. Wielkość ogniska lampy RTG – 2 pkt. kV, mA, ms – 0 pkt. |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak |  |  |
|  | Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie | Podać |  |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Min. IPx8, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Min. 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak |  |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | Tak |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336 | Maks. 0,4 mm, podać |  |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym zgodnie z PN-EN/IEC 60336 | Maks. 0,7 mm, podać |  |  |
|  | Rozmiar największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Maks. 1,0 mm, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613 | Min. 65 kW, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność ogniska następnego po największym zgodnie z PN-EN/IEC 60613 | Min. 30 kW, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Min. 15 kW, podać |  |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką lub podobny | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego | Min. 160 mA, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. 160 mA – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 3500 kHU, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3500 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 5000 kHU, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 5000 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) dla fluoroskopii; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | Min. 1500 W, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 1500 W – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 | Maks. 0,5 mGy, podać wartość i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m]) |  |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak |  |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne klinowe i półprzepuszczalny filtr palcowy lub filtry kończynowe umieszczone na stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem cieczy | Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 |  |  |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 0,9 mm, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 0,9 mm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 3 stopnie, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3 stopnie – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak |  |  |
|  | Zapis raportów o dawce w standardzie DICOM | Tak, podać dostępne formaty zapisu |  | X-Ray Radiation Dose Structured Report – 1 pkt. X-Ray Angiographic Image – 1 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | DETEKTOR, MONITORY |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 30 x 40 cm, w trybie obrazowania 30-38 cm (min. jeden bok pola obrazowania o długości 30-38 cm) | Tak |  |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz | Min. 4,7 mln pikseli, podać [piksel × piksel] |  |  |
|  | Rodzaj materiału półprzewodnikowego detektora: krystaliczny (ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania z dawką poniżej 20 nGy/puls) lub amorficzny | Podać: Krystaliczny/Amorficzny |  | Krystaliczny – 20 pkt. Amorficzny – 0 pkt. |
|  | Stosunek sygnału do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy maks. 5 nGy | Min. 9 dB, podać |  |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV) | Min. 4, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 4 pól widzenia – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Głębia bitowa detektora | Min. 14 bit, podać |  |  |
|  | Wielkość piksela | Maks. 154 μm, podać |  | Wartość najmniejsza – 2 pkt. 154 μm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) | Min. 3,25 lp/mm, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 3,25 lp/mm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | Min. 60%, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 60% – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz | Min. 30 cm, podać |  |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli, z kontrolerem umożliwiającym podłączenie i jednoczasową prezentację min. 8 sygnałów wizyjnych, zainstalowany na jezdnym zawieszeniu sufitowym z możliwością ustawiania go po obu stronach stołu | Tak, podać liczbę bezpośrednich wejść kontrolera |  | Wartość największa – 3 pkt. 8 wejść – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Wyprowadzenie na monitor opisany powyżej sygnałów min.: - obraz live (natywny i subtrakcyjny – w tym z maską i bez) - obraz referencyjny - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obraz ze stacji roboczej do rekonstrukcji 3D - obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych - obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej - min. 8 obrazów z innych urządzeń Zamawiającego (np. USG/echo, IVUS, OCT, stacja robocza RIS/PACS, system elektrofizjologiczny – 2 sygnały, system mapowania elektroanatomicznego 3D – 2 sygnały), generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy; Wykonawca zapewni uniwersalne panele z gniazdami video, umożliwiające przyłączanie takich urządzeń, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sali zabiegowej oraz w sterowni; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | Tak |  |  |
| H | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wyświetlanego na monitorze opisanym powyżej w rozdzielczości Full HD (1920x1080), umożliwiające jego przesyłanie do sali konferencyjnej oraz wyświetlanie na konwencjonalnym odbiorniku (telewizorze, projektorze) | Tak |  |  |
|  | Osłona dla monitora opisanego powyżej z materiału antyrefleksyjnego o współczynniku transmisji min. 98%, zmniejszająca ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i pozwalająca na jej wymianę bez konieczności wymiany samego monitora | Podać: Tak/Nie |  |  |
|  | Min. 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1,3 mln pikseli każdy zainstalowane w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazy 2D z angiografu - obrazy ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub z komputera obrazowego angiografu) - przebiegi/mierzone wartości ze stacji hemodynamicznej - obraz dialogowy ze stacji hemodynamicznej | Tak, podać |  |  |
|  | SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać oferowane aplikacje |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać oferowane algorytmy |  |  |
|  | Automatyczny dobór okna (jasności i kontrastu), automatyczne wyostrzanie krawędzi, automatyczna redukcja szumu i automatyczna kompensacja artefaktów ruchowych – w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Protokoły obrazowania w trybach: fluoroskopii i akwizycji, umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-30 kl./s | Tak, podać dostępne częstotliwości |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna wyzwalana sygnałem EKG | Tak |  |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym -min. 20 s | Tak, podać maks. czas rejestracji pętli fluoroskopowej przy 30 kl./s |  |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak |  |  |
|  | Funkcja nakładania poddanego inwersji obrazu referencyjnego na obraz z prześwietlenia lub inna funkcja umożliwiająca prowadzenie narzędzi na natywnym obrazie naczyń krwionośnych | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 mln pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  |  |
|  | Roadmap (fluoroskopia subtrakcyjna) | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub roadmapu | Tak, wymienić tryby, dla których realizowana jest funkcja i podać liczbę stopni swobody kompensowanego ruchu pacjenta |  | DSA i roadmap – 3 pkt. DSA albo roadmap – 1 pkt. Wartość największa – 2 pkt. do 3 stopni – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | Tak, podać |  | Przesuw krokowy – 1 pkt. Bolus Chase – 0 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub angiografia rotacyjna z subtrakcją, umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D, w tym bijącego serca | Min. 60 obr./s, podać |  | Wart. największa – 2 pkt. 60 obr./s – 0 pkt. Wart. pośrednie – proporcjonalnie |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i filtra/filtrów półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na ostatnim zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na ostatnim zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) | Min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów, podać |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym w formacie DICOM | Tak, podać dostępne formaty zapisu |  | DICOM X-Ray Angiographic Image – 1 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych w oparciu o algorytmy posiadające walidację kliniczną (CAAS II lub równoważne), umożliwiające prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z obsługą oprogramowania do poprawy widoczności stentów, aplikacji pomiarowych opisanych powyżej, sterowaniem funkcjami stacji roboczej do rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D oraz sterowaniem stacją hemodynamiczną) | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist - MPPS (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG rejestrowanego przez stację hemodynamiczną (z II. odprowadzenia) na tle obrazu live; zapis obrazów rentgenowskich wraz z sygnałem EKG w standardzie DICOM | Tak |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (w zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, wymienić formaty |  |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C - maks. 60 s; dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 3 pkt. 90 s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCJI 3D |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu zainteresowania | Tak/Nie Jeżeli tak to podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak - 3 pkt., Nie - 0 pkt |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send/Recive, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, wymienić formaty |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) lub angiografii rotacyjnej z subtrakcją | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D obrazów bijącego serca, w tym synchronizowanych sygnałem EKG w celu precyzyjnego obrazowania komór serca i naczyń podlegających ruchom od mięśnia sercowego lub obrazowanie 3D struktur serca podczas szybkiej stymulacji | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | Tak |  |  |
|  | Transparency View – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysoko-kontrastowej w formie uwidocznionych naczyń z przeźroczystym wnętrzem | Tak |  |  |
|  | Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Podać: Tak/Nie Jeżeli TAK, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pomiar objętości wyników segmentacji | Tak |  |  |
|  | Transfer wyników segmentacji obrazów 3D do posiadanych przez Zamawiającego systemów mapowania elektroanatomicznego: CARTO, EnSite i Rhytmia – możliwość wykorzystania wyników segmentacji jako podkład anatomiczny do budowania mapy potencjałów elektrycznych serca | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów ablacji, umożliwiające pozycjonowanie markerów (punkty i linie) wraz z oznaczaniem ich jako „poddane ablacji” na powierzchni obiektu/-ów 3D, uzyskanego/uzyskanych z rekonstrukcji danych w śródzabiegowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej, zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak |  |  |
|  | STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak |  |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie min. 2 sygnałów wizyjnych: - przebiegów i mierzonych wartości, - obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory w sali zabiegowej i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (cardiac output, CO) metodą termodylucji – wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykorzystanie termistorów różnych producentów | Tak, podać producentów |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku | Tak |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym | Tak |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 60 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i iFR lub DFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń różnych producentów wraz zapisem wyniku w bazie danych stacji hemodynamicznej | Tak, podać producentów |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji hemodynamicznej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej | Tak |  |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak |  |  |
|  | Osłony osobiste z lekkiego materiału dwustronne o równoważniku min. 0,5 mm Pb: - fartuchy jednoczęściowe – 2 kpl. - fartuchy dwuczęściowe – 2 kpl. - osłony na tarczycę – 4 szt. - czepki – 4 szt. - okulary progresywne: z korekcją 2 szt., bez korekcji 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta (z możliwością ustawienia z lewej i prawej strony stołu) o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak |  |  |
|  | Lampa do oświetlania pola cewnikowania na wspólnej z osłoną przed promieniowaniem kolumnie sufitowej o minimalnych parametrach: - luminancja w odległości 1 m: 100 000 - 140 000 luksów, - zakres roboczy: min. 60-150 cm, - czasza o średnicy min. 48 cm - regulacja wielkości pola oświetlania od 14-18 do 25-30 cm, - temp. barwowa: 4500K (jednobarwna) - indeks barwny Ra przy 4500K: min. 94, - min. 20 diod świecących | Tak |  |  |
|  | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. | Tak, min. 40 kVA |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa - jednostka zasilająca urządzenie zakwalifikowana do wyrobów medycznych klasy IIb Kolumna z powłoką antybakteryjną Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 2500-2600 mm. Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min. 1200-1250 mm. Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min. 1200-1400 mm Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w wybranej pozycji. Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika Wymiary konsoli i charakterystyka: Wysokość: min. 800 mm, wymiar głowicy max 300-310mm x 280-310mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 120 kg Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z min. 2 stron Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: • 2 x tlen; Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: • 1 x RJ45, • 8 x gniazdo elektryczne 230V • 4 x bolec wyrównania potencjałów, Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45st.. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. Wyposażenie kolumny: • 2x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 50mm) o ładowności półki 50-80 kg; • 1x szuflada montowana pod dolną półką z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi; • uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na przedniej krawędzi górnej półki Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar. |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny itp.) | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej – po dostawie systemu | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | Tak, podać |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywanymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |  |
| W | Gwarantowana dostępność części zamiennych przez min. 10 lat z wyłączeniem sprzętu IT; dla sprzętu IT przez min. 5 lat | Tak, podać |  |  |
|  | Interwencja serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii w dni robocze | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | Tak (podać nazwę, adres, telefony kontaktowe) |  |  |
|  | Numer kontaktowy serwisu Wykonawcy, pod który można zgłaszać awarie | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak |  |  |
|  | Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika | Tak |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu z obsługi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: - 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, - 5 dni x 6 godz. w terminie późniejszym, uzgodnionym z użytkownikiem | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona pracowni systemem naturalnej konwersji katalitycznej gwarantowana dostępność części zamiennych przez min. 6 lat – załączyć oświadczenie producenta | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 28.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.