Toruń, 2023-10-20

L.dz. SSM.DZP.200.183.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę ssaka medycznego.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.10.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1

PIERWSZY WARIANT SSAKA:

Zdanie nr 1, pozycja nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Moc ssania ( przepływowość ) do 45 litrów na minutę ” Produktu o poniższych parametrach: „Moc ssania ( przepływowość ) do 30 litrów na minutę ”

Zdanie nr 1, pozycja nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Zakres siły ssania min 0-82 kPa (0 -620 mmHg)” Produktu o poniższych parametrach: „Maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg.”

Zdanie nr 1, pozycja nr 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1, 2 lub 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1, 2 lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabez-pieczający źródło ssania przed zalaniem” Produktu o poniższych parametrach: „Ssak dwuzbiornikowy – na dwa rodzaje zbiorników: - zbiorniki wielorazowe autoklawowalne 1L i 2L (bez wkładów) Lub - Zbiorniki 1,5L / 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1,5L lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem ”

Zdanie nr 1, pozycja nr 6 W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu ssaka dwa zbiorniki o pojemności 2,5L kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 2,5L?

Zdanie nr 1, pozycja nr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakrę-cany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania” Produktu o poniższych parametrach: „Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez ko-nieczności odłączania / przełączania drenów, daje to możliwość dwóch źródeł ssania, każ-de źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

2) DRUGI WARIANT SSAKA:

Zdanie nr 1, pozycja nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Moc ssania ( przepływowość ) do 45 litrów na minutę ” Produktu o poniższych parametrach: „Moc ssania ( przepływowość ) do 60 litrów na minutę ”

Zdanie nr 1, pozycja nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Zakres siły ssania min 0-82 kPa (0 -620 mmHg)” Produktu o poniższych parametrach: „Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg.”

Zdanie nr 1, pozycja nr 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1, 2 lub 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1, 2 lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabez-pieczający źródło ssania przed zalaniem” Produktu o poniższych parametrach: „Ssak dwuzbiornikowy – na dwa rodzaje zbiorników: - zbiorniki wielorazowe autoklawowalne 1L i 2L (bez wkładów) Lub - Zbiorniki 1,5L / 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1,5L lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem ”

Zdanie nr 1, pozycja nr 6 W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu ssaka dwa zbiorniki o pojemności 2,5L kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 2,5L?

Zdanie nr 1, pozycja nr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakrę-cany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania” Produktu o poniższych parametrach: „Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez ko-nieczności odłączania / przełączania drenów, daje to możliwość dwóch źródeł ssania, każ-de źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

Ssak zgodnie z zapisem pkt. 6 ma posiadać dwa zbiorniki.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Przedmiot zamówienia: Ssak

Producent:

Nazwa/typ/model:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak jezdny – podstawa na dwóch lub czterech kółkach umożliwiających łatwe i szybkie przemieszczanie ssaka | TAK |  |  |
| 2. | Pompa bezolejowa | TAK |  |  |
| 3. | Moc ssania ( przepływowość ) do 45 litrów na minutę | TAK |  |  |
| 4. | Zakres siły ssania min 0-82 kPa (0 -620 mmHg) | TAK |  |  |
| 5. | Ssak wyposażony w regulator siły ssania z czytelnym manometrem – płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 6. | Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1, 2 lub 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1, 2 lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem | TAK |  |  |
| 7. | Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania | TAK |  |  |
| 8. | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem lub wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem ze zbiornikiem zabezpieczającym. | TAK |  |  |
| 9. | Ssak wyposażony w dwa mocowniki do zbiorników wielorazowych | TAK |  |  |
| 10. | Kabel zasilający min. 2,5 metrowy | TAK |  |  |
| 11. | Wyposażony w system płynnego przełączania ssania z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |  |
| 12. | Wyposażony w koszyk lub szynę na dreny i akcesoria | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość zamontowania włącznika nożnego lub włącznik nożny wbudowany w wózek | TAK |  |  |
| 14. | Waga max do 17 kg | TAK | =17 kg -0 pkt < 17 kg -20 pkt |  |
| 15. | Poziom hałasu max 40dB | TAK | =40- 0 pkt <40 -20 pkt |  |
| 16. | 40 sztuk wkładów jednorazowych do zbiorników | TAK |  |  |
| 17. | Filtry bakteryjne 5 sztuk | TAK |  |  |
| 18. | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 m-ce | TAK |  |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ typ/ model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Przedmiot zamówienia: Ssak

Producent:

Nazwa/typ/model:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak jezdny – podstawa na dwóch lub czterech kółkach umożliwiających łatwe i szybkie przemieszczanie ssaka | TAK |  |  |
| 2. | Pompa bezolejowa | TAK |  |  |
| 3. | Moc ssania ( przepływowość ) do 60 litrów na minutę | TAK |  |  |
| 4. | Zakres siły ssania min 0-82 kPa (0 -620 mmHg) lub maksymalne podciśnienie: minimum 95 Kpa/713 mmHg | TAK |  |  |
| 5. | Ssak wyposażony w regulator siły ssania z czytelnym manometrem – płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 6. | Ssak dwuzbiornikowy – na zbiorniki 1 lub 1,5 litrowe, 2 lub 2,5 litrowe, które są kompatybilne z jednorazowymi wkładami o pojemności 1 lub 1,5 litra, 2 lub 2,5 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem | TAK |  |  |
| 7. | Ssak wyposażony w dwa źródła ssania, każde źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania lub ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów, daje to możliwość dwóch źródeł ssania, każ-de źródło ssania zabezpieczone przez nakręcany filtr hydrofobowy bezpośrednio na źródło ssania | TAK |  |  |
| 8. | Dwuetapowe zabezpieczenie ssaka przed zalaniem lub wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem ze zbiornikiem zabezpieczającym. | TAK |  |  |
| 9. | Ssak wyposażony w dwa mocowniki do zbiorników wielorazowych | TAK |  |  |
| 10. | Kabel zasilający min. 2,5 metrowy | TAK |  |  |
| 11. | Wyposażony w system płynnego przełączania ssania z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |  |
| 12. | Wyposażony w koszyk lub szynę na dreny i akcesoria | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość zamontowania włącznika nożnego lub włącznik nożny wbudowany w wózek | TAK |  |  |
| 14. | Waga max do 17 kg | TAK | =17 kg -0 pkt < 17 kg -20 pkt |  |
| 15. | Poziom hałasu max 40dB | TAK | =40- 0 pkt <40 -20 pkt |  |
| 16. | 40 sztuk wkładów jednorazowych do zbiorników | TAK |  |  |
| 17. | Filtry bakteryjne 5 sztuk | TAK |  |  |
| 18. | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 m-ce | TAK |  |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ typ/ model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 20.10.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.