Toruń, 2023-10-19

L.dz. SSM.DZP.200.184.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej (II).

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.10.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pak. 5 – cieplarka

Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)?

Pytanie nr 2

Pak. 5 – cieplarka

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o poj. 300 l wyposażoną w 5 półek ze stali z plastikową rączką z możliwością regulacji i zdejmowania?

Pytanie nr 3

Pak. 5 - cieplarka

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach 177 cm x 79 cm x 74 cm (wys. x gł. x szer.)?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 20 tabeli z opisem parametrów wymaganych.

Odpowiedź na pytanie nr 2i3

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 5 – „Cieplarka” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 5 –Cieplarka

Przedmiot zamówienia:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starszy niż 2022r |  |  |
| 2 | Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych, tekstyliów, strzykawek, przyrządów | TAK |  |
| 3 | Stała temperatura powietrza w komorze +42°C +/- 2°C | TAK |  |
| 4 | System ogrzewania-obieg ciepłego powietrza | TAK |  |
| 5 | Zasilanie z sieci 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Przeszklone drzwi umożliwiające wizualną kontrolę zawartości szafy | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w 9 półek ze stali pokrytej plastikiem | TAK |  |
| 8 | Pojemność min. 300 litrów | TAK |  |
| 9 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik ogrzewania, awarii oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach | TAK |  |
| 11 | Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na froncie urządzenia | TAK |  |
| 12 | Obudowa i wnętrze odporne na korozję | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyjęcia półek w celu wyczyszczenia i dezynfekcji urządzenia. | TAK |  |
| 14 | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne, działanie środków myjąco dezynfekujących i na korozję | TAK |  |
| 15 | Mechaniczne i elektroniczne czujniki zapobiegające przegrzaniu | TAK |  |
| 16 | Cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia | TAK |  |
| 17 | Możliwość blokady min. 2 kółek | TAK |  |
| 18 | Izolacja zapobiegająca utratom ciepła | TAK |  |
| 19 | Wymiary nie większe niż (wys. x gł. x szer.): 185cmx70cmx70cm | TAK |  |
| 20 | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu | TAK |  |
| 21 | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu | TAK, podać |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 5 –Cieplarka

Przedmiot zamówienia:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starszy niż 2022r |  |  |
| 2 | Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych, tekstyliów, strzykawek, przyrządów | TAK |  |
| 3 | Stała temperatura powietrza w komorze +42°C +/- 2°C | TAK |  |
| 4 | System ogrzewania-obieg ciepłego powietrza | TAK |  |
| 5 | Zasilanie z sieci 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Przeszklone drzwi umożliwiające wizualną kontrolę zawartości szafy | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w 9 półek ze stali pokrytej plastikiem lub wyposażona w 5 półek ze stali z plastikową rączką z możliwością regulacji i zdejmowania | TAK |  |
| 8 | Pojemność min. 300 litrów | TAK |  |
| 9 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik ogrzewania, awarii oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach | TAK |  |
| 11 | Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na froncie urządzenia | TAK |  |
| 12 | Obudowa i wnętrze odporne na korozję | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyjęcia półek w celu wyczyszczenia i dezynfekcji urządzenia. | TAK |  |
| 14 | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne, działanie środków myjąco dezynfekujących i na korozję | TAK |  |
| 15 | Mechaniczne i elektroniczne czujniki zapobiegające przegrzaniu | TAK |  |
| 16 | Cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia | TAK |  |
| 17 | Możliwość blokady min. 2 kółek | TAK |  |
| 18 | Izolacja zapobiegająca utratom ciepła | TAK |  |
| 19 | Wymiary (wys. x gł. x szer.): 177-185cmx70-79cmx70-74cm | TAK |  |
| 20 | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu | TAK |  |
| 21 | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu | TAK, podać |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 19.10.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.