

Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23.05.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi

Pytanie 1 dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Części nr 4 – Wieża laparoskopowa punkt 10-33 (narzędzia laparoskopowe)

Czy Zamawiający wyłączy do osobnej części postępowania punkty od 10 do 33 dotyczące narzędzi laparoskopowych ?

Odpowiedź na pytanie 1

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.05.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

 Pytanie 1 dotyczące Części 4 - Wieża laparoskopowa akcesoria pozycja 14 narzędzia

- Czy nie doszło do omyłki pisarskiej

Długie kleszczyki precyzyjne: nr kat. WA69324M, WA69003L, WA69324M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, długie kleszczyki precyzyjne, długość szczęk 36mm, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem, Wkład monopolarny, długie kleszczyki precyzyjne, długość szczęk 36mm, średnica 5mm, długość 330mm.

W takim przypadku będą dwa wkłady jeden uchwyt bez trzonka, narzędzie będzie niekompletne.

Czy Zamawiającemu nie chodziło o cały komplet narzędzia tj z trzonkiem WA69300M wkładem i rączką WA69324M, WA69003L?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie 2 dotyczące zapisów umowy (dla części 4) paragraf 9 ustęp 2

Celem doprecyzowania zapisów umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis umowy paragraf 9 ustęp 2 na następujący:

„W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek ponoszenia kosztów, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,*

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie 3 dotyczące zapisów umowy (dla części 4) paragraf 9 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczące zapisów umowy (dla części 4) paragraf 11 ustęp 1 pkt 2/

Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dotyczące zapisów umowy (dla części 4) paragraf 11 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dotyczące zapisów umowy (dla części 4) paragraf 11 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyła 20% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dotyczące części 4 zapisów SWZ i umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 4 również wyposażenia (np. do wózek do monitora, elementy wózka), które nie są wyrobami medycznymi w myśl obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% ?

Dla tego przedmiotu zamówienia nie zostały wystawione dokumenty typu certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dokumenty powiadomienia

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak.

Pytanie 8 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia-część 4

|  |
| --- |
| Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 -wieża laparoskopowa, rozwiązania równoległego w postaci wieży laparoskopowej najnowszej generacji, z obrazowaniem 2D/4K wraz z iR, 2 monitorami 4k o wielkości 55’’ i 31’’ oraz niezbędnym osprzętem umożliwiającym jej wykorzystanie. Zestawienie parametrów technicznych poniżej zostało zestawione w tabeli, gdyż porównanie pozycja do pozycji ze wzg na zróżnicowane nazewnictwo i wykorzystane technologie nie jest możliweSYSTEM WIZYJNY LAPAROSKOPOWO-ENDOSKOPOWY.OBRAZOWANIE 2D/4K/IR WRAZ Z INSUFLATOREM I POMPĄ LAPAROSKOPOWĄ ORAZ OSPRZĘTEM |
| 1. GŁOWICA KAMERY 4K-2szt |
| Kompaktowa głowica kamery True 4K z ciągłym autofokusem i obrazowaniem fluorescencyjnym, autoklawowalna. Wyposażona w przetwornik obrazu Full 4K CMOS "Exmor R". Zanurzalna w roztworze dezynfekcyjnym. Dwa rodzaje funkcji automatycznej regulacji ostrości. Jednodotykowa automatyczna regulacja ostrości (AF) i ciągła automatyczna regulacja ostrości (C-AF). Waga głowicy MAX 270g. |
| 2. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED-1szt  |
| Kompatybilne z OFEROWANYM procesorem 4K -w zestawie przewód komunikacyjny. Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego. Funkcje obrazowanie NBI, IR, YE (Tryb obserwacji uwypukla kolor żółty podczas obserwacji WLI). "Fluorescence Imaging Overlay Mode" zapewnia obrazowanie fluorescencyjne 4K w czasie rzeczywistym przy obrazowaniu w świetle białym. Automatyczna regulacja jasności -17 stopni. |
| 3. PROCESOR OBRAZU 4K -1szt |
| Wielospecjalistyczny procesor obrazu wideo 4K z możliwością rozszerzenia o tryby 3D/IR/BL. |
| Prosta aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB oferuje dostęp do zaawansowanych trybów obrazowania 3D, IR i BL. |
| Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego we współpracy z dedykowanym endoskopem kompatybilnym z funkcjąobrazowania optyczno-cyfrowego. |
| Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem. Wyświetla stan systemu wizyjnego i przycisków obsługi.  |
| Tryb obrazowanie w wąskim paśmie światła (technologia optyczno-cyfrowa) |
| Tryb obrazowania w podczerwieni wykorzystujący światło podczerwone. |
| Złącze 12G-SDI posiadające ośmiokrotnie większą przepustowość niż typowe złącze HD-SDI. Obsługujące sygnały o wysokiej częstotliwości odświeżania i głębokich kolorach 4K/Ultra HD. |
| Format zapisu w pamięci wewnętrznej: TIFF i JPG. |
| Port pamięci przenośnej do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash. |
| Wyjścia sygnału cyfrowego 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI. |
| 4. PAKIET ROZBUDOWUJĄCY PROCESOR O MOŻLIWOŚĆ OBRAZOWANIA IR |
| Pakiet aktualizacyjny IR dla oferowanego procesora obrazu . Do aktywacji funkcji obrazowania w bliskiej podczerwieni urządzenia. |
| 5. MONITOR 2D/3D/4K 55''-1szt |
| Monitor LCD 55" z możliwością obrazowania w rozdzielczości (UHD) Ultra HD (3840 x 2160); możliwość obrazowania 3D; proporcje ekranu 16:9; wejścia sygnału wideo: HDMI, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI; wyjścia sygnału wideo: DVI-D, 3G/HD/SD-SDI; stopień ochrony IPX2,  |
| 6. WÓZEK JEZDNY DO OFEROWANEGO MONITORA 55''-1szt |
| Wózek jezdny do monitora 55", z półką |
| 7. MONITOR 2D/4K UHD MIN 31''-1szt |
| Monitor MIN 31" 4K UHD (3840×2160) posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), DisplayPort(1), HDMI(1), DVI-D(1); Sterowanie zdalne: RS-232C; liczba kolorów: 1,07 mld, matryca 10-bit; kontrast 1000:1; wymiary 753,9 × 476,3 × 79,2 mm; Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD; Funkcja wzmocnienia obrazu; mocowania VESA 100 mm ; zasilacz wbudowany w obudowę, możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej. |
| 8. INSUFLATOR Z AKCESORIAMI |
| Insuflator wysokoprzepływowy -1 szt. |
| Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min |
| Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do 25 mmHg |
| Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; |
| Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg |
| Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min |
| Min.2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni  |
| 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |
| Możliwość podłączenia butli CO2lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |
| Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2z butli na instalację ścienną |
| W zestawie: dren do insuflacji -5 szt., dren do oddymiania -5 szt., filtr do insuflatora –2 opak., przewód do CO2Aga –1 szt.,kabel komunikacyjny z oferowaną diatermią umożliwiający uruchomienie funkcji automatycznego oddymiania-1szt |
| 9. WÓZEK SPRZĘTOWY-1SZT |
| Wózek endoskopowy "basic"  |
| W zestawie transformator 220-240 V, maks. obciążenie 1900 VA, 12 gniazd do podłączenia urządzeń, wyposażony w 4 półki (2 regulowane), 4 kółka z hamulcami.  |
| Nośność: górnej półki 20 kg, środkowych 31 kg, dolnej 35 kg  |
| Rozmiar użytkowy górnej półki: szerokość 430 mm, głębokość 460 mm (lub 500x340 mm)  |
| Rozmiar użytkowy środkowych półek: szerokość 460 mm, głębokość 530 mm |
| Rozmiar użytkowy dolnej półki: szerokość 450 mm, głębokość 490 mm (lub 635x450 mm) |
| Niezamykana szuflada do wózka WM-NP3 |
| Ramię na monitor o wadze 12-14 kg (do 32 cali) |
| PRZEWÓD SYGNAŁOWY 12G-SDI CABLE 2.9M-1SZT |
| Przewód 12G-SDI, długość 2,9 m-1SZT |
| Przewód 12G-SDI, długość 8,5 m-1SZT |
| 10.OPTYKA LAPAROSKOPOWA UHD 30 ST 10MM-6SZT |
| Średnica max. 10,2mm -pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm. |
| Kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°. |
| Długość. rob. 318,6mm. |
| Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. |
| Soczewki optyki ze szkła ED dla lepszej korekcji aberracji chromatycznych.  |
| 11. Pojemnik do sterylizacji optyk-6SZT |
| 12. DREN WIELORAZOWY DO GAZU -10SZT |
| 13.DREN WIELORAZOWY DO ODDYMIANIA-10SZT |
| 14.ZESTAW DRENÓW DO POMPY WIELORAZOWYCH-10SZT |
| 15.POMPA LAPAROSKOPOWA -1SZT |
| Ujemne ciśnienie odsysania,  |
| pompa próżniowa: |
| Maks. 700 mbar |
| Regulowane wartości/ |
| zakresy |
| Zakres przepływu zadanego: Artroskopia: 0,1-2,5 l/min (max. przepływ) |
| Histeroskopia: 50-500 ml/min (max. przepływ) |
| Urologia: 25-500 ml/min (max. przepływ) |
| Laparoskopia: 1,0-3,5 l/min (max. przepływ) |
| Moc odsysania: Max. 2,0 l/min (w zależności od kaniuli odpływu) |
| Wyjściowy zakres ciśnienia  |
| zadanego: |
| Artroskopia: 15-200 mmHg |
| Histeroskopia: 15-150 mmHg |
| Urologia: 15-90 mmHg |
| Laparoskopia: nieregulowany |
| Granica deficytu: Histeroskopia: 100-3000 ml |
| Zakres pomiaru Przepływ: 0-3,5 l/min |
| Ciśnienie: 0-750 mmHg |
| Deficyt/objętość dopływu: 9995 ml |
| Precyzja (powtarzalność) Przepływ: ± 10% |
| Ciśnienie: ± 10% |
| Deficyt: ±10% (względnie do dostarczonej objętości dopływu) |
| Dokładność Przepływ: ± 10% |
| Ciśnienie: ± 5% (wartości końcowej) |
| Deficyt/objętość dopływu: ±10% (względnie do dostarczonej objętości dopływu) |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość: 305 x 183 x 305 [mm] |
| 12,0 x 7,2 x 12,0 [cale] |
| Masa: 8,4 kg |
| Interfejsy/porty Sygnał wejściowy/wyjściowy dla  |
| komponentów: |
| 1 złącze wagi (gniazdo RS232, DSUB9/RS232) |
| 1 złącze serwisowe (port USB, USB 2.0) |
| 1 przełącznik nożny (zgodnie z IEC 60601-1) |
| Gniazdo zasilania sieciowego: IEC 60320-1 C14 |
| 16. ŚWIATŁOWÓD LAPAROSKOPOWY |
| Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, waga 323 g; typ CF |

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dnia 22.09.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.