Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 1 – „Stół operacyjny” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 1

Przedmiot zamówienia – Stół operacyjny

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny wyposażony w dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania | Tak |  |  |
| 2 | Awaryjny panel wbudowany w podstawę | Tak |  |  |
| 3 | Cztery stopy stabilizujące/blokujące stół, dopasowujące się do powierzchni | Tak |  |  |
| 4 | Wysuwane piąte koło ułatwiające mobilność | Tak |  |  |
| 5 | Osłona kolumny ze stali kwasoodpornej bez gumowych elementów | Tak |  |  |
| 6 | Wymiary 2220 mm x 580 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |  |
| 7 | Wysokość blatu 590-1200 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |
| 8 | Nośność statyczna/dynamiczna (w każdej pozycji ułożenia pacjenta) min 450 kg/min 300 kg | Tak | =450 kg 0 pkt >450 kg 15 pkt =300 kg 0 pkt >300 kg 15 pkt |  |
| 9 | Przezierność min 1250 mm | Tak |  |  |
| 10 | Nachylenie siedziska +65°/-40° | Tak |  |  |
| 11 | Nachylenie segmentu pod nogi +90°/-10° | Tak |  |  |
| 12 | Przechyły poprzeczne 20° | Tak |  |  |
| 13 | Anty-Trendelenburg/ Trendelenburg 33° (+/-5°) | Tak |  |  |
| 14 | Pozycja „flex”, „reflex”, „0” | Tak |  |  |
| 15 | Blokowanie, odblokowywanie stołu | Tak |  |  |
| 16 | Segment głowy | Tak |  |  |
| 17 | Dzielona sekcja nóg | Tak |  |  |
| 18 | Płyta karbonowa min 850 mm z szynami bocznymi | Tak |  |  |
| 19 | Podpora pod rękę regulacja jednym pokrętłem | Tak |  |  |
| 20 | Podpora anestezjologiczna przegub kulowy | Tak |  |  |
| 21 | Podpora pod nogę | Tak |  |  |
| 22 | Podpora pod bok lub plecy 2 szt | Tak |  |  |
| 23 | Pas do ciała pacjenta | Tak |  |  |
| 24 | Przesłona anestezjologiczna | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria- Podpory pod nogi |  |  |  |
| 25 | Podpory pod nogi umożliwiające łatwe podnoszenie, opuszczanie oraz odprowadzanie/odsuwanie naśladujące anatomię biodra | Tak |  |  |
| 26 | Buty z „płetwą” boczną umożliwiające dodatkowe pozycjonowanie kończyny, wyposażone w miękkie wkładki do butów | Tak |  |  |
| 27 | Podpory gwarantujące szeroki zakres ruchu zapewniający maksymalną ekspozycję miejsca operacji | Tak |  |  |
| 28 | Ustawienie strzemion w dowolnej pozycji pomiędzy -30°/75° | Tak |  |  |
| 29 | Zakres przywodzenia do -9°, zakres odwodzenia do +25° | Tak |  |  |
| 30 | System wspomagający zmniejszanie ciśnienia pod podkolanem oraz nerwem strzałkowym | Tak |  |  |
| 31 | Nośność min 270 kg | TAK | >270 kg 10pkt =270 kg 0 pkt |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 33 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 1

Przedmiot zamówienia – Stół operacyjny

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny wyposażony w dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania lub Stół operacyjny wyposażony w podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego) | Tak |  |  |
| 2 | Awaryjny panel wbudowany w podstawę lub Awaryjny panel wbudowany w kolumnę stołu zabezpieczony przed płynami i przypadkowym uruchomieniem – osłoną- obudową | Tak |  |  |
| 3 | Cztery stopy stabilizujące/blokujące stół, dopasowujące się do powierzchni | Tak |  |  |
| 4 | Wysuwane piąte koło ułatwiające mobilność lub Trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 120 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu | Tak |  |  |
| 5 | Osłona kolumny ze stali kwasoodpornej bez gumowych elementów lub Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez elementów wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego). | Tak |  |  |
| 6 | Wymiary 2000-2220 mm x 500-580 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |
| 7 | Wysokość blatu od 590-685 do 1100-1200 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |
| 8 | Nośność statyczna/dynamiczna (w każdej pozycji ułożenia pacjenta) min 350 kg/min 220 kg | Tak | =350 kg 0 pkt >350 kg 15 pkt =220 kg 0 pkt >220 kg 15 pkt |  |
| 9 | Przezierność min 1250 mm lub Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta na długości min. 1450 mm bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, przemieszczania blatu stołu, zmiany konfiguracji blatu stołu poprzez dołożenie dodatkowego segmentu | Tak |  |  |
| 10 | Nachylenie siedziska od+65°do76°/-40° | Tak |  |  |
| 11 | Nachylenie segmentu pod nogi +90°/od-10°do -15° | Tak |  |  |
| 12 | Przechyły poprzeczne od 18 do 20° | Tak |  |  |
| 13 | Anty-Trendelenburg/ Trendelenburg od 25 do 33° (+/-5°) | Tak |  |  |
| 14 | Pozycja „flex”, „reflex”, „0” | Tak |  |  |
| 15 | Blokowanie, odblokowywanie stołu lub Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | Tak |  |  |
| 16 | Segment głowy lub Blat stołu 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy- jednoczęściowy; segment lędźwiowy; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | Tak |  |  |
| 17 | Dzielona sekcja nóg | Tak |  |  |
| 18 | Płyta karbonowa min 850 mm z szynami bocznymi lub Poszerzenie blatu z szynami bocznymi 4 szt | Tak |  |  |
| 19 | Podpora pod rękę regulacja jednym pokrętłem | Tak |  |  |
| 20 | Podpora anestezjologiczna przegub kulowy | Tak |  |  |
| 21 | Podpora pod bok lub plecy 2 szt lub Podpora pod bok lub plecy Wymiary min : 220 x 100 x 30 mm.2 szt. | Tak |  |  |
| 22 | Pas do ciała pacjenta o wym. min. 1400 x 100mm | Tak |  |  |
| 23 | Przesłona anestezjologiczna lub Przesłona anestezjologiczna sztywna, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria- Podpory pod nogi |  |  |  |
| 24 | Podpory pod nogi umożliwiające łatwe podnoszenie, opuszczanie oraz odprowadzanie/odsuwanie naśladujące anatomię biodra | Tak |  |  |
| 25 | Buty z „płetwą” boczną umożliwiające dodatkowe pozycjonowanie kończyny, wyposażone w miękkie wkładki do butów | Tak |  |  |
| 26 | Podpory gwarantujące szeroki zakres ruchu zapewniający maksymalną ekspozycję miejsca operacji | Tak |  |  |
| 27 | Ustawienie strzemion w dowolnej pozycji pomiędzy -30°/75° | Tak |  |  |
| 28 | Zakres przywodzenia do -9°, zakres odwodzenia do +25° | Tak |  |  |
| 29 | System wspomagający zmniejszanie ciśnienia pod podkolanem oraz nerwem strzałkowym | Tak |  |  |
| 30 | Nośność min 270 kg | TAK | >270 kg 10pkt =270 kg 0 pkt |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 32 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.