Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 4 – „Wieża laparoskopowa” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 4

Przedmiot zamówienia – Wieża laparoskopowa

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane TAK/NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopowa kamera 4K 2 szt |  |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK |  |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |  |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK |  |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK |  |  |
| 6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK |  |  |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa | TAK |  |  |
| 8 | 7 stopniowy zoom ze stopniem powiększenia 1.8x | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |  |
| 10 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK |  |  |
| 11 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK |  |  |
| 12 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1szt. |  |  |  |
| 1 | Moc żarówki LED min. 240W | TAK |  |  |
| 2 | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 3 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |  |
| 5 | Tryb gotowości standby | TAK |  |  |
| 6 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Medyczny monitor 4K 2 szt |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | TAK |  |  |
| 2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK |  |  |
| 3 | Przekątna ekranu 32”, ekran panoramiczny | TAK |  |  |
| 4 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK |  |  |
| 5 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK |  |  |
| 6 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK |  |  |
| 7 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych 10 specjalności. | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK |  |  |
| 9 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |  |
| 10 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |  |
| 12 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |  |
| 13 | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK |  |  |
| 14 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |  |
| 15 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |  |
| 17 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK/NIE | TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 19 | Plastikowa osłona monitora 2 szt | TAK |  |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym 1szt |  |  |  |
| 1 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |  |
| 2 | 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm | TAK |  |  |
| 3 | Listwa zasilająca z 10 gniazdami | TAK |  |  |
| 4 | W komplecie/ zestawie: | TAK |  |  |
|  | uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |  |
|  | uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej | TAK |  |  |
|  | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |  |
|  | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |  |
|  | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |  |
| 5 | Ramię centralne sprężyste 300/350mm do monitora LCD z półką 45cm | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach | TAK |  |  |
| 7 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |  |
|  | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi |  |  |  |
| 1 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK |  |  |
| 2 | Wyposażony w porty USB 3.0 (1 port na przednim panelu + 4 porty na tylnym panelu) | TAK |  |  |
| 3 | 14 portów USB 2.0 do podłaczenia urządzeń | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |  |
| 5 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |  |
| 6 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 7 | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | TAK |  |  |
| 8 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 9 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK |  |  |
| 10 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; | TAK |  |  |
| 11 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |  |
| 12 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK |  |  |
| 13 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |  |
| 14 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |  |
| 15 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, | TAK |  |  |
| 16 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK |  |  |
| 19 | Klasa wodoszczelności IPX0 | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK |  |  |
| 21 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK |  |  |
| 22 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK |  |  |
| 23 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK |  |  |
|  | Pompa laparoskopowa |  |  |  |
| 1 | Pojemność akumulatora min 1800mAh | TAK |  |  |
| 2 | Klasa wodoszczelności IPX2 | TAK |  |  |
| 3 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK |  |  |
| 4 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK |  |  |
| 5 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy. | TAK |  |  |
| 6 | Dodatkowe zasilanie- akumulator | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | TAK |  |  |
|  | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK | =50l/min 0 pkt >50l/min 20 pkt |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK |  |  |
| 4 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu | TAK |  |  |
| 5 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK |  |  |
| 6 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK |  |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |  |
| 8 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 9 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |  |
| 10 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |  |
| 13 | Sześć trybów pracy insuflatora: | TAK |  |  |
|  | STANDARD - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i lekko otyłych (BMI poniżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI powyżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | PEDIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowlat i dzieci w wieku poniżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | ADVNCED FLOW- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | VESSEL HARVEST- stosowany do rozszerzania jamy wzdłuż żyły odpiszczelowej, lub tętnicy promieniowej podczas endoskopowego pobierania naczyń; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK |  |  |
|  | TAMIS- stosowany do rozszerzania wypełniania odbytnicy i okrężnicy poprzez insuflację CO2 w minimalnie inwazyjnych zabiegach transanalnych; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK |  |  |
| 14 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |  |
| 15 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK |  |  |
|  | System bezprzewodowej transmisji obrazu 4K |  |  |  |
| 1 | Częstotliwości pracy: Od 5,170 GHz do 5,850 GHz | TAK |  |  |
| 2 | Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm (nadajnik bezprzewodowy) 12 dBm (odbiornik bezprzewodowy) | TAK |  |  |
| 3 | Pasmo kanału: 40 MHz | TAK |  |  |
| 4 | Przydział kanału: Automatyczny wybór częstotliwości z unikaniem Wi-Fi | TAK |  |  |
| 5 | Kodowanie ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów | TAK |  |  |
| 6 | Antena 5x4 MIMO | TAK |  |  |
| 7 | Statyw do monitora 1 szt | TAK |  |  |
|  | Nadajnik | TAK |  |  |
| 8 | Cyfrowe wejścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 9 | Cyfrowe wyjścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 10 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK |  |  |
|  | Odbiornik | TAK |  |  |
| 11 | Cyfrowe wejścia/ wyjścia wideo: Wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 12 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK |  |  |
|  | Akcesoria |  |  |  |
| 1 | Przewód przyłączeniowy CO2 do dopływu gazu 1szt | TAK |  |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa 10mm 30° 33 cm 6 szt | TAK |  |  |
| 3 | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 6 szt | TAK |  |  |
| 4 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie 6szt. | TAK |  |  |
| 5 | Dren jednorazowy do gazu - 40 szt | TAK |  |  |
| 6 | Dren jednorazowy do gazu z funkcją usuwania dymu 40 szt | TAK |  |  |
| 7 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy - 30 szt | TAK |  |  |
| 8 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm 6szt. | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieża laparoskopowa | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód przyłączeniowy CO2 do dopływu gazu 1szt | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Optyka laparoskopowa 10mm 30° 33 cm 6 szt | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 6 szt | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie 6szt. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren jednorazowy do gazu - 40 szt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren jednorazowy do gazu z funkcją usuwania dymu 40 szt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy - 30 szt | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm 6szt. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki typu Johan: nr kat. WA69310M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważne wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm; Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm; Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki typu Croce-Olmi: nr katalogowy WA69320M, WA69300M, WA69000L Olympus lub równoważne Wkład monopolarny, kleszczyki typu Croce-Olmi, długość szczęk 29mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki długie typu Johann: nr kat. WA69314M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki Babcock: nr kat. WA69316M, WA69300M, WA69000M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długość szczęk 31mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar M, z zamkiem dezaktywującym | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Długie kleszczyki precyzyjne: nr kat. WA69324M, WA69003L, WA69324M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, długie kleszczyki precyzyjne, długość szczęk 36mm, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem, Wkład monopolarny, długie kleszczyki precyzyjne, długość szczęk 36mm, średnica 5mm, długość 330mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki z kanałem: nr kat. WA69330M, WA69300M, WA69000LOlympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki 1hwytające z prześwitem, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki chwytające : nr kat. WA69332M, WA69300M, WA69003LOlympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki typu Manhes: nr kat. WA69342M, WA69300M, WA69003L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki typu Manhes, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki typu krokodyl: nr kat. WA69346M, WA69300M, WA69003L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki typu krokodyl, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszczyki typu Maryland: nr kat. WA69352M, WA69300M, WA69001L, WA69416M, WA69400M, WA69002L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, monopolarny, Wkład bipolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, bipolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki typu Metzenbaum: nr kat. WA69370M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki typu Johann: nr kat. WA69410M, WA69002M, WA69400M Olympus lub równoważny Wkład bipolarny, kleszczyki chwytające typu Johann, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar M, bipolarny, Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszczyki typu Hirsch: nr kat. WA69412M, WA69400M, WA69002L Olympus lub równoważny Wkład bipolarny, kleszczyki chwytające typu Hirsch, długość szczęk 20mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, bipolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Chwytak Igieł: nr kat. WA64700A, WA60120A Olympus lub równoważny Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste, Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi HiQ+ | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszczyki typu Johan: nr kat. WA69310M Olympus lub równoważne kleszczyki kład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm; trzonek o nr kat. WA69300M Olympus lub równoważny Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm; uchwyt o nr kat. WA69000M Olympus lub równoważny Uchwyt rozmiar M, monopolarny z zamkiem dezaktywującym | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kleszczyki chwytające : nr kat. WA69332M, WA69300M, WA69003M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar M, z zamkiem | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki typu Maryland: nr kat. WA69350M, WA69300M, WA69001LOlympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, monopolarny, | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kleszczyki Babcock: nr kat. WA69316M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długość szczęk 31mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki typu Johann: nr kat. WA69410M, WA69400M, WA69002L Olympus lub równoważny Wkład bipolarny, kleszczyki chwytające typu Johann, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L bipolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kleszczyki typu Maryland: nr kat. WA69416M, WA69400M, WA69002M Olympus lub równoważny Wkład bipolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L, bipolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki typu Johann z jedną ruchomą branszą: nr kat. WA69312M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann z jedną ruchomą branszą, długość szczęk 24mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L monopolarny | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kleszczyki atraumatyczne: nr kat. WA69330M, WA69300M, WA69003L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki atraumatyczne, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, Uchwyt rozmiar L z zamkiem | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | System ssąco-irygujący: nr kat. WA51131A, WA51172A, WA51181S Olympus lub równoważna tuba ssąco – płucząca o średnicy 5,3mm, długości roboczej 360mm z otworami na końcu, uchwyt do tuby ssąco – płuczącej z dźwignią bez wymiennego wkładu, Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5mm kanale ssącym | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | System koszyka na narzędzia: nr kat. WA05956A o składzie: WA05958A, WA05957A Olympus lub równoważny kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą o składzie: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 545x255x210. Kompatybilny ze sterylizacją parową | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 4

Przedmiot zamówienia – Wieża laparoskopowa

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane TAK/NIE | zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopowa kamera 4K 2 szt |  |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK |  |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |  |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK |  |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK |  |  |
| 6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK |  |  |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa | TAK |  |  |
| 8 | 7 stopniowy zoom ze stopniem powiększenia 1.8x | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |  |
| 10 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK |  |  |
| 11 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK |  |  |
| 12 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1szt. |  |  |  |
| 1 | Moc żarówki LED min. 240W | TAK |  |  |
| 2 | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 3 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |  |
| 5 | Tryb gotowości standby | TAK |  |  |
| 6 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Medyczny monitor 4K 2 szt |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | TAK |  |  |
| 2 | Matryca monitora OLED | TAK |  |  |
| 3 | Przekątna ekranu 32”, ekran panoramiczny | TAK |  |  |
| 4 | Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm | TAK |  |  |
| 5 | Jasność: 540 cd/m² standard | TAK |  |  |
| 6 | Kontrast: 1 000 000 : 1 standard | TAK |  |  |
| 7 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych dla 14 specjalności. | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK |  |  |
| 9 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |  |
| 10 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |  |
| 12 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |  |
| 13 | 1 x DVI 2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b) 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) 1 x interfejs sterowania za pomocą urządzenia SDC4K/HUB (USB-B) | TAK |  |  |
| 14 | Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |  |
| 15 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |  |
| 17 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK/NIE | TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 19 | Plastikowa osłona monitora 2 szt | TAK |  |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym 1szt |  |  |  |
| 1 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |  |
| 2 | 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm | TAK |  |  |
| 3 | Listwa zasilająca z 10 gniazdami | TAK |  |  |
| 4 | W komplecie/ zestawie: | TAK |  |  |
|  | uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |  |
|  | uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej | TAK |  |  |
|  | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |  |
|  | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |  |
|  | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |  |
| 5 | Ramię centralne sprężyste 300/350mm do monitora LCD z półką 45cm | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach | TAK |  |  |
| 7 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |  |
|  | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi |  |  |  |
| 1 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK |  |  |
| 2 | Wyposażony w porty USB 3.0 (1 port na przednim panelu + 4 porty na tylnym panelu) | TAK |  |  |
| 3 | 14 portów USB 2.0 do podłaczenia urządzeń | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |  |
| 5 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |  |
| 6 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 7 | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | TAK |  |  |
| 8 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 9 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK |  |  |
| 10 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; | TAK |  |  |
| 11 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |  |
| 12 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK |  |  |
| 13 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |  |
| 14 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |  |
| 15 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, | TAK |  |  |
| 16 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK |  |  |
| 19 | Klasa wodoszczelności IPX0 | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK |  |  |
| 21 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK |  |  |
| 22 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK |  |  |
| 23 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK |  |  |
|  | Pompa laparoskopowa |  |  |  |
| 1 | Pojemność akumulatora min 1800mAh | TAK |  |  |
| 2 | Klasa wodoszczelności IPX2 | TAK |  |  |
| 3 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK |  |  |
| 4 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK |  |  |
| 5 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy. | TAK |  |  |
| 6 | Dodatkowe zasilanie- akumulator | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | TAK |  |  |
|  | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK | =50l/min 0 pkt >50l/min 20 pkt |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK |  |  |
| 4 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu | TAK |  |  |
| 5 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK |  |  |
| 6 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK |  |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |  |
| 8 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 9 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |  |
| 10 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |  |
| 13 | Sześć trybów pracy insuflatora: | TAK |  |  |
|  | STANDARD - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i lekko otyłych (BMI poniżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI powyżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | PEDIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowlat i dzieci w wieku poniżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | ADVNCED FLOW- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat | TAK |  |  |
|  | VESSEL HARVEST- stosowany do rozszerzania jamy wzdłuż żyły odpiszczelowej, lub tętnicy promieniowej podczas endoskopowego pobierania naczyń; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK |  |  |
|  | TAMIS- stosowany do rozszerzania wypełniania odbytnicy i okrężnicy poprzez insuflację CO2 w minimalnie inwazyjnych zabiegach transanalnych; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK |  |  |
| 14 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |  |
| 15 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK |  |  |
|  | System bezprzewodowej transmisji obrazu 4K |  |  |  |
| 1 | Częstotliwości pracy: Od 5,170 GHz do 5,850 GHz | TAK |  |  |
| 2 | Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm (nadajnik bezprzewodowy) 12 dBm (odbiornik bezprzewodowy) | TAK |  |  |
| 3 | Pasmo kanału: 40 MHz | TAK |  |  |
| 4 | Przydział kanału: Automatyczny wybór częstotliwości z unikaniem Wi-Fi | TAK |  |  |
| 5 | Kodowanie ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów | TAK |  |  |
| 6 | Antena 5x4 MIMO | TAK |  |  |
| 7 | Statyw do monitora 1 szt | TAK |  |  |
|  | Nadajnik | TAK |  |  |
| 8 | Cyfrowe wejścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 9 | Cyfrowe wyjścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 10 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK |  |  |
|  | Odbiornik | TAK |  |  |
| 11 | Cyfrowe wejścia/ wyjścia wideo: Wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |  |
| 12 | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK |  |  |
|  | Akcesoria |  |  |  |
| 1 | Przewód przyłączeniowy CO2 do dopływu gazu 1szt | TAK |  |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa 10mm 30° 33 cm 6 szt | TAK |  |  |
| 3 | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 6 szt | TAK |  |  |
| 4 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie 6szt. | TAK |  |  |
| 5 | Dren jednorazowy do gazu - 40 szt | TAK |  |  |
| 6 | Dren jednorazowy do gazu z funkcją usuwania dymu 40 szt | TAK |  |  |
| 7 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy - 30 szt | TAK |  |  |
| 8 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm 6szt. | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieża laparoskopowa | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód przyłączeniowy CO2 do dopływu gazu 1szt | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Optyka laparoskopowa 10mm 30° 33 cm 6 szt | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 6 szt | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie 6szt. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren jednorazowy do gazu - 40 szt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren jednorazowy do gazu z funkcją usuwania dymu 40 szt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy - 30 szt | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm 6szt. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że :

- w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 1,4,5,6,7,9” w §  9 ust. 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego.”,

- w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 2,3,8,10,11,12” w §  9 ust. 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.