Toruń, dnia 30.06.2023 r.

SSM.DZP.200.91.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów na 8 endoskopów giętkich, videogastroskopu, videokolonoskopu, myjni endoskopowej.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.06.2023 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 - Szafa do przechowywania endoskopów

Pytanie nr 1

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści szafę o możliwości przechowywania endoskopów z utrzymaniem parametrów mikrobiologicznych 72h?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 2

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o sczytywaniu endoskopów za pomocą kodów kreskowych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o sczytywaniu personaliów za pomocą kodów kreskowych?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4

Pkt.7

Czy Zamawiający dopuści szafę o rozmiarze 111x82x230cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 5

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści szafę z możliwością przechowywania 12 endoskopów?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści szafę z wbudowanym kompresorem niezależnym kompresorem?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z komunikacją z każdą siecią za pomocą sieci WLAN?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.06.2023 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Część 1 - Szafa do przechowywania endoskopów

Wymagania ogólne, pkt 12

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie rozwiązanie: Skuteczność filtru HEPA -99,95 ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia: Część 1 - Szafa do przechowywania endoskopów Wymagania ogólne, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie rozwiązanie:

Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys.: 1280 mm / 470 mm /2130 mm.

z możliwością regulacji do 2210mm

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia, Część 3 – Videokolonoskop, Wymagania ogólne, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie rozwiązanie:

Pole widzenia – 170o

Pole widzenia w trybie bliskim 160o

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia, Część 4 – Myjnia endoskopowa, inne wymagania, pkt 53

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie rozwiązanie:

Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji min 2021 ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 5

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia Część 1 - Szafa do przechowywania endoskopów

Wymagania ogólne, pkt 8

Prosimy Zamawiającego o podanie szczegółowe endoskopów, które będą wisiały w szafie endoskopowej.

Jest to konieczne w celu wyboru dedykowanych adapterów.

np.: GIF-H185

Odpowiedź na pytanie nr 5

GIF-H185, GIF-XTQ160, CF-H185L, CF-Q145L – modyfkacja swz

Pytanie nr 6

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia części 2, część 3, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2022 r.?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest

niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie

nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę

produkcji sprzętu

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 7

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Część 1, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części 1 przedmiotu zamówienia, który nie jest wyrobem medycznymi w obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności MDD, Dokumenty

Powiadomienia”?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak

Pytanie nr 8

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Część 4, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części 4 wyposażenia (np. wanna ociekowa do myjni, uzdatniacz wody), które nie są wyrobami medycznymi w myśl obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności MDD, Dokumenty Powiadomienia?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Tak

Pytanie nr 9

Dotyczące zapisów swz oraz części 4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w części 4 punkt „parametry

techniczne” kolumna czwarta, Zamawiający wymaga podania strony ofercie z potwierdzenie parametru?

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych, punktowana jest cena

Odpowiedź na pytanie nr 9

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 10

Dotyczące zapisów swz

Ponieważ nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie

Pytanie nr 11

Dotyczące części 4 oraz zapisów swz, umowy paragraf 2 ustęp 1

Celem doprecyzowania zapisów swz i umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do

przystosowania pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany przedmiot umowy zgodnie z przedstawiona przez Wykonawcę wraz z oferta przetargową, Dokumentacja Techniczno Rozruchową?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Tak

Pytanie nr 12

dotyczące zapisów umowy paragraf 9 ustęp 2

Celem doprecyzowania zapisów umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis umowy paragraf 9 ustęp 2 na

następujący:

„W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź

celowego uszkodzenia. Obowiązek ponoszenia kosztów, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak, patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 13

dotyczące zapisów umowy paragraf 9 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z swz

Pytanie nr 14

dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 1 pkt 2/

Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Tak, patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 15

dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z swz

Pytanie nr 16

dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyła 20% wartości umowy brutto,

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści:

Część 1 - Szafa do przechowywania endoskopów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Szafa do przechowywania endoskopów | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min. 2022 | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez min. 168 h. | TAK |  |
| 2. | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu max 120 minut. | TAK |  |
| 3. | Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD. | TAK |  |
| 4. | Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. | TAK |  |
| 5. | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu. | TAK |  |
| 6. | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji. | TAK |  |
| 7. | Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm. | TAK |  |
| 8. | Osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów. | TAK |  |
| 9. | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej. | TAK |  |
| 10. | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów. | TAK |  |
| 11. | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 12. | Skuteczność filtru HEPA 99,97. | TAK |  |
| 13. | Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar, Punkt rosy -43o | TAK |  |
| 14. | Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½”. | TAK |  |
| 15. | Pełna współpraca z posiadanym systemem Endobase. | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do przechowywania endoskopów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 2 – Videogastroskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Videogastroskop | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2023 | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w standardzie minimum HDTV1080p | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
| 4. | Grubość całej sondy endoskopowej maksymalnie 8,9 mm | TAK |  |
| 5. | Wielkość kanału roboczego – 3,0 mm ± 0,2mm | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości w minimalnym zakresie od 2 do 100 mm | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu minimum: w górę 210°, w dół 90°, w lewo 100°, • w prawo 100° |  |  |
| 8. | Pole widzenia w zakresie minimum 140° |  |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 10. | Minimum 4 programowalne przyciski na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
| 11. | Długość sondy roboczej – 1000 mm ± 30 mm | TAK |  |
| 12. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK |  |
| 13. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  |
| 14. | Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Exera III | TAK |  |
| 15. | Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji Endobase | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Videokolonoskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Videokolonoskop | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | TAK |  |
| 5. | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości dwustopniowa: tryb bliski 2-6 mm, tryb daleki: 5-100 mm | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |
| 8. | Pole widzenia – 170o |  |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 10. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 5 szt. | TAK |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
| 12. | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | TAK |  |
| 13. | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |
| 14. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |
| 15. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| 16. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  |
| 17. | Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsług i przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  |
| 20. | Wszelkie osiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W języku polskim | TAK |  |
| 21. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny I będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 22. | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, | TAK |  |
| 23. | Długość udzielanej gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videokolonoskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Myjnia endoskopowa

| Lp. | Nazwa sprzętu | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia endoskopowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia myjnia endoskopowa |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Myjnia przelotowa, z możliwością ustawienia pomiędzy pomieszczeniami : część czysta i brudna. | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwne, szklane, otwierane automatycznie z poziomu interfejsu graficznego. Blokada drzwi uniemożliwiającą ich otwarcie przez nieautoryzowane personel. | TAK |  |
|  | Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane z stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Jednoczesna dekontaminacja 3 endoskopów. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja do 7 kanałów dla każdego endoskopu na wszystkich poziomach. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w dwa kolorowe, dotykowe, 7-calowych monitorach, po stronie brudnej oraz czystej. Obsługa dotykowa monitora powinna być możliwa w rękawicach / z wilgotnymi dłońmi. | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna zapewnić maksymalne opróżnienie kanistrów z środkami chemicznymi, ze względów ekonomicznych. Myjnia wyposażona w dwie pompy cyrkulacyjne. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia myjnie w kondensator oparów oraz pompę odpływową. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni. | TAK |  |
|  | Kosze powinny być wyciągalne do 2/3 długości bez ryzyka wypadnięcia. | TAK |  |
|  | Kosze powinny się dać przechowywać w stosie jedno na drugim. | TAK |  |
|  | Dostępność kosza dedykowana do narzędzi do chirurgii mało-inwazyjnej, do 10 instrumentów. | TAK |  |
|  | Automatyczne podłączenie płytki adapterów podczas wprowadzenia kosza w myjni-dezynfektorze. | TAK |  |
|  | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana na stale do rodzaju złącz. | TAK |  |
|  | Oznaczenia adapterów symbolem złącza. | TAK |  |
|  | Ujednolicony mechanizm zabezpieczenia adapterów. | TAK |  |
|  | Dostępność szybkozłącza do szybkiej podmiany pojedynczych adapterów. | TAK |  |
|  | Waga : do 600kg | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne : 2130 mm x 900 mm x 830 mm. | TAK |  |
| Tracking |
|  | Myjnia używa czytników RFID, pozwalających identyfikować endoskopy, użytkowników zarówno z brudnej jak i czystej strony . Baza danych powinna umożliwiać rejestrowanie do 1000 endoskopów i 500 użytkowników. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w każdym kanale, w tym w kanale elewatora w duodenoskopach. | TAK |  |
|  | Automatyczny raportowanie użytkownika, endoskopu i środków chemicznych użytych do dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Możliwość sczytania chipów RFID zintegrowanych w endoskopach serii Exera II i III firmy Olympus. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z systemem Endobase firmy Olympus, automatyczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Kompatybilność myjni / środków chemicznych z endoskopami Pentax, Olympus, Fuji. | TAK |  |
| Normy |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 13845:2012 | TAK |  |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2008 | TAK |  |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 14001:2004 | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, klasa IIb | TAK |  |
|  | Myjnia musi spełniać wymogi PL-EN ISO 15883 wraz z załącznikami | TAK |  |
| Procesy dekontaminacji |
|  | Myjnia wyposażona w 5 cykli dekontaminacji : Dekontaminacji endoskopu, bez suszenia Dekontaminacji endoskopu, z krótkim suszeniem Dekontaminacji endoskopu, z przedłużonym suszeniem Dekontaminacji termiczna narzędzi do chirurgii mało-inwazyjnej Dekontaminacji termiczna myjni. | TAK |  |
|  | Cykl mycia i dezynfekcji powinien się składać z 8 następujących etapów Test szczelności Mycie wstępne Mycie Płukanie Dezynfekcja Płukanie Płukanie końcowe, z możliwością zastosowania ciepłej wody do 58°C Suszenie endoskopu (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | Tester szczelności powinien umożliwić sprawdzenia jednocześnie 3 endoskopów. | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie cyklu dekontaminacji wyłącznie po pozytywnym teście szczelności endoskopu. | TAK |  |
|  | System wydmuchiwania wszystkich kanałów za pomocą powietrza pod ciśnieniem pomiędzy każdym etapu cyklu. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w zbiorniki buforowe dla wszystkich środków chemicznych wymaganych podczas cyklu. | TAK |  |
|  | Dezynfekcja wody do ostatniego płukania za pomocą kwasu nadoctowego i lampy UV. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w lampę UV, do dezynfekcji wody stosowanej podczas każdego etapu cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Automatyczny, programowalny dzienny cykl samo-dezynfekcji termicznej . | TAK |  |
| Bezpieczeństwo |
|  | System do monitowania przepływu we wszystkich kanałach endoskopu, z możliwością wykrycia następujących sytuacji : Kanał endoskopu jest prawidłowo podłączony i jest drożny, Kanał endoskopu jest prawidłowo podłączony lecz nie drożny | TAK |  |
|  | System do monitorowanie przepływu powinien działać zarówno z woda wodociągowej jak i demineralizowaną. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu powinno być przeprowadzane podczas każdego etapu cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna posiadać system do przepłukiwania kanałów elewatora endoskopów oraz kanałów do insuflacji. | TAK |  |
|  | System do przepłukiwania kanałów musi być w stanie wykryć niedrożne lub niepodłączone kanały elewatora. | TAK |  |
|  | Automatyczny system monitorowania dozowanie środków w celu zapewnienia powtarzalności procesu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Wielo-poziomowa identyfikacji kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne. | TAK |  |
|  | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Ochrona przed przypadkowym mieszaniem środków chemicznych. | TAK |  |
| Integracja z systemami informatycznymi |
|  | Możliwość integracji z systemem Endoalpha firmy Olympus | TAK |  |
| Inne wymagania |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu myjni płyny pozwalające przeprowadzić 300 procesów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji) | TAK Podać |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK Podać |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia endoskopowa | komplet | 1 |  |  |  |  |  |

a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści:  „

Część 1 - Szafa do przechowywania endoskopów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Szafa do przechowywania endoskopów | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min. 2022 | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez min. 168 h. | TAK |  |
| 2. | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu max 120 minut. | TAK |  |
| 3. | Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD. | TAK |  |
| 4. | Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. | TAK |  |
| 5. | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu. | TAK |  |
| 6. | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji. | TAK |  |
| 7. | Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm lub : Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm. z możliwością regulacji do 2210 mm | TAK |  |
| 8. | Osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów. W szafie będą wisiały endoskopy: GIF-H185, GIF-XTQ160, CF-H185L, CF-Q145L. | TAK |  |
| 9. | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej. | TAK |  |
| 10. | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów. | TAK |  |
| 11. | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 12. | Skuteczność filtru HEPA 99,97 lub 99,95 | TAK |  |
| 13. | Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar, Punkt rosy -43o | TAK |  |
| 14. | Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½”. | TAK |  |
| 15. | Pełna współpraca z posiadanym systemem Endobase. | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do przechowywania endoskopów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 2 – Videogastroskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Videogastroskop | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w standardzie minimum HDTV1080p | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
| 4. | Grubość całej sondy endoskopowej maksymalnie 8,9 mm | TAK |  |
| 5. | Wielkość kanału roboczego – 3,0 mm ± 0,2mm | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości w minimalnym zakresie od 2 do 100 mm | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu minimum: w górę 210°, w dół 90°, w lewo 100°, • w prawo 100° |  |  |
| 8. | Pole widzenia w zakresie minimum 140° |  |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 10. | Minimum 4 programowalne przyciski na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
| 11. | Długość sondy roboczej – 1000 mm ± 30 mm | TAK |  |
| 12. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK |  |
| 13. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  |
| 14. | Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Exera III | TAK |  |
| 15. | Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji Endobase | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 3 – Videokolonoskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia Videokolonoskop | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | TAK |  |
| 5. | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości dwustopniowa: tryb bliski 2-6 mm, tryb daleki: 5-100 mm | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |
| 8. | Pole widzenia – 170 lub Pole widzenia – 170 pole widzenia w trybie bliskim 160 |  |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 10. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 5 szt. | TAK |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
| 12. | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | TAK |  |
| 13. | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |
| 14. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |
| 15. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| 16. | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  |
| 17. | Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsług i przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  |
| 20. | Wszelkie osiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W języku polskim | TAK |  |
| 21. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny I będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 22. | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, | TAK |  |
| 23. | Długość udzielanej gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videokolonoskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Część 4 – Myjnia endoskopowa

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Myjnia przelotowa, z możliwością ustawienia pomiędzy pomieszczeniami : część czysta i brudna. | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwne, szklane, otwierane automatycznie z poziomu interfejsu graficznego. Blokada drzwi uniemożliwiającą ich otwarcie przez nieautoryzowane personel. | TAK |  |
|  | Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane z stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Jednoczesna dekontaminacja 3 endoskopów. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja do 7 kanałów dla każdego endoskopu na wszystkich poziomach. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w dwa kolorowe, dotykowe, 7-calowych monitorach, po stronie brudnej oraz czystej. Obsługa dotykowa monitora powinna być możliwa w rękawicach / z wilgotnymi dłońmi. | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna zapewnić maksymalne opróżnienie kanistrów z środkami chemicznymi, ze względów ekonomicznych. Myjnia wyposażona w dwie pompy cyrkulacyjne. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia myjnie w kondensator oparów oraz pompę odpływową. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni. | TAK |  |
|  | Kosze powinny być wyciągalne do 2/3 długości bez ryzyka wypadnięcia. | TAK |  |
|  | Kosze powinny się dać przechowywać w stosie jedno na drugim. | TAK |  |
|  | Dostępność kosza dedykowana do narzędzi do chirurgii mało-inwazyjnej, do 10 instrumentów. | TAK |  |
|  | Automatyczne podłączenie płytki adapterów podczas wprowadzenia kosza w myjni-dezynfektorze. | TAK |  |
|  | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana na stale do rodzaju złącz. | TAK |  |
|  | Oznaczenia adapterów symbolem złącza. | TAK |  |
|  | Ujednolicony mechanizm zabezpieczenia adapterów. | TAK |  |
|  | Dostępność szybkozłącza do szybkiej podmiany pojedynczych adapterów. | TAK |  |
|  | Waga : do 600kg | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne : 2130 mm x 900 mm x 830 mm. | TAK |  |
| Tracking |
|  | Myjnia używa czytników RFID, pozwalających identyfikować endoskopy, użytkowników zarówno z brudnej jak i czystej strony . Baza danych powinna umożliwiać rejestrowanie do 1000 endoskopów i 500 użytkowników. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w każdym kanale, w tym w kanale elewatora w duodenoskopach. | TAK |  |
|  | Automatyczny raportowanie użytkownika, endoskopu i środków chemicznych użytych do dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Możliwość sczytania chipów RFID zintegrowanych w endoskopach serii Exera II i III firmy Olympus. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z systemem Endobase firmy Olympus, automatyczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Kompatybilność myjni / środków chemicznych z endoskopami Pentax, Olympus, Fuji. | TAK |  |
| Normy |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 13845:2012 | TAK |  |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2008 | TAK |  |
|  | Myjnia powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 14001:2004 | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, klasa IIb | TAK |  |
|  | Myjnia musi spełniać wymogi PL-EN ISO 15883 wraz z załącznikami | TAK |  |
| Procesy dekontaminacji |
|  | Myjnia wyposażona w 5 cykli dekontaminacji : Dekontaminacji endoskopu, bez suszenia Dekontaminacji endoskopu, z krótkim suszeniem Dekontaminacji endoskopu, z przedłużonym suszeniem Dekontaminacji termiczna narzędzi do chirurgii mało-inwazyjnej Dekontaminacji termiczna myjni. | TAK |  |
|  | Cykl mycia i dezynfekcji powinien się składać z 8 następujących etapów Test szczelności Mycie wstępne Mycie Płukanie Dezynfekcja Płukanie Płukanie końcowe, z możliwością zastosowania ciepłej wody do 58°C Suszenie endoskopu (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | Tester szczelności powinien umożliwić sprawdzenia jednocześnie 3 endoskopów. | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie cyklu dekontaminacji wyłącznie po pozytywnym teście szczelności endoskopu. | TAK |  |
|  | System wydmuchiwania wszystkich kanałów za pomocą powietrza pod ciśnieniem pomiędzy każdym etapu cyklu. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w zbiorniki buforowe dla wszystkich środków chemicznych wymaganych podczas cyklu. | TAK |  |
|  | Dezynfekcja wody do ostatniego płukania za pomocą kwasu nadoctowego i lampy UV. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w lampę UV, do dezynfekcji wody stosowanej podczas każdego etapu cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Automatyczny, programowalny dzienny cykl samo-dezynfekcji termicznej . | TAK |  |
| Bezpieczeństwo |
|  | System do monitowania przepływu we wszystkich kanałach endoskopu, z możliwością wykrycia następujących sytuacji : Kanał endoskopu jest prawidłowo podłączony i jest drożny, Kanał endoskopu jest prawidłowo podłączony lecz nie drożny | TAK |  |
|  | System do monitorowanie przepływu powinien działać zarówno z woda wodociągowej jak i demineralizowaną. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu powinno być przeprowadzane podczas każdego etapu cyklu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Myjnia powinna posiadać system do przepłukiwania kanałów elewatora endoskopów oraz kanałów do insuflacji. | TAK |  |
|  | System do przepłukiwania kanałów musi być w stanie wykryć niedrożne lub niepodłączone kanały elewatora. | TAK |  |
|  | Automatyczny system monitorowania dozowanie środków w celu zapewnienia powtarzalności procesu dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Wielo-poziomowa identyfikacji kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne. | TAK |  |
|  | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Ochrona przed przypadkowym mieszaniem środków chemicznych. | TAK |  |
| Integracja z systemami informatycznymi |
|  | Możliwość integracji z systemem Endoalpha firmy Olympus | TAK |  |
| Inne wymagania |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji min. 2021 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu myjni płyny pozwalające przeprowadzić 300 procesów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji) | TAK Podać |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK Podać |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia endoskopowa | komplet | 1 |  |  |  |  |  |

1) w załączniku nr 2 „Projektowane postanowienia umowy” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„UMOWA   DOSTAWY

### Nr : SSM.DZP.200.91.2023/…

zawarta w dniu .......................... roku  pomiędzy :

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez :

…………………………. – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

..............................

reprezentowaną przez :

## ..............................

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

- Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w części ….. w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dotyczącym dostawy szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów na 8 endoskopów giętkich, videogastroskopu, videokolonoskopu, myjni endoskopowej.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowi załącznik nr 2 - Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 - oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.

- Umowa jest współfinansowana w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i instalacja dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć.

§ 3

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i instalacji przedmiotu umowy w terminie  42 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy.

- Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy.

§ 5

Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ jak za własne ponosi odpowiedzialność Dostawca.

§ 6

- Odbiorca zobowiązuje się na podstawie przedłożonej faktury do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w wysokości  ......... zł (słownie: .................. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

- Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

- Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy.

- Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 7

- Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na jego dostawę, montaż i instancję. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy:

1/ ze strony Dostawcy: ..........................................................................................................,

2/ ze strony Odbiorcy: mgr Anna Krupek.

§ 8

Dostawca w ramach ceny umownej określonej w § 6  ust. 1 zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie.

§ 9

- Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy od daty jego dostawy, montażu i instalacji.

- W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.

- Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  ul.................., tel..............., fax ....................

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.

- Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem.

- Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę.

- W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki.

- W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na okres usunięcia wad, usterek zastępczego przedmiotu umowy.

§ 10

- Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny  i wyposażony we wszystkie niezbędne materiały pozwalające na jego prawidłową pracę.

- Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia.

§ 11

1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1/ za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy, o której mowa w  § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, usterki.

2.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy,  o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

4.Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

§ 12

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 13

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- zwłoki w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy  pisemnej.

§ 15

1.Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej.

2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 17

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.Umowa niniejsza wchodzi  w życie z dniem jej podpisania.

DOSTAWCA 										ODBIORCA”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

UMOWA   DOSTAWY

### Nr : SSM.DZP.200.91.2023/…

zawarta w dniu .......................... roku  pomiędzy :

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez :

…………………………. – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

..............................

reprezentowaną przez :

## ..............................

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

- Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w części ….. w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dotyczącym dostawy szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów na 8 endoskopów giętkich, videogastroskopu, videokolonoskopu, myjni endoskopowej.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowi załącznik nr 2 - Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 - oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.

- Umowa jest współfinansowana w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i instalacja dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć.

§ 3

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i instalacji przedmiotu umowy w terminie  42 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy.

- Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy.

§ 5

Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ jak za własne ponosi odpowiedzialność Dostawca.

§ 6

1. Odbiorca zobowiązuje się na podstawie przedłożonej faktury do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w wysokości  ......... zł (słownie: .................. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Odbiorcy obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

3. Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy.

4. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

5. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

6. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 7

1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na jego dostawę, montaż i instancję. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy:

1/ ze strony Dostawcy: ..........................................................................................................,

2/ ze strony Odbiorcy: mgr Anna Krupek.

§ 8

Dostawca w ramach ceny umownej określonej w § 6  ust. 1 zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie.

§ 9

- Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy od daty jego dostawy, montażu i instalacji.

- W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu. Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź

celowego uszkodzenia. Obowiązek ponoszenia kosztów, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

- Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  ul.................., tel..............., fax ....................

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.

- Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem.

- Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę.

- W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki.

- W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na okres usunięcia wad, usterek zastępczego przedmiotu umowy. W tym przypadku Odbiorca nie będzie naliczał odpowiednich kar umownych, chyba, że okresu sunięcia wad, usterek przekroczy okres 1 miesiąca od momentu zawiadomienia Dostawcy o wadzie, usterce.

§ 10

- Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny  i wyposażony we wszystkie niezbędne materiały pozwalające na jego prawidłową pracę.

- Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia.

§ 11

1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1/ za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy, o której mowa w  § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, usterki.

2.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy,  o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

4.Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

§ 12

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 13

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- zwłoki w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy  pisemnej.

§ 15

1.Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej.

2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 17

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.Umowa niniejsza wchodzi  w życie z dniem jej podpisania.

DOSTAWCA 										ODBIORCA

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 30.06.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .