Toruń, dn. 04.11.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.180.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej”.

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „5 listopada 2024 r. do godz. 9:00”,   
   a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„8 listopada 2024 r. do godz. 9:00**”.
2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „5 listopada 2024 r. o godz. 10:00”,   
   a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**8 listopada 2024 r. o godz. 10:00”.**
3. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis   
   o następującej treści: „4 grudnia 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„7 grudnia 2024 r.”**,
4. w Rozdziale 19 – „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” w ust. 19.5 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„19.5. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):

Dla części nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

a) cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

Dla części nr 2

a)cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

b)wartość brutto stanowi suma wszystkich pozycji asortymentowych”

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„19.5. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):

Dla części nr 1:

1. cena jedn. netto zestawu x ilość zestawów = wartość netto + należny podatek VAT

Dla części nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

1. cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

Dla części nr 2:

a)cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT

b)wartość brutto stanowi suma wszystkich pozycji asortymentowych”

1. W załączniku nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo cenowy dot. części 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

**Część 1:**

**Przedmiot zamówienia - videolaryngoskop**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany  i oceniany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Zestaw do trudnej intubacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Nowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany  i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia  warunku TAK/NIE*** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
| 1 | Przenośny monitor do podłączania giętkiego widoendoskopu do trudnej intubacji rok produkcji nie starszy niż 2023 | TAK |  |
| 2. | Obsługa monitora poprzez kolorowy ekran dotykowy HD | TAK |  |
| 3. | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5" | TAK  Przekątna ekranu:  =7,5" - 0 pkt  >7,5" – 7,5 pkt |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 5. | Monitor wyposażony w min. 2 gniazda wejściowe kamer do jednoczesnego podłączenia giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego wraz z dedykowanym wideolaryngoskopem | TAK |  |
| 6. | Dostępna funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch kamer w trybach Picture-in-Picture i Side-by-Side | TAK – 7,5 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 7. | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu cystoskopii w postaci zdjęć i filmu wideo | TAK |  |
| 8. | Funkcja przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze | TAK – 7,5 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 9. | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |
| 10. | Funkcja zapisu dźwięku poprzez zintegrowany w monitorze mikrofon | TAK |  |
| 11. | Funkcja transferu danych z karty SD do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 12. | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK -7,5pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 13. | Monitor wyposażony w standard mocowania VESA umożliwiający zamocowanie do stojaka lub uchwytu | TAK |  |
| 14. | Współczynnik ochrony min. IP54 | TAK |  |
| 15. | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK |  |
| 16. | Stojak jezdny do monitora | TAK |  |
| 17. | Przewód łączący videolaryngoskop z monitorem | TAK |  |
| 18. | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wideolaryngoskopami Karl Storz | TAK |  |
| 19. | **Wideolaryngoskopy – 2 zestawy** | TAK |  |
| 20. | Wideolaryngoskop kompatybilny z modułem monitora: - w pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych - podłączanie wideolaryngoskopu do modułu monitora poprzez wtyk z bez gwintowym interfejsem łączącym - rękojeść wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo - łopatka metalowa , typu MACINTOSH, zintegrowana na stałe z rękojeścią, w zestawie wideolaryngoskop z łopatką w rozmiarze nr 4 - kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce - obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji - pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8 - możliwość sterylizacji w STERRAD, | TAK |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/** |
| 1 | **Videolaryngoskop** | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

**Część 1:**

**Przedmiot zamówienia - videolaryngoskop**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany  i oceniany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Zestaw do trudnej intubacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Nowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany  i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia  warunku TAK/NIE*** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
| 1 | Przenośny monitor do podłączania giętkiego widoendoskopu do trudnej intubacji rok produkcji nie starszy niż 2024 | TAK |  |
| 2. | Obsługa monitora poprzez kolorowy ekran dotykowy HD | TAK |  |
| 3. | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5" | TAK  Przekątna ekranu:  =7,5" - 0 pkt  >7,5" – 7,5 pkt |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 5. | Monitor wyposażony w min. 2 gniazda wejściowe kamer do jednoczesnego podłączenia giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego wraz z dedykowanym wideolaryngoskopem | TAK |  |
| 6. | Dostępna funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch kamer w trybach Picture-in-Picture i Side-by-Side | TAK – 7,5 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 7. | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu cystoskopii w postaci zdjęć i filmu wideo | TAK |  |
| 8. | Funkcja przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze | TAK – 7,5 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 9. | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |
| 10. | Funkcja zapisu dźwięku poprzez zintegrowany w monitorze mikrofon | TAK |  |
| 11. | Funkcja transferu danych z karty SD do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 12. | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK -7,5pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 13. | Monitor wyposażony w standard mocowania VESA umożliwiający zamocowanie do stojaka lub uchwytu | TAK |  |
| 14. | Współczynnik ochrony min. IP54 | TAK |  |
| 15. | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK |  |
| 16. | Stojak jezdny do monitora | TAK |  |
| 17. | Przewód łączący videolaryngoskop z monitorem | TAK |  |
| 18. | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wideolaryngoskopami Karl Storz | TAK |  |
| 19. | **Wideolaryngoskopy – 2 zestawy** | TAK |  |
| 20. | Wideolaryngoskop kompatybilny z modułem monitora: - w pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych - podłączanie wideolaryngoskopu do modułu monitora poprzez wtyk z bez gwintowym interfejsem łączącym - rękojeść wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo - łopatka metalowa , typu MACINTOSH, zintegrowana na stałe z rękojeścią, w zestawie wideolaryngoskop z łopatką w rozmiarze nr 4 - kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce - obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji - pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8 - możliwość sterylizacji w STERRAD, | TAK |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/** |
| 1 | **Videolaryngoskop** | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |

1. W załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w paragrafie 9 Zamawiający dodaje:
2. ust. 10 o następującej treści: „Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji”.
3. ust. 11 o następującej treści: „Za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym”.