Załącznik nr 1 do SWZ

Część 2: Oznaczenie glikemii na oddziałach szpitalnych wraz z systemem monitorowania i dzierżawą glukometrów.

System monitorowania glikemii na oddziałach

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE GLUKOMETRU I SYSTEMU ZARZĄDZANIA BADANIAMI W MIEJSCU OPIEKI NAD PACJENTEM (POCT)

1.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

| Przewidywana ilość oznaczeń glukozy na 36 miesięcy | 300 000 |
| --- | --- |
| Przewidywana ilość stanowisk obsługi (glukometrów) | 20 |
| Przewidywana kontrola glukometrów | 2 x w tygodniu dwa poziomy |

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

2.	Informacje ogólne dotyczące urządzeń (zgodne z informacjami podanymi w formularzu ofertowym):

| Lp. |  | Kolumna wypełniana przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| 1. | nazwa aparatu typ – model |  |
| 2. | producent (nazwa/siedziba) |  |

3.	Informacje szczegółowe dotyczące urządzeń:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego                     z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| I. | Opis parametru | Wartość wymagalna |  | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glukometr rok produkcji nie starszy niż 2019, oznakowany symbolem CE, wykonujący ilościowe oznaczenia glukozy w zakresie 10-600 mg/dl metodą elektrochemiczną, przy hematokrycie 10-60% | TAK |  |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 3. | Mała objętość próbki, do 0,6 mikrolitra | TAK |  |  |
| 4. | Czas oznaczenia glukozy do 5 sekund | TAK |  |  |
| 5. | Wynik oznaczenia w mg/dl | TAK |  |  |
| 6. | Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe, wielokrotnego ładowania, wystarczające do wykonania około 80 pomiarów | TAK |  |  |
| 8. | Podłączenie i pełna komunikacja analizatora z systemem komputerowym za pomocą stacji dokującej, jednocześnie umożliwiającej ładowanie baterii aparatu | TAK |  |  |
| 9. | Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego z systemem informatycznym w standardzie POCT1-A | TAK |  |  |
| 10. | Pamięć aparatu dla co najmniej 1000 wyników pacjentów z datą i godziną pomiaru i numerem ID pacjenta oraz numerem ID wykonującego badanie | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość dopisywania komentarzy wyniku glukozy danego pacjenta. | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |  |
| 13. | Integracja systemu informatycznego z HIS oraz przesyłanie danych | TAK |  |  |
| 14. | System umożliwiający konfigurację wszystkich glukometrów w sposób automatyczny po konfiguracji jednego z nich. | TAK |  |  |
| 15. | Dedykowany materiał kontrolny na 2 poziomach oraz materiał do wyznaczania liniowości | TAK |  |  |
| 16. | Materiały kontrolne: 2 poziomy, gdzie: - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna oraz maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl, - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl, (Wraz z ofertą Wykonawca dołączy potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących zakresu i objętości proponowanych materiałów kontrolnych w formie ulotki, oświadczenia producenta lub fotografii opakowania pasków testowych z ww. informacjami.) | TAK |  |  |
| 17. | System informatyczny umożliwiający odbieranie i walidowanie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie dostępem dla obsługi, tworzenie i blokowanie kont wszystkich użytkowników mających dostęp do analizatorów, zarządzanie seriami testów, podgląd alarmów i ostrzeżeń dotyczących poszczególnych analizatorów na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 18. | Analizatory spełniają wymagania co do dokładności i dopuszczalnej liczby błędów, określone w normie POCT12-A3 | TAK |  |  |
| 19. | Przeprowadzenie szkolenia z bieżącej obsługi i wykonywania badań kontrolnych w miejscach instalacji analizatorów | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość wykonywania badań z krwi pełnej żylnej, tętniczej, kapilarnej | TAK |  |  |
| II. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył serwer (o parametrach zapewniających bezawaryjną pracę), na którym będzie zainstalowany system. | TAK |  |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | W okresie dzierżawy okresowe przeglądy techniczne wykonywane minimum raz w roku w cenie dzierżawy | TAK |  |  |
| 2. | W okresie dzierżawy wszelkie naprawy wraz z częściami zamiennymi w cenie dzierżawy | TAK |  |  |
| 3. | Wystawienie protokółu serwisowego po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego | TAK |  |  |
| 4. | Paszport techniczny dołączony do każdego glukometru z wpisem potwierdzającym prawidłowe działanie glukometru | TAK |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej przy dostawie | TAK |  |  |
| 6. | Glukometr zastępczy na czas naprawy w cenie dzierżawy | TAK |  |  |
| 7. | Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w cenie dzierżawy | TAK |  |  |
| 8. | Zapewnienie użytkownikowi udziału w zewnątrz aboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości - Lab | TAK |  |  |

TABELA A

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 m-cy | Ilość opakowań (podać/przeliczyć) | Cena jedn. netto opak. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczenie glukozy wraz z kontrolą glukometrów określonych w pkt 1 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA B

| Lp. | Nazwa | j/m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa glukometrów 20 szt. | m-c | 36 |  |  |  |  |

Razem netto Tabela A i Tabela B ……………… (podać)

Razem brutto Tabela A i Tabela B ……………… (podać)