## Załącznik nr 1

Część 1 - Odczynniki do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatora głównego i pomocniczego.

##### OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEGO

ANALIZATOR GŁÓWNY I POMOCNICZY

Producent/Firma: ...........................................................................................................................................................................................

Typ sprzętu: ....................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji: …............................................................................................................................................................................................

Tabela nr 1 – parametry graniczne

| L. p. | ##### Parametry techniczno – jakościowe | Wartość wymagana | Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZINTEGROWANY SYSTEMU BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNEGO |  |  |  |
| 1. | Wolnostojący system biochemiczno-immunologiczny (moduły/ analizatory biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno– immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Możliwość wprowadzenia danych próbki oraz danych demograficznych pacjenta przez jednego operatora z jednego stanowiska komputerowego (jeden system operacyjny) do każdego z systemów. | TAK |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy 2024r. | TAK |  |
| 3. | Analizator pomocniczy identyczny z analizatorem głównym | TAK |  |
| 4. | System w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. | TAK |  |
| 5 | Wydajność części biochemicznej z ISE minimum 700 oznaczeń/godzinę. | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | Wydajność części immunochemicznej minimum 120 oznaczeń/godzinę . | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 50, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. | TAK/PODAĆ |  |
| 8. | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody. | TAK |  |
| 10. | Fabrycznie nowa stacja uzdatniania wody z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi jako wyposażenie systemu na okres trwania umowy. | TAK |  |
| 11. | Zasilacz UPS podtrzymujący pracę aparatu przez co najmniej 20 minut przy braku energii elektrycznej. | TAK |  |
| 12. | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub RFID | TAK |  |
| 13. | Automatyczna detekcja skrzepu i pęcherzyków powietrza w próbce badanej. | TAK |  |
| 14. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |
| 15. | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wykonywania badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowych na oferowanych analizatorach. | TAK |  |
| 17. | Wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (analizy Levey Jenningsa, reguły Westgarda¦). | TAK |  |
| 18. | Praca w laboratoryjnym systemie komputerowym, dwukierunkowy interfejs. | TAK |  |
| 19. | Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium Zamawiającego. W razie konieczności Wykonawca ponosi wszystkie koszty przygotowania stanowiska. | TAK |  |
| 20. | Oferowane analizatory muszą być gotowe do pracy po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów/inwestycji ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 21 | Oprogramowanie analizatora na bieżąco analizujące parametry pracy analizatora | TAK |  |
| MODUŁ BIOCHEMICZNY |  |  |  |
| 22. | Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE – minimum Na, K, Cl. | TAK |  |
| 23. | Analiza w fazie ciekłej. | TAK |  |
| 24 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środków uzależniających i trucizn. | TAK |  |
| 25 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut. | TAK/PODAĆ |  |
| 26 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej. | TAK |  |
| 27 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów. | TAK/PODAĆ |  |
| 28 | Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku, automatycznie mytych i sprawdzanych przez analizator. | TAK |  |
| 29 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny (HIL) | TAK |  |
| 30 | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z zakresami wartości referencyjnych – możliwość drukowania wyników poza LSI. | TAK |  |
| MODUŁ IMMUNOCHEMICZNY |  |  |  |
| 31 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 32 | Możliwości analityczne: markery nowotworowe, kardiologiczne, hormony, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń, TORCH. | TAK |  |
| 33 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut. | TAK/PODAĆ |  |
| 34 | Możliwość jednoczesnej dostępności 26 różnych parametrów. | TAK/PODAĆ |  |
| 35 | Stabilność wszystkich oferowanych odczynników minimum 31 dni po otwarciu. | TAK |  |
| 36 | Wszystkie oferowane odczynniki w stanie płynnym gotowe użytku. | TAK |  |
| 37 | Kalibracji dla wszystkich oferowanych testów przy użyciu maksymalnie 2 kalibratorów | TAK |  |
| 38 | Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| #### INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 39 | Dostarczenie instrukcji obsługi analizatora oraz aplikacji do odczynników potwierdzających ich jakość i spełnienie wymogów w języku polskim z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 40 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 41 | Komunikacja poprzez RS-232 z systemem laboratoryjnym | TAK |  |
| 42 | Podłączenie analizatora do systemu laboratoryjnego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 43 | Test do oznaczeń troponiny posiadający oficjalne wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostycznego zawału serca. | TAK |  |
| 44 | Bezkontaktowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji – dotyczy części biochemicznej | TAK |  |
| 45 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana wg następującego harmonogramu: a) Biochemia: codziennie na jednym poziomie ( poziomy naprzemiennie) b) Immunochemia: 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach | TAK |  |
| 46 | W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów płuczących i konserwujących, części zużywalnych Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione. | TAK |  |
| 47 | Zapewnienie użytkownikowi udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych – ze szczególnym uwzględnieniem kontroli RIQAS programów RQ99112 Clinical Chemisrty, RQ9187 Specyfic Proteins, RQ9164 Ammonia/Ethanol | TAK |  |
| 48 | Zapewnienie użytkownikowi systemu klimatyzacji pomieszczenia, w którym analizatory będą użytkowane | TAK |  |

UWAGA:

Powyższe warunki oznaczone w wymagalności „TAK” stanowią wymagania minimalne. W pozycjach oznaczonych TAK/PODAĆ należy wskazać dokładne parametry techniczno-jakościowe. Niespełnienie lub niewypełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Tabela nr 2 – parametry oceniane

PARAMETRY OCENIANE

| L. p. | ##### Parametry techniczno – jakościowe | Punktacja | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość oznaczania testu HbA1C bez konieczności przygotowania hemolizatu poza analizatorem. Do aparatu wstawiana krew pełna. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci oraz kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość oznaczenia troponiny nie dłużej niż. 10 minut | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Serwis zdalny – dostęp poprzez łącze internetowe | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Stabilność odczynników na pokładzie | 3 miesiące i więcej – 1 pkt < 3 miesięcy – 0 pkt |  |
| 7 | Jednorazowe końcówki do dozowania prób pacjentów – dotyczy części immunochemicznej systemu zintegrowanego | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania automatycznych czynności analizatora takich jak: start-up, shut-down, mycie i konserwacja, kalibracje, kontrole. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | Oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, ft3, anty-TPO, anty-TG posiadają określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla europejskiej populacji noworodków, niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Odczynniki chłodzone na pokładzie aparatu: 5 -10 oC dla odczynników w części immunochemicznej i biochemicznej* bądź w części immunochemicznej 5-10 oC, natomiast w części biochemicznej 5-15 oC*, pojemniki odczynnikowe są otwierane i zamykane automatycznie w trakcie pracy analizatora *niepotrzebne wykreślić | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | Pełna krzywa kalibracyjna jest zapisana w kodzie, kalibracja przy uzyciu 1-2 kalibratorów | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Objętość aspirowanej do pojedynczego oznaczenie nie większa niż 50μl | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów- potwierdzona w ulotce metodycznej producenta testu | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14 | Test do oznaczania PTH 3 generacji, oznaczający wyłącznie fragment biologicznie aktywny 1-84 | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15 | Czas oznaczania troponiny i NT-proBNP nie dłuższy niż 10 minut | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16 | Czas oznaczania parametrów immunochemicznych nie dłuższy niż 30 min. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17 | Odczynniki gotowe do wstawienia do aparatu bez żadnych czyności wstępnych | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe moduły immunochemiczne | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |